Jakub MACHEJEK Barbara MAŁECKA Jacek BEDNAREK Jacek LELAKOWSKI Igor TOMALA
### Zasilanie wszczepiałnych rozruszników serca
Klinika Elektrokardiologii Instytut Kardiologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Kraków
Kierownik: Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
Dodatkowe słowa kluczowe:
zasilanie rozrusznika serca
ogniwo litowo-fluorowęglowe
Additional key words:
pacemaker power supply lithium-fluorocarbon primary cell
#### Power Lourcss m wPanu
Do końca lat 70-ych dominowały stopniowo ulepszane baterie rtęciowo- cynkowe (HgZn) nie pozwalające prze­kroczyć 5-letniego czasu funkcjonowa­nia urządzenia. Następne lata, aż do dnia dzisiejszego, należały do wysoko- impedancyjnych ogniw litowo-jodo- wych (Lii), dostarczającym prąd rzędu mikroamperów, dzięki którym żywot­ność stymulatorów wydłużyła się do 7- 12 lat. Nuklearne ogniwa „gorące” i „zimne” oraz akumulatory NiCd także znalazły użycie w przeszłości w roz­rusznikach, ale nie zyskały uznania ze względów organizacyjnych i psycho­logicznych. Wobec postępującej kom­puteryzacji urządzeń wszczepialnych, i związanym z tym wzrostem zapotrze­bowania na energię, perspektywę może mieć niskoimpedancyjne ogniwo litowo-fluorowęglowe (LiCFx) pozwa­lające na długotrwałe dostarczanie prądu rzędu miliamperów.
Adres do korespondencji:
Dr Jakub Machejek
Klinika Elektrokardiologii Instytut Kardiologii CM UJ
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Tel.: (+12) 6142277
email: mcmachej@cyf-kr.edu.pl
Sztuczny rozrusznik serca, który Natlo- nal Soclety of Proffesional Engineers w 1983 roku uznało za jeden z największych wyna­lazków poprzedzających 50 lat, stanowi urządzenie wytwarzające impulsy powodu­jące odpowiedź elektryczną kardiomiocytów, co owocuje skurczem części lub całości serca. W typowych przypadkach generowa­ne są impulsy o napięciu 1-5 V i szerokości 0,2-1,5 ms.
Kardiostymulatory, nawet te najprostsze, oparte na układzie tranzystorowego gene­ratora samodławnego, wymagały stosunko­wo małego prądu zasilającego, nie przekra­czającego 30 mA. Taki prąd mogły zapew­nić ogniwa rtęciowo-cynkowe, które powsta­ły w czasie II Wojny Światowej i służyły do zasilania przenośnych radiotelefonów (mo­del RM1 firmy Mallory zwany ogniwem Ru- bena). Oryginalny rozrusznik Chardacka (konstruktor, Wilson Greatbach, otrzymał na niego patent No 3 057 356) wszczepiony człowiekowi w 1960 roku posiadał 8 ogniw Zn/HgO o napięciu 1,35V, połączonych sze­regowo w baterię. Pomimo wielu wad (wy­dzielanie wodoru, samowyładowanie w wil­gotnym środowisku) ogniwa tego typu w la­tach 60-ych nie miały konkurencji, a dzięki ulepszeniom w latach 70-ych ich żywotność wydłużyła się z 2 do 5 lat (11). Ta granica w zasadzie nie dawała się przekroczyć, co wiadomo z piśmiennictwa, a także z do­świadczenia autorów, którzy jeszcze w po­łowie lat 80-ych wszczepiali ostatnie egzem­plarze rtęciowych stymulatorów Tesla LSK
## :e
Till late 70's there was predomi­nance of gradualy improved mercury- zincum (HgZn) batteries, which did not assure 5-year functional durability of the device. During subsequent years, up till now, they were replaced by high- impedance lithium-iodine (Lil) primary cells, generating electric current of microampers range, which prolonged pacemaker longevity to 7-12 years. Nuclear "hot" and "cold" batteries, as well as NiCd accumulators, have also found their place in pacemaker tech­nology in the past, but did not gain acknowledgment by reason of organi­sation and psychological circum­stances. Considering progressive computerisation of implantable de­vices, and correlated increase of en­ergy consumption, low-impedance lithium-flurocarbon (LiCFx) battery generating for a long time electric cur­rent of miliampers range can be widely introduced.
205. Znaczne rozmiary ogniw rtęciowych oraz zwyczaj używania kilku sztuk w jednym urządzeniu warunkowały duże rozmiary roz­ruszników, a wypełnianie ich żywicą epok­sydową owocowało znacznym ciężarem. Co ciekawe, ogniwa te miały bardzo dobrą teo­retyczną gęstość energii, ale tworzenie się wewnętrznych mostków z kropelek ciekłej rtęci powodowało, że parametru tego nie dawało się wyzyskać, a samo ogniwo za­chowywało się nieobliczalnie. Do oceny sta­nu baterii posługiwano się pomiarami sze­rokości impulsu rozrusznika, jego częstotli­wości stymulacji (która mogła spadać, lub — co gorsza - wzrastać), a także zdjęciami rentgenowskimi uwidaczniającymi pojawia­jącą się rtęć. Ale pomimo tego prognozo­wanie co do czasu pracy rozrusznika było bardzo niepewne. Do częstych zjawisk na­leżało nagłe, „katastroficzne’’ wyczerpanie się baterii, ze wszystkimi skutkami klinicz­nymi w efekcie.
Wysoka zawodność i nieakceptowanie duże gabaryty rozruszników „rtęciowych” sprawiały problemy zwłaszcza w pediatrii. Usiłowano ominąć powyższe wady używa­jąc zewnętrznych generatorów zasilanych wymienianymi okresowo „zwykłymi” bateria­mi, sprzężonych indukcyjnie z wszczepio­ną pod skórę brzucha cewką indukcyjną od której odprowadzone były elektrody epikar- dialne. System ten, w którym antenami były dwie cewki indukcyjne, działał na zasadzie nadajnika/odbiornika i był rozwiązaniem zdecydowanie ułomnym, prowizorycznym.
90
Przegląd Lekarski 2004 / 61 / Wydanie specjalne - Inżynieria medyczna
J. Machejek i "Sp.

Począwszy od 1967 roku trwały prace nad rozrusznikiem akumulatorowym nowej generacji [11]. Stanowiło to nawiązanie do pionierskich, ale nieudanych prób Elmquista iSenninga z 1958 roku, którzy używali po­wszechnie dostępnej wersji akumulatora niklowo-kadmowego o pojemności 60 mAh. Trzeba jednak zaznaczyć, że rozruszniki typu Senninga, o charakterystycznym kształcie plastykowego krążka hokejowego, były w użyciu jeszcze na początku lat 60- ych w kilku ośrodkach kardiologicznych, a niektórzy, na przykład Rubio, byli o nich do­brego zdania.
Tym razem sięgnięto po wysoce profe­sjonalny akumulator NiCd o pojemności 190 mAh, stosowany w satelitach nawigacyjnych .Transit", którego 9-letnią żywotność wyka­zano empirycznie, przy 3640 cyklach rozła­dowania -ładowania rocznie. Jego bardzo mała rezystancja wewnętrzna pozwalała uniknąć stosowania relatywnie zawodnych kondensatorów elektrolitycznych w zasila­nym obwodzie elektronicznym.
W lutym 1973 roku wszczepiono u czło­wieka rozrusznik firmy Pacesetter wyposa­żony w tego typu źródło zasilania, którego trwałość obliczano na 80 lat i 4300 cykle ładowania - w ciągu roku wszczepiono 800 dalszych egzemplarzy. Ten system zasila­nia, pomimo znakomitych parametrów tech­nicznych i sprawdzonej w praktyce nieza­wodności, nie przyjął się jednak z powodów psychologiczno - organizacyjnych. Uciążli­wa okazała się konieczność przezskórnego ładowania akumulatora przez 90 minut co tydzień.
Obecnie istnieją akumulatory litowo-jo­nowe które stosowane są szeroko w urzą­dzeniach wszczepialnych większych gaba­rytów (pompy infuzyjne do leków, wspoma­ganie pracy lewej komory serca, itp.) [6]. Ich żaletąjest brak „pamięci” elektrycznej. Po­mimo powtarzanych wciąż prób wdrożenia ich do zasilania rozruszników serca nie wy­daje się aby miały przed sobą przyszłość w tym zastosowaniu. Konieczność okresowe­go ładowania, np. za pomocą poczerwieni [8] lub zmiennego pola elektromagnetycz­nego, wydaje się być niebezpieczne u star­szych, często dementywnych lub niesubor- dynowanych, pacjentów.
Pod koniec lat 60-ych przeprowadzano także testy z ogniwami jądrowymi, które wydawały się mieć miażdżącą przewagę nad dotychczas stosowanymi bateriami rtę­ciowymi. Zasadniczo produkowano dwa ro­dzaje ogniw: termiczne („gorące”) napędza­ne plutonem Pu-238 oraz betawoltaiczne (..zimne") napędzane prometium Pm-147.
Pu-238, jako źródło prawie wyłącznie Promieniowania alpha, jest łatwy do ekra­nowania, wymaga natomiast (z uwagi na temperaturę 120 - 200°C wewnątrz ogniwa) skutecznej izolacji cieplnej. Izotop ten roz­pada się do uranu U-234. Energia cieplna zamieniona zostaje w elektryczną za pomo­cą baterii termopar (rycina 1).
Pm-147 stanowi źródło elektronów (czą­stek b), rozpada się do Sm-147 (samarium), 1 także nie wymaga silnego ekranowania. Cząsteczki beta bombardują kryształ krze­mu (złożony z 2 warstw o odmiennej prze­wodności), czemu towarzyszy wytworzenie napięcia elektrycznego oraz emisja fotonów,
Rycina 1
Schemat działania jądrowego ogniwa "gorącego" z termokonwerterem (po lewej) oraz "zimnego", analogicznego do fotoogniwa (po prawej).
Functionality scheme of "hot" (with lhermoconverter - left side) and "cold” (similar to photo-cell - right side) nuclear power source.
Rycina 2
Przykładowe ogniwa litowe z lat 90-ych. Po prawej stronie ponad ogniwem widoczny jest odsłonięty obwód elektroniczny rozrusznika.
Illustrative lithium primary cells from 90-ties. On the right side above the cell naked pacemaker electronic circuit is visible.
natomiast ciepło nie jest produkowane (ry­cina 1).
Zarówno pluton jak prometium emitują bardzo niewielkie ilości promieniowania I. Ilość tego promieniowania przedostająca się poza ogniwo jest zupełnie bezpieczna dla pacjenta, który otrzymuje mniejszą dawkę w danym okresie czasu niż np. stewardes­sa. Nie stwierdzono zwiększenia się ilości nowotworów u osób z rozrusznikiem „ato­mowym".
W 1970 roku, w Paryżu, Piwnica oraz Laurens wszczepili rozrusznik atomowy na-
pędzany termoogniwem firmy CIT-Alcatel (model Medtronic 9000). Powodzenie zabie­gu zaowocowało dość szybkim wzrostem liczby osób wyposażonych w rozrusznik ją­drowy - do 1975 roku w USA użyto ok. 400 sztuk urządzeń tego typu (firmy Medtronic, ale także ARCO i innych), a na całym świe­cie ponad 1000 (z betawoltaicznymi stymu­latorami firmy Biotronik włącznie). Cieka­wostkę stanowi fakt, że produkcja tego typu urządzeń miała miejsce także w byłym ZSRR [3].
Stymulatory plutonowe mogły pracować
Przegląd Lekarski 2004 / 61 / Wydanie specjalne - Inżynieria medyczna
91

przez ok. 30 lat, betawoltaiczne przez ok. 8 lat. Jedne i drugie nie przyjęty się m.in. z powodu ostrych przepisów dotyczących nadzoru nad materiałami rozszczepialnymi. Dość powiedzieć że producent rnusiał za­pewnić trwałość obudowy równąco najmniej 10 okresom póttrwania użytego izotopu, co w przypadku prometium wynosiło 26 lat, a w przypadku plutonu aż 880 lat. Zakłada­no, że kapsuła musi wytrzymać m.in. ude­rzenie pocisku karabinowego oraz ewentu­alną kremację.
Odległe obserwacje wykazały na tyle dużą niezawodność rozruszników „atomo­wych", iż niektórzy autorzy postulowali ko­nieczność ponownego zainteresowania się tym źródłem zasilania [12]. Parsonnet opi­sał losy 132 chorych którym wszczepiono komorowe (VOO, a potem też Wl) stymu­latory plutonowe w latach 1973-1987 w jed­nym ośrodku medycznym. Uszkodzenie ogniwa zaobserwowano tylko w jednym przypadku, ale 47 rozruszników wymagało wymiany z innych powodów (dotyczących uszkodzenia obwodu elektronicznego, elek­trody lub jej mocowania, zmiany trybu sty­mulacji). Można założyć, że gdyby stymu­latory te wykonano dysponując obecną tech­nologią, byłyby wysoce niezawodne. Ilość chorób nowotworowych w badanej grupie nie różniła się od populacji globalnej.
Z kolei Chauvel zreferował wyniki ob­serwacji nad grupą 325 stosunkowo mło­dych osób (średnio 39 lat) którym implanto- wano rozruszniki termojądrowe Medtronic 9000/9090 w okresie od kwietnia 1970 do lipca 1982. Wykazano dużą niezawodność generatorów (awarii uległo jedynie 3%), któ­rych częstotliwość stymulacji nie spadła wię­cej niż o 1 impuls/min., nie zmieniła się też istotnie szerokość impulsu. Niestety, aż u 85 osób konieczne okazały się reimplanta- cje z powodów nie związanych ze źródłem zasilania: w związku z uszkodzeniem elek­trody, infekcją, awarią obwodu tranzystoro­wego, itp. Zgony wystąpiły u 20% chorych, w połowie z powodów pozakardiologicz- nych. Rak by) powodem 17% zgonów, co nie różniło się od populacji ludzi bez roz­rusznika jądrowego [2].
Przez wiele lat trwały entuzjastyczne eksperymenty z ogniwami biologicznymi oraz paliwowymi, a także przetwornikami energii mechanicznej (np. kryształami pie­zoelektrycznymi). Nie przyniosły wszakże do dnia dzisiejszego zadowalających rezul­tatów, albo z uwagi na małą sprawność i trudne do przewidzenia zachowanie ogni­wa w żywym organizmie, albo z uwagi na brak biokompatybilności. Nadal jednak ta­kie próby, mające w sobie coś z romantycz­nego poszukiwania perpetuum mobile, są prowadzone [9].
Radykalnym rozwiązaniem kwestii za­silania rozruszników okazały się jednak, znane wcześniej ale „odkryte” na nowo przez Greatbacha, ogniwa litowo-jodowe [4]. Ich niepodważalnązaletąjest obecność sta­łego elektrolitu, co wybitnie ułatwia uzyska­nie idealnej szczelności bez uciekania się do skomplikowanych technologii. Jednocze­śnie stały elektrolit, którego objętość rośnie w miarę wyczerpywania się ogniwa, prze­sądza o wysokiej impedancji wewnętrznej. Nie jest to wszakże przeszkodą przy cią­
głym poborze prądu w granicach 10-20 mA, który spotykany jest w praktyce we współ­czesnych kardiostymulatorach. Rosnąca im- pedancja ma nawet swoje zalety - stanowi prosty i rzetelny wskaźnik zbliżania się koń­ca czasu pracy rozrusznika. Właśnie posłu­gując się tym parametrem programatory wy­znaczają telemetrycznie termin wymiany stymulatora (ERI = Elective Replacemant Indication, a także, w przypadku skrajnego wyczerpania - EOS = End Of Service). W prosty sposób można oznaczyć ERI „przy łóżku chorego” obliczając ilość impulsów na minutę generowanych przez rozrusznik uak­tywniony magnesem. Spadek częstotliwo­ści stymulacji zwykle o 10% w stosunku do wyjściowej zazwyczaj wyznacza bezpiecz­ny termin wymiany stymulatora. Od tego momentu istnieje jeszcze pewien zapas cza­su (nie mniej niż 3 miesiące) potrzebny na przygotowanie się chorego do zabiegu.
Ogniwa litowo-jodowe po raz pierwszy zostały użyte w 1972 roku, w Turynie, gdzie wszczepiono u człowieka stymulator firmy LEM. Od 1973 roku niezawodnymi stymu­latorami zasłynęła firma CPI, wyposażając je w ogniwa o pojemności 3,5 Ah o 13-let- nim teoretycznym czasie pracy. W chwili obecnej dominująogniwa litowo-jodo-poliwi- nylpirydynowe (Li/l2PVP), któorych przykła­dowy wygląd przedstawiono na rycinie (ry­cina 2). Ich zaletą jest m.in. stały elektrolit, a wadą (względną) wysoka impedancja we­wnętrzna. Inne ogniwa litowe - jak Li/SOCI2, Li/Ag2CrO4, LiCuS - byty używane do zasi­lania kardiostymulatorów w przeszłości, ale nie przetrwały próby czasu [14].
Współczesne ogniwo Li/l2PVP mogło­by posiadać znaczną pojemność elektrycz­ną i zasilać rozrusznik przez kilkanaście, a może nawet ponad 20 lat. Przemawiają za tym obserwacje praktyczne autorów - czas pracy rozruszników z przełomu lat 80/90-ych (o akceptowalnych gabarytach, takich jak: LCP 201, Elema 688, Medtronic 8420), za­silanych z ogniwa o pojemności nieco po­nad 2 Ah osiągał 10-14 lat. Obecnie stosuje się ogniwa o pojemności 1,3 Ah i mniejszej, a kalkulowana długość pracy rozrusznika wynosi 7-10 lat [10]. Tego typu praktyka ma wątpliwe podstawy etyczne („pacjent nie może być pozbawiony dostępu do nowocze­snej techniki") oraz oczywiste podstawy ko­mercyjne - dość powiedzieć że 40% rynku rozrusznikowego stanowią reimplantacje. Kindermann w swoim materiale stwierdzi) że mediana czasu pracy rozruszników dwuja- mowych wynosiła 98 miesięcy, przy czym 27% pacjentów (zwłaszcza starych) umarło przed osiągnięciem ERI, natomiast 55% poddało się planowej wymianie rozruszni­ka. Gillis obliczył, iż długość czasu pracy rozrusznika ma silny wpływ na wydatki opieki zdrowotnej w USA, które są mniejsze o 424 miliony dolarów rocznie w przypadku uży­cia najdłużej działających stymulatorów, przy których ilość planowych wymian zmniejsza się nawet do 20% [7].
Zwiększenie pojemności ogniwa Li/ I2PVP w połączeniu z elektronicznymi sys­temami oszczędzania energii (typu „auto- capture”) oraz wysokoimpedancyjnymi elek­trodami endokawitarnymi mogłoby, przy do­brej woli producentów, pozwolić na urzeczy­wistnienie postulowanej niegdyś koncepcji
„rozrusznika na całe życie" („lifetime pace­maker11). Konieczne wydaje się (celem wy­dłużenia czasu funkcjonowania) powstrzy­manie nadmiernej miniaturyzacji rozruszni­ków przeznaczonych dla osób dorosłych, które osiągnęły już wystarczające małe ga­baryty [1].
Atrakcyjną alternatywę w stosunku do klasycznego ogniwa litowego może stano­wić ogniwo litowo-fluorokarbonowe (Li/CFx), wprowadzone do powszechnego użytku 30 lat wstecz, które przy małych gabarytach umożliwia długotrwałe pobieranie prądu rzę­du miliamperów. Jego teoretyczna gęstość energii wynosi teoretycznie 2435 Wh/kg, czyli jest 4,4 razy większa od tradycyjnego ogniwa Li/l2PVP. Z reguły tego typu ogniwa produkowane są w postaci pastylek lub cy­lindrów, ale można także na zamówienie nadać im kształt dogodny do umieszczenia w rozruszniku, np. półokrągły. W praktyce gęstość energii ogniwa Li-CFx wynosi do 350 Wh/kg. Ogniwo litowo-fluorokarbonowe (dokładnie: poli-karbo-mono-fluorowe) po­siada ciekły elektrolit (LiBF4 w g-butyrolak- tonie), co jest zaletą i wadą zarazem. Zale- tąjest utrzymywanie się niskiej impedancji wewnętrznej prawie do końca pracy ogni­wa, wadą - możliwość wydostania się cie­czy na zewnątrz obudowy, pomimo uszczel­nienia za pomocą specjalnie wytrzymałych elastomerów. Szczelność ogniwa sprawdzić można za pomocą chromatografii cieczowej, co istotnie podwyższa koszty produkcji, albo za pomocą taniej metody indykatorowej. Ta ostatnia polega na umieszczeniu ogniwa w komorze próżniowej, odessaniu ulatniają­cych się ewentualnie gazów i zmieszaniu ich z roztworem znacznika, który w razie obecności przynajmniej 1mg/l butyrolakto- nu zmienia kolor [13].
Tego typu ogniwo, które już znajduje się w ofercie przodujących firm (np. Wilson Gre- atbach Ltd.), ale także mało znanych (ro­syjski Elestim) szczególnie nadaje się do za­silania rozbudowanych układów cyfrowych, które cechuje podwyższony pobór prądu [15].
Nawiasem mówiąc wspomniany wyżej Wilson Greatbach przyczynił się w ogrom­nym stopniu do rozwoju technologii ogniw zasilających urządzenia wszczepialne. To właśnie założona przez niego firma wpro­wadziła w 1972 roku ogniwo litowo-jodowe (słynny model 702E, osiągalny w sprzeda­ży od 1973 roku). W 1984 model 8402 po­siadał rekordowo małe gabaryty i, przy gru­bości 5 mm, pozwalał na produkowanie roz­ruszników 6 - milimetrowej grubości. Obec­nie najmniejsze ogniwo tego typu posiada 4 mm grubości przy pojemności 0,42 am- perogodziny.
W 1995 firma ta wprowadziła do zasila­nia urządzeń wszczepialnych - zamknięte w tytanowej obudowie ogniwo litowo-fluor- kowe, przy czym pierwsze wszczepienie rozrusznika z jego zastosowaniem miało miejsce 1997 roku [5]. Dalsze osiągnięcia to: skonstruowanie akumulatora litowo-jo­nowego do zadań wszczepialnych w 1999 roku, zmniejszenie jego gabarytów w 2000, oraz użycie go w 2001 roku pod nazwą Re- Vive™ w rządzeniu wszczepialnym.
Reasumując, wydaje się, iż pomimo po­zornej rozmaitości potencjalnych źródeł za­
92
Przegląd Lekarski 2004 / 61 / Wydanie specjalne - Inżynieria medyczna
J. Machcjck i «sp.

silania wszczepialnych rozruszników, przez dłuższy czas dominować będą tradycyjne ogniwa litowo-jodowe, których technologia produkcji jest doskonale opanowana, moż­liwości jeszcze nie do końca wykorzystane, a koszty wytwarzania relatywnie niskie.
Piśmiennictwo
1. Cazeau S., Ritter P., Lazarus A., et al.: Pacemaker miniaturization: a good trend? French Group of Car­diac Pacing. Pacing Clin. Electrophysiol. 1996,19,1.
2. Chauvel C., Lavergne T., Cohen A., et al.: Radio­isotopic pacemaker: long-term clinical results., Pac­ing Clin Electrophysiol., Pacing Clin Electrophysiol., 1995, 18, 286.
3. Freedberg N.A., Antonelli D., Bloch L., Rosenfeld T.: A Soviet nuclear pacemaker. Pacing Clin Electro­physiol. 1992, 15, 1639.
4. Greatbach W., Holmes C.F.: The lithium/iodine bat-
tery: a historical perspective. 1992, 15, 2034.
Greatbach W., Holmes C.F., Takeuchi E.S., Ebel
S.J.: Lithium/carbon monofluoride (Li/CFx): a new pacemaker battery. Pacing Clin Electrophysiol. 1996, 19, 1836.
1. Holmes C.F.: The role of electrochemical power sources in modern health care. The Electrochemical Society INTERFACE, 1999,8, 32.
2. Glillis A.M.: The impact of pulse generator longevity on the long-term costs of cardiac pacing., Pacing Clin Electrophysiol. 1996,19, 1459.
3. Goto K., Nakagawa T, Nakamura O., Kawata S.: An implantable power supply with an optically re­chargeable lithium battery. IEEE Trans Biomed Eng., 2001,48, 830.
4. Goto H., Sugiura T, Harada Y., Kazui I: Feasibility of using the automatic generating system for quartz watches as a leadless pacemaker power source. Med Biol Eng Comput., 1999, 37, 377.
5. Kindermann M., Schwaab B., Berg M., Fröhling
G.: Longevity of dual chamber pacemakers: device and patient related determinants. Pacing Clin Electrophysiol. 2001, 24, 810.
1. Longevity and pacemaker power sources. [W: ] Ad­vances in pacemaker technology., Schaldach M. and Furman S. (editors), 1975, Springer-Verlag, 319.
2. Parsonnet V., Bernstein A.D., Perry G.Y.: The nu­clear pacemaker: is renewed interest warranted? Am. J. Cardiol. 1990,66, 837.
3. Rudakov V.M., Skundin A.M., Fateev S.A.: Reli­ability checking of Li-CFx cells for medical applica­tions., 3rd Baltic Conference on Electrochemistry, Gdarisk-Sobieszewo, 2003.04.23 - 04.26, abs.
4. Schaldach M.: Pacemaker power sources, w: Elec­trotherapy of the heart. Technical aspects in cardiac pacing., 1992, Springer-Verlag, 191.
5. Skundin A.M., Fateev S.A. and Kulova T.L.: Bat­tery for cardiac pacemaker: an alternative to lithium - iodine system., 2nd ABA (Advanced Batteries and Accumulators), Brno 2001, 2001.06.17 - 06.21, abs.44.
Przegląd Lekarski 2004 / 61 / Wydanie specjalne - Inżynieria medyczna
93