Sygnatura: Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Otrzymano:	2004.10.07
Zaakceptowano: 2005.04.07
Software for 3D diagnostic image reconstruction
and analysis
Oprogramowanie do rekonstrukcji i analizy 3D obrazów
diagnostycznych
Grzegorz Tatoń1, Eugeniusz Rokita1, Marek Sierżęga2, Stanisław Kłęk2, Jan Kulig2,
Andrzej Urbanik3
1. 1	Zakład Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska
2. 2	I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   Kraków, Polska
3. 3	Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska
Adres autora: Grzegorz Tatoń, Zakład Biofizyki CM UJ, ul. Grzegórzecka 16a, 31-531 Kraków,
e-mail: uftaton@cyf-kr.edu.pl
Summary
Background:	Recent advances in computer technologies have opened new frontiers in medical diagnostics.
Interesting possibilities are the use of three-dimensional (3D) imaging and the combination
of images from different modalities. Software prepared in our laboratories devoted to 3D image
reconstruction and analysis from computed tomography and ultrasonography is presented. In
developing our software it was assumed that it should be applicable in standard medical practice,
i.e. it should work effectively with a PC. An additional feature is the possibility of combining 3D
images from different modalities.
Materials/Methods:	The program was tested on a PC using DICOM data from computed tomography and TIFF files
obtained from a 3D ultrasound system. The results of the anthropomorphic phantom and patient
data were taken into consideration. A new approach was used to achieve spatial correlation of two
independently obtained 3D images. The method relies on the use of four pairs of markers within the
regions under consideration. The user selects the markers manually and the computer calculates
the transformations necessary for coupling the images.
Results:	The main software feature is the possibility of 3D image reconstruction from a series of two-
dimensional (2D) images. The reconstructed 3D image can be: (1) viewed with the most popular
methods of 3D image viewing, (2) filtered and processed to improve image quality, (3) analyzed
quantitatively (geometrical measurements), and (4) coupled with another, independently acquired
3D image. The reconstructed and processed 3D image can be stored at every stage of image
processing. The overall software performance was good considering the relatively low costs of the
hardware used and the huge data sets processed. The program can be freely used and tested (source
code and program available at http://www.biofizyka.cm-uj.krakow.pl). Improvements allowing the
processing of new data types and new procedures can be implemented for specific demands.
Conclusions:	The reconstruction and data processing can be conducted using a standard PC, so low investment
costs result in the introduction of advanced and useful diagnostic possibilities.
Key words:	3D imaging*3D image reconstruction^ image analysis*3D image registration
PDF file:	http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_70/nr_3/6461.pdf
64

Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Software for 3D diagnostic image...
Wstęp
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych, jaki miał
miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat umożliwił wpro-
wadzenie obrazowania trójwymiarowego (3D) praktycz-
nie we wszystkich metodach diagnostyki obrazowej [1-3].
Zastosowanie obrazu 3D daje nieosiągalne w przypadku
obrazów dwuwymiarowych (2D) możliwości jak multipla-
narne przeglądanie danych, generowanie dowolnych prze-
krojów (również nieortogonalnych i prowadzonych wzdłuż
dowolnych niepłaskich powierzchni), rendering wysegmen-
towanych tkanek i organów, wirtualną endoskopię i wiele
innych [1-8]. Dodatkową przesłanką przemawiającą za
użyciem obrazów 3D w diagnostyce jest możliwość łączenia
wyników pochodzących z różnych urządzeń diagnostycz-
nych w celu uzyskania pełniejszej i trafniejszej diagnozy
[9-12]. Technika taka jest możliwa również z zastosowa-
niem obrazów dwuwymiarowych [13-15], ale wymaga
uzyskania obrazów dokładnie tych samych przekrojów, co
w praktyce jest niezmiernie trudne.
Nowe metody nie zostały wciąż w pełni zaakceptowane
i pozostaje otwartym pytanie o zasadność ich stosowania [1].
Na całym świecie prowadzi się badania nad stosowaniem
metod 3D w diagnostyce, a w szczególności nad łączeniem
obrazów pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych
[9-14]. Najczęściej stosuje się obrazy z tomografii rezonan-
su magnetycznego (TRM) i tomografii komputerowej (TK)
[15-17]. Raczej rzadko bierze się pod uwagę ultrasonogra-
fię 3D (3D USG). Dzieje się tak z kilku względów, przede
wszystkim uzyskanie obrazu 3D wymaga informacji o po-
zycji rejestrowanych obrazów 2D, a tradycyjna aparatura
nie ma takich możliwości. Zwykle rejestrowane obrazy nie
są równoległe, co stwarza dodatkowe problemy podczas
rekonstrukcji [2,18]. Wreszcie decydującym czynnikiem jest
fakt, że w ultrasonografii można uzyskiwać obrazy tylko
wybranych tkanek i narządów, co utrudnia dopasowanie
i interpretację obrazów. Prowadzone w naszym ośrodku
badania mają na celu połączenie KT i 3D USG w diagnostyce
wątroby.
W praktyce klinicznej najczęściej dysponuje się aparaturą
diagnostyczną różnych generacji, pochodzącą od różnych
producentów, wykorzystującą różne oprogramowanie oraz
techniki zapisu i transferu informacji. Sytuacja taka eli-
minuje możliwość integracji systemów [19] i praktycznie
niemożliwe jest porównywanie obrazów pochodzących
z różnych źródeł. Możliwość wiarygodnej oceny stanu
chorego na podstawie różnych metod przyczyniłaby się
znacząco do uzyskania jednoznaczności diagnozy [19].
Rozwiązaniem jest zastosowanie uniwersalnego oprogra-
mowania operującego danymi pochodzącymi z różnych
źródeł.
Opracowano oprogramowanie pozwalające na rekonstruk-
cję i analizę obrazów 3D pozyskiwanych z dostępnych
urządzeń diagnostycznych. Uniwersalność zastosowanych
rozwiązań zapewnia użyteczność w wielu dziedzinach
związanych z obrazowaniem 3D. W niniejszej pracy opisa-
no program i przykłady jego zastosowań. Program jest ogól-
nie dostępny do stosowania. Z łatwością można go dosto-
sować do pracy z dowolnymi danymi 3D, może też zostać
wyposażony w dodatkowe procedury obróbki obrazów.
Materiał i metoda
Rekonstrukcję i analizę 3D obrazów program wykonuje
realizując następujące etapy: (1) import danych w formie
serii obrazów 2D, (2) rekonstrukcja obrazu 3D, (3) kore-
lowanie przestrzenne dwóch obrazów 3D, (4) filtrowanie
obrazu, (5) analiza ilościowa, (6) archiwizacja. Kolejne
kroki nie muszą być wykonywane sekwencyjnie, a licz-
ba i kolejność wykonanych etapów zależy od potrzeb
użytkownika.
Zaimplementowano możliwość importowania danych
trzech typów: (1) obrazy DICOM [19] pochodzące z dowol-
nego urządzenia diagnostycznego posługującego się tym
formatem, (2) obrazy TIFF pochodzące z USG wykorzysty-
wanego w badaniach, (3) obrazy BMP. Obrazy DICOM mogą
być importowane w oryginalnej formie, ponieważ standard
ten w przeciwieństwie do pozostałych formatów posiada
możliwość zapisu informacji o pozycji kolejnych warstw.
W przypadku formatu TIFF [20] standard dopuszcza
dodanie informacji dowolnego typu w nagłówku obrazu.
Własność tę wykorzystano do zapisu informacji pozycyjnej.
W przypadku plików BMP jedyną możliwością jest wyko-
rzystanie nazwy kolejnych plików do kodowania informa-
cji o pozycji. W tym przypadku niezbędna jest znajomość
protokołu akwizycji danych.
Kolejnym krokiem po zaimportowaniu danych jest rekon-
strukcja obrazu 3D. W pierwszej kolejności wszystkie
zaimportowane pliki 2D są przeglądane w celu ustale-
nia rozmiarów przestrzeni reprezentującej obraz 3D.
Ustalanie rozmiarów siatki 3D odbywa się z uwzględ-
nieniem informacji o położeniu każdego obrazu 2D.
Następnie dla każdego punktu rekonstruowanej przestrze-
ni (voksela) oblicza się jego wartość. W przypadku obra-
zów DICOM i niektórych rodzajów TIFFów przestrzeń
3D wypełniana jest warstwa po warstwie wzdłuż osi
prostopadłej do powierzchni obrazu kolejnymi obraza-
mi 2D, gdyż stanowią one kolejne równoległe warstwy
(ryc. 1a). Inną metodę stosuje się w przypadku obrazów
TIFF zarejestrowanych bezpośrednio podczas badania 3D
USG i obrazów BMP, gdzie orientacja obrazu 2D może być
dowolna. Analizując położenie każdego punktu obrazu 2D
i biorąc pod uwagę orientację i położenie samego obra-
zu oblicza się pozycję w przestrzeni 3D odpowiadającą
danemu punktowi. Metodą tą zapełnia się jedynie cześć
rekonstruowanej przestrzeni i zwykle ustalenie wartości
wszystkich vokseli wymaga zastosowania dodatko-
wych kroków [18,21] (ryc. 1b). Pojawia się tutaj problem
związany z tzw. oversamplingiem obszarów, gdzie przeci-
na się kilka obrazowanych warstw, oraz tzw. undersam-
plingiem w obszarach, które zostały pominięte podczas
skanowania. Konieczne staje się średniowanie wartości
stopni szarości pochodzących z kilku obrazów w miej-
scach, gdzie gęstość informacji jest duża, oraz interpola-
cja w obszarach małej gęstości. Prowadzi to do trudnej
do przewidzenia i opisu fluktuacji zdolności rozdzielczej
obrazu 3D w rekonstruowanej przestrzeni. Proponowany
sposób rekonstrukcji nie rozwiązuje tego problemu.
Powinien on być wyeliminowany na etapie akwizycji
serii obrazów 2D, a w programie może być jedynie mini-
malizowany poprzez zastosowanie nieliniowych filtrów
zasięgowych takich jak na przykład mediana [22].
65

Original Article
Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Figure 1. The method of 3D reconstruction
from a series of 2D images.
1. Reconstruction from a
   parallel series of 2D images,
2. Reconstruction form
a non-parallel series of images.
There is some interpolation
necessary in (b) to fill all the
voxels in the 3D cube.
Rycina 1. Sposoby przeprowadzania
rekonstrukcji obrazu 3D na
podstawie serii obrazów 2D.
1. rekonstrukcja z serii
   równoległych obrazów 2D,
2. rekonstrukcja z serii
   nierównolegtych obrazów 2D.
   Wypełnienie całej siatki 3D
w przypadku (b) wymaga
zastosowania interpolacji.
Dwa obrazy 3D zarejestrowane przy pomocy różnych urzą-
dzeń i w różnych warunkach zwykle są inaczej zorientowane
w przestrzeni, posiadają inne skale i są w stosunku do siebie
zdeformowane. Aby możliwe było przestrzenne skorelowanie
dwóch obrazów 3D, jeden z nich powinien być potraktowany
jako obraz wzorcowy, a drugi powinien być w odpowiedni
sposób przetransformowany [13-17]. Obroty, przesunięcia lub
skalowanie względem wybranej osi układu współrzędnych
będą określane jako „transformacje proste”.
W programie możliwe są dwie techniki przestrzennego kore-
lowania obrazów 3D. Pierwszą jest ich ręczne dopasowanie.
Użytkownik sam dobiera kolejność i rodzaj transformacji pros-
tych. Dwa obrazy przeglądane równocześnie w jednym oknie
dialogowym mogą być niezależnie i w dowolny sposób obra-
cane, przesuwane i skalowane. Nałożone obrazy obserwowa-
ne są we wspólnym oknie i na bieżąco można śledzić efekt
nakładania. Druga możliwość jest prostsza i polega na wybo-
rze na obydwu obrazach czterech odpowiadających sobie par
punktów. Komputer określa transformację, która gwarantu-
je idealne pokrycie wskazanych par punktów. Jako markery
mogą być zastosowane dowolne, charakterystyczne punkty
(np. pewne cechy anatomiczne, albo patologiczne).
Podczas przestrzennego korelowania dwóch obrazów i po ich
nałożeniu obrazy przenikają się (ryc. 2), w efekcie powstaje
zupełnie nowy obraz, dla którego wartości poszczególnych
vokseli muszą zostać wyznaczone [13]. Przenikanie zrea-
lizowano przez zastosowanie tzw. współczynnika przezro-
czystości. Punkt obrazu docelowego powstaje w wyniku
nałożenia na siebie dwóch vokseli, jednego pochodzącego
z obrazu A i drugiego pochodzącego z obrazu B, jego war-
tość oblicza się następująco:
Gw = GaT = Gb(1-T)	(i)
gdzie G oznacza stosownie do indeksu odcień szarości obra-
zu wynikowego (W) i obrazów składowych (A, B). T ozna-
cza współczynnik przezroczystości przyjmujący wartości
z przedziału [0,1]. Zwykle wartość współczynnika T wybiera
się jako 0.5, co gwarantuje pięćdziesięcioprocentowy udział
każdego obrazu składowego w obrazie docelowym.
W programie zastosowano procedury i filtry stosowane
w przetwarzaniu obrazów (np. filtry minimum, maksimum
i mediana). Rozwiązania znane z obrazowania 2D zostały
zaadoptowane do trzech wymiarów [22], aby uwzględnić
specyfikę przestrzeni 3D. Zmiana kontrastu i jasności obra-
zu odbywa się poprzez wybór wyświetlanego zakresu skali
szarości. Stosowana jest ośmio- lub szesnastobitowa skala
szarości w zależności od źródła, z którego pochodzi obraz.
Zakres wyświetlanych stopni szarości skalowany jest na
pełne dostępne zakresy (odpowiednio 256, lub 65536 odcie-
ni). Dodatkową możliwość stanowi wybór zakresu stopni
szarości, które mają zostać usunięte podczas wyświetlania
obrazu w programie (ryc. 3, 4). Istnieje również możliwość
kadrowania zrekonstruowanej przestrzeni we wszystkich
trzech kierunkach w celu ograniczenia rekonstruowanej
przestrzeni do interesującego obszaru. Pozwala to niejed-
nokrotnie znacząco zredukować rozmiary pliku dyskowego
z obrazem 3D.
Pomiary ilościowe zaimplementowane w programie pole-
gają na pomiarach geometrycznych i pomiarach średniego
odcienia szarości wskazanego obszaru. Istnieje możliwość
pomiaru odległości, obwodów i pól powierzchni obszarów
dowolnym kształcie na dowolnie wybranej i zorientowa-
nej płaszczyźnie przekroju. To z kolei umożliwia obliczanie
bardziej wyszukanych parametrów kształtu jak na przykład
stosunek obwodu do powierzchni. Możliwy jest również
pomiar objętości dowolnej bryły. Wyniki mogą być groma-
dzone w formie tabel, a następnie zapisywane do plików
tekstowych.
Obraz 3D może być na dowolnym etapie przetwarzania
zapisany na dysku komputera. Może to być bezpośredni
rezultat rekonstrukcji, obraz po zastosowaniu filtrów jak
obraz będący wynikiem składania dwóch obrazów 3D.
66

Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Software for 3D diagnostic image...
Figure 2. The 3D images of the phantom used in software tests: computed tomography image (a), 3D ultrasonography image (b), and the effect
of coupling both (c). One of the methods used for 3D image visualization is presented.
Rycina 2. Obrazy 3D fragmentu fantomu stosowanego w testach: (a) obraz z tomografii komputerowej, (b) obraz z ultrasonografii 3D
i (c) połączenie obrazów z tomografii komputerowej i ultrasonografii. Na rysunkach zaprezentowano jedną z możliwości wizualizacji
danych 3D zastosowanych w programie.
Zastosowano specyficzny format stworzony na potrzeby
programu i zoptymalizowany pod kątem zapisu obrazu 3D.
Było to jedyne możliwe rozwiązanie biorąc pod uwagę, że
w chwili obecnej nie istnieje ogólnie przyjęty format zapi-
su plików 3D. Zaproponowany sposób zapisu plików bazuje
na idei zastosowanej w formatach DICOM i TIFF [19,20],
w których każda odrębna informacja o obrazie zapisywa-
na jest w niezależnym fragmencie pliku w ściśle określony
sposób. Istnieje ponadto możliwość eksportowania obrazu
3D w formie serii plików dowolnego typu (np. BMP), ale
informacja o położeniu poszczególnych warstw w prze-
strzeni nie jest wtedy zachowywana.
Prezentowane oprogramowanie zostało stworzone i przetesto-
wane z użyciem stacji graficznej DELL Precision Workstation
530MT wyposażonej w dwa procesory INTEL Xeon 2.8 GHz
i 1 GB pamięci RAM. Zastosowano kartę graficzną NVIDIA
Quadro4 900XGL (128 MB). Zastosowany komputer nie odbie-
ga mocą obliczeniową i możliwościami od typowych kompu-
terów dostępnych obecnie na rynku. Stacja graficzna praco-
wała w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Pro.
Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o system RAD
Builder C+ + 6.0 Pro firmy Borland.
Testy przeprowadzono w oparciu o wyniki badań antropo-
morficznego fantomu firmy CIRS (Computerized Imaging
Reference Systems Inc. - Model 057) [23] pochodzące z TK
i z 3D USG. Wykorzystano również przykładowe wyniki
badań pacjentów uzyskane w trakcie standardowych pro-
cedur diagnostycznych. Wyniki badań TK uzyskano przy
pomocy wielorzędowego, spiralnego tomografu Siemens
Somatom Sensation 10 w formie obrazów dwuwymiaro-
wych (2D) zapisanych jako DICOM. W badaniach 3D USG
wykorzystano aparat Hitachi EUB-525 zaadoptowany do
pomiarów 3D przy pomocy systemu firmy Echotech 3D
Imaging Systems GmbH. Dane z 3D USG miały formę serii
obrazów w formacie TIFF.
Dyskusja
W projekcie stosowano tomograf komputerowy firmy
Siemens, zastosowanie danych pochodzących od innych
producentów z dowolnych urządzeń obrazujących jest
możliwe, ale wymaga drobnych zmian w procedurach
importu danych 2D. Wynika to różnic w implementacjach
standardu DICOM przyjętych przez różnych producentów.
Na uwagę zasługuje drugi testowany format zapisu obra-
zów, jakim jest TIFF Jest to ogólnie znany i stosowany spo-
sób zapisu obrazów w grafice komputerowej. Niewątpliwą
jego zaletą jest zaimplementowana w standardzie możliwość
dodefiniowania dodatkowych informacji w nagłówku obra-
zu. Możliwość tę zastosowano w wykorzystywanym w pro-
jekcie systemie 3D USG do kodowania informacji o położeniu
rejestrowanych obrazów 2D.
Zestaw obsługiwanych w tej chwili formatów zapisu plików
może zostać z łatwością rozszerzony stosownie do potrzeb
użytkownika. Obrazy 2D służące do rekonstrukcji obrazu
3D mogą być zapisane w sposób dowolny, musi być jednak
spełniony jeden warunek: w protokole akwizycji danych
lub w plikach reprezentujących obraz musi być określona
pozycja poszczególnych obrazów 2D.
Podstawowym problemem w jednoczesnym stosowaniu
w diagnostyce dwóch niezależnie rejestrowanych obrazów 3D
(np. pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych jest
konieczność uzyskania korelacji przestrzennej pomiędzy nimi.
Problem ten jest wyjątkowo trudny w przypadku badania
jamy brzusznej. Istotny wpływ mają naturalne ruchy, zmiany
objętości i kształtu obserwowanych narządów. Brakuje dobrze
zdefiniowanych punktów, powierzchni i obiektów, które były
by pomocne w procesie korelowania obrazów. Próba łączenia
obrazów USG z obrazami innego typu napotyka na dodat-
kowe trudności. Problemem są zmiany objętości i kształtu
badanych obszarów powodowane uciskiem sondy [24-26] jak
również niemożność wykorzystania powierzchni kości w do-
pasowywaniu obrazów. Jedyną możliwością jest wykorzy-
stanie markerów związanych z tkanką miękką. Z tego powo-
du w programie zastosowano metodę półautomatycznego
składania obrazów opartą o cztery pary markerów. Metoda
wymaga jedynie wskazania czterech wspólnych punktów
charakterystycznych w dwóch odpowiadających sobie obra-
zach i ma niewielkie wymagania pod względem mocy obli-
czeniowej w porównaniu z bardziej zaawansowanymi meto-
dami opisywanymi w literaturze [13-17,28,29].
67

Original Article
Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Figure 3. The gray-scale threshold application for the 3D rendering of chosen tissues. The 3D image of a human vertebra reconstructed and
rendered on the basis of computed tomography without any threshold (a) and with a defined threshold (b).
Rycina 3. Przykład zastosowania progu wyświetlanych na obrazie skali szarości do renderingu wybranych tkanek. Na rysunku pokazano krąg ludzki zre-
konstruowany na podstawie badania tomografią komputerową. Obraz obszaru 3D bez zastosowania progu (a) i po zastosowaniu progu (b).
Figure 4. The gray-scale threshold and median filter applied for the
3D rendering of selected tissues. The 3D tomographic
image of the liver with focal liver steatosis. The effect of
direct reconstruction from the 2D image series (a) and after
threshold application (b and c). In (c) a median filter was
additionally applied for image quality improvement. It is
easier to recognize and localize smaller steatosis regions
(arrows) after median filter. The largest steatosis is easily
visible on both images (b and c) (double arrow).
Rycina 4. Przykład zastosowania progu do renderingu wybranych
tkanek i filtru mediana. Obraz tomograficzny jamy brzusznej
pacjenta ze stwierdzonym stłuszczeniem w wątrobie.
Na rysunku pokazano obraz 3D bezpośrednio po
rekonstrukcji z serii obrazów tomografii komputerowej (a)
i po zastosowaniu progu (b) i (c). W przypadku obrazu (c)
dodatkowo zastosowano filtr mediana, co spowodowało,
że obraz jest znacznie bardziej czytelny i ujawniło dodatkowe
szczegóły. Na rysunku (c) znacznie łatwiej zlokalizować
i rozpoznać widoczne w wątrobie niewielkie stłuszczenia
(strzałki), których obecność na obrazie (b) jest wątpliwa.
Największy obszar sttuszczenia jest widoczny na obydwu
obrazach (podwójna strzałka).
68

Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Software for 3D diagnostic image...
Figure 5. Multiplanar 3D image viewing in three orthogonal planes (a and e). The results of computed
tomography (a, b, c, d) and ultrasonography (e, f, g, h) examinations of a patient with focal
liver steatosis.
Rycina 5. Multiplanarne przeglądanie obrazu w trzech płaszczyznach ortogonalnych renderowanych
w przestrzeni 3D. Wyniki badań TK (a, b, c, d) i 3D USG (e, f, g, h) pacjenta ze stwierdzonymi
zmianami w wątrobie.
Z powodów wspomnianych wcześniej transformacja
prowadząca do dopasowania dwóch obrazów, zwłaszcza,
gdy jednym z nich jest obraz USG, musi uwzględniać moż-
liwość zmiany kształtu i objętości (tzw. non-rigid trans-
formations) [13,28,29]. Zastosowana metoda spełnia
ten warunek. Dowolność wyboru kolejności prostych
transformacji składowych zapewnia uzyskanie liniowe-
go zniekształcenia przestrzeni, które może prowadzić do
zmiany objętości jednego z dopasowywanych obrazów.
Można w ten sposób niwelować błędy związane z oddy-
chaniem, ruchami pacjenta podczas jednego z badań, lub
efektem zniekształcenia tkanek pod wpływem nacisku
sondy podczas badania USG.
Ręczne nakładanie obrazów wymaga od operatora bardzo
dobrej wyobraźni przestrzennej i znajomości anatomii;
jest trudne, ponieważ efekt końcowy zależy od kolejności
i doboru parametrów kilku, albo nawet kilkunastu transfor-
macji prostych, z tego powodu zastosowanie półautoma-
tycznej metody przynosi znacznie lepsze efekty.
69

Original Article
Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Figure 6. Part of the dialog window used in the program for
measurements. The distances in centimeters (D) as well as
areas (cm2) and circumferences (cm) of closed curves (P)
can be stored in the list below the image.
Rycina 6. Fragment okna dialogowego służącego do pomiarów.
Mierzone na obrazie długości odcinków w cm (D),
jak również pola powierzchni (cm2) i obwody konturów
zamkniętych (cm) (P) zapisywane są w tabeli pod obrazem.
Wybór markerów powinien być dokonany w taki sposób,
aby najistotniejszy fragment obrazu znalazł się w prze-
strzeni otoczonej markerami. Wynika to z faktu, ze dopa-
sowanie jest idealne w pobliżu markerów, natomiast cała
pozostała przestrzeń ulega deformacji. Im dalej od wska-
zanych punktów, tym bardziej znacząca jest deformacja
przestrzeni.
Poza rekonstrukcją obrazów 3D najważniejszą możliwością
jest przeglądanie zrekonstruowanej przestrzeni. Istnieją
dwa sposoby: rendering powierzchniowy wybranego prosto-
padłościennego obszaru (ryc. 2-5), oraz multiplanarne prze-
glądanie danych w trzech ortogonalnych płaszczyznach.
Podczas wykonywania pomiarów i przestrzennego korelo-
wania dwóch obrazów możliwe jest uzyskanie dowolnego
przekroju przez badany obiekt. Zastosowane metody nie są
zbyt wymagające pod względem możliwości zastosowanego
komputera. Jedynie w przypadku określania zakresu stopni
szarości usuwanego z obrazu 3D (ryc. 3, 4) np. w celu seg-
mentacji pewnych obszarów, konieczne jest uwzględnienie
wszystkich punktów wchodzących w skład obrazu 3D, co
może doprowadzić do znaczącego spowolnienia w przypad-
ku słabszych komputerów.
Dodatkowymi możliwościami zaimplementowanymi w pro-
gramie są procedury i filtry stosowane w przetwarzaniu
obrazów (np. filtry minimum, maksimum i mediana). Przy-
kład zastosowania filtra mediana pokazano na ryc. 4. Zasto-
sowanie filtrów może się okazać pomocne po rekonstrukcji
obrazu z nierównoległych obrazów 2D jak w przypadku
badania 3D USG w celu wyrównania gęstości informacji
na obrazie będącej efektem over- albo undersamplingu.
Zastosowanie choćby najprostszych filtrów pozwala na
redukcję szumu w obrazach o niskiej jakości.
Przykład pomiaru ilościowego w programie pokazano
na ryc. 6. Zastosowana metoda gromadzenia wyników
pomiarów w formie tabel z możliwością eksportu ich
zawartości do plików tekstowych jest szczególnie przy-
datna w przypadkach konieczności zastosowania sta-
tystycznej obróbki uzyskanych wyników. Pomiary pól
powierzchni i obwodów zamkniętych krzywych oraz
objętości brył 3D nie są ograniczone do podstawowych
kształtów jak to ma często miejsce w przypadku nie-
których urządzeń diagnostycznych. Można zdefiniować
dowolny kształt zakreślając go kursorem myszy na ekra-
nie. Zdefiniowana krzywa i bryła może być w dowolny
sposób modyfikowana.
Table 1. The results of distance measurements done on the basis of three-dimensional ultrasound (3D US) compared with the results of computed
tomography (gold standard). Some pathological structures in the liver were measured. The precision of 3D US measurements can be
estimated as about 20%.
Tabela 1. Porównanie wyników pomiarów długości wybranych struktur patologicznych na trójwymiarowych obrazach ultrasonograficznych (3D USG)
wątroby z wynikami tomografii komputerowej (TK). Błąd pomiaru w 3D USG należy oszacować na poziomie 20% w stosunku do złotego
standardu, jakim jest TK.
	TK / CT			3D USG / 3D US
	Wynik	Błąd	Wynik	Błąd	Błąd wzgl.
	Result [cm]	Error [cm]	Result [cm]	Error [cm]	Relative error [%]
1	3,7	0,2	4,2	0,1	13
2	2,6	0,1	3,1	0,2	21
3	13,0	0,4	12,8	0,9	1
4	3,0	0,1	3,6	0,2	20
5	3,0	0,1	3,0	0,1	1
6	2,2	0,1	1,7	0,1	21
7	8,2	0,3	6,6	0,1	20
8	2,3	0,0	2,3	0,1	1

70

Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Software for 3D diagnostic image...
Prezentowane oprogramowanie posłużyło do określenia
precyzji pomiarów odległości w 3D USG w stosunku do
złotego standardu, jakim jest TK w przypadku diagnostyki
wątroby. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Inaczej niż ma to miejsce w przypadku grafiki 2D nie
istnieją obecnie standardy zapisu obrazów 3D. Nawet
standard DICOM, który jest rozwiązaniem nowoczesnym
nie przewiduje możliwości zapisu obrazów 3D w innej
formie niż sekwencja obrazów 2D. Problem ten zdecydo-
wanie utrudnia rozwój metod opartych o obrazowanie 3D.
Uniemożliwia efektywną wymianę informacji i porówny-
wanie obrazów 3D pochodzących z różnych źródeł. Należy
podkreślić, że rozwiązanie bazujące na zapisie obrazu 3D
w formie serii obrazów 2D nie jest rozwiązaniem optymal-
nym, gdyż nie uwzględnia specyfiki tego typu obrazów, np.
ich ogromnych rozmiarów. Zastosowanie odpowiednie-
go formatu i optymalnego algorytmu kompresji powinno
doprowadzić choćby do znaczącego zmniejszenia rozmia-
rów obrazów zapisywanych w plikach.
Do zapisu rekonstruowanego obrazu 3D wykorzystano
własny standard. Dzięki jego zastosowaniu otwieranie pliku
z obrazem jest dwukrotnie szybsze niż to ma miejsce przy-
padku odczytywania obrazów zapisanych w formie serii
obrazów 2D. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie rozmiarów
plików poprzez zastosowanie kompresji uwzględniającej
specyfikę obrazu 3D.
W efekcie nałożenia geometrycznego obrazów powsta-
je nowy obraz, którego wartości vokseli obliczane są na
podstawie vokseli obydwu obrazów składowych. Zastoso-
wana metoda z wykorzystaniem współczynnika przezro-
czystości T (wzór (1)) nie wnosi niczego nowego i nie pozwa-
la na pozyskanie nowych informacji z połączonego obrazu
poza uzyskaniem przenikania się obrazów podczas ich prze-
glądania w programie. Konieczne jest zastosowanie bardziej
zaawansowanej metody łączenia vokseli. Powstawanie obra-
zów różnego typu wiąże się z różnymi oddziaływaniami
fizycznymi i własności fizyczne badanych tkanek powinny
znaleźć odzwierciedlenie we wzorze (1).
Trwają prace nad określeniem praktycznych zastosowań
proponowanych rozwiązań i potwierdzeniem ich użytecz-
ności. Stosowane obecnie techniki obrazowania naczyń
w TK ograniczają się jedynie do obrazowania ich przebiegu.
Połączenie USG Dopplerowskiego z obrazami pochodzącymi
z TK pozwoli na ocenę kierunku, prędkości i charakteru
przepływu na tle wysokiej jakości obrazów TK. Potencjalne
zastosowania wiążą się również z wykonywaniem zabie-
gów BAC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa). Zamiast prze-
prowadzać je pod kontrolą TK, można będzie wykorzystać
USG. Rejestrowany obraz rzeczywisty USG można powiązać
relacjami geometrycznymi ze statycznym obrazem 3D TK
stosując proponowane metody. Odniesienie pozycji igły bio-
psyjnej obserwowanej na rzeczywistym obrazie USG do sta-
tycznego obrazu 3D TK zwiększy precyzję zabiegu. Kolejną
możliwością jest łącznie obrazów USG Power Doppler z ob-
razami TK do określania na tle obrazów TK przepływów
tkankowych w celu oceny skuteczności termoabalacji lub
embolizacji zmian w wątrobie. Oczywistym zastosowaniem
proponowanej metody jest sytuacja, w której obrazowane
zmiany są słabo widoczne na obrazach pochodzących w któ-
rejkolwiek technik obrazowych.
Oprogramowanie działa efektywnie na komputerze klasy
PC. W tabeli 2 przedstawiono przykładowe czasy wykony-
wania podstawowych procesów z zastosowaniem opisanego
wcześniej komputera. Moc obliczeniowa dostępnych obecnie
na rynku komputerów klasy PC jest wystarczająca do instalacji
i swobodnego zastosowania prezentowanego oprogramowania.
Otrzymane podczas testów czasy potrzebne do wykonania pod-
stawowych operacji na obrazach są satysfakcjonujące biorąc
pod uwagę duże rozmiary stosowanych w praktyce obrazów
(10-50 MB w przypadku TK i 5-10 MB w przypadku USG).
Dalszy wzrost wydajności oprogramowania można osiągnąć
poprzez optymalizację uwzględniającą wieloprocesorowość
zastosowanego systemu. Przykłady obrazów stosowanych
w testach pokazano na ryc. 2-6.
Wnioski
Stworzono oprogramowanie pozwalające na rekonstruk-
cję obrazów 3D z serii obrazów 2D. Program pozwala na
przeglądanie zrekonstruowanej przestrzeni na kilka spo-
sobów (trzy płaszczyzny ortogonalne, prostopadłościenny
fragment, dowolny nieortogonalny przekrój). Dodatkową
możliwość stanowi łączenie dwóch obrazów 3D. Oprogramo-
wanie w wersji skompilowanej oraz pliki źródłowe mogą
być swobodnie stosowane i modyfikowane.
Table 2. Time consumption expressed in seconds for selected procedures used in the presented software for 3D reconstruction, analysis, and
fusion. The 3D image used in the test was reconstructed from the DICOM image series and was 512x512x90 pixels large (23.6x106
pixels, file size: 46 MB).
Tabela 2. Czas wyrażony w sekundach potrzebny do wykonania wybranych procedur zastosowanych w programie stworzonym do rekonstrukcji,
przetwarzania i łączenia obrazów 3D. Do testów wykorzystano obraz o rozmiarach 5 1 2 x 51 2 x 90 (23.6x106 punktów, plik o rozmiarach
46 MB) pozyskiwany z serii obrazów DICOM.
Procedura / Procedure	Czas / Time [s]
Rekonstrukcja obrazu 3D z serii obrazów DICOM / The reconstruction of the 3D image from the DICOM image series	7.0
Zastosowanie filtra maksimum / Maximum filter	5.5
Zapis obrazu 3D / 3D image saving	2.1
Otwarcie obrazu 3D / 3D image opening	4.2
Obliczenie transformacji pomiędzy dwoma obrazami / Calculations of the transfromation needed for two images coupling	<0.1

71

Original Article
Pol J Radiol, 2005; 70(3): 64-72
Stworzone oprogramowanie jest wystarczająco wydajne
z wykorzystaniem ogólnie dostępnych i tanich kompute-
rów klasy PC. Równocześnie uniwersalność proponowa-
nych rozwiązań pozwala na wykorzystanie go w różnych
dziedzinach obrazowania 3D. Ze względu na różnorodność
spotykanych rozwiązań, jeśli chodzi o standardy zapisu
obrazów może się okazać konieczna modyfikacja procedur
importu danych. Zdefiniowanie i wprowadzenie ogólnie
dostępnego standardu zapisu i przesyłania obrazów 3D
wyeliminowałoby w/w problem, a ponadto przyczyniłoby
się do szybszego rozwoju i wdrażania metod opartych
o obrazowanie 3D.
Korelacja przestrzenna obrazów oparta o cztery pary punk-
tów charakterystycznych jest szybka i dokładna. Opiera się
na zastosowaniu transformacji liniowych. Odpowiada to
rzeczywistym przypadkom, w których najczęściej obrazy
pochodzące z różnych źródeł i wykonane w różnych warun-
kach są w stosunku do siebie zdeformowane.
Piśmiennictwo:
1. Rogala P, Terwisscha van Scheltinga, Hamm (Eds.); with contri-
   butions by Aschoff AJ et.al. Virtual Endoskopy and Related 3D
   Techniques, Sprinter, Berlin 2002.
2. Nelson TR, Downey DB, Pretorius DH, Fenster A, Three-Dimensional
   Ultrasound, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 1999.
3. Claudon M, Tranquart F Evans DH, Lefevre F Correas JM, Advances
   in Ultrasound, Eur Radiol, 2002, 12: 7-18.
4. Maher MM, Kalra MK, Sahani DV, Perumpillichira JJ, Pizzo S,
Saini S, Mueller PR, Techniques, Clinical Applications and
Limitations of 3D Reconstruction in CT of the Abdomen, Korean
J Radiol, 2004, 5: 55-67.
1. Volkmer BG, Nesslauer T, Kufer R, Engels O, Kraemer SC, Gottfried
   HW, Visualization of Urinary Stones by 3-D Ultrasound With Surface
   Rendering, Ultrasound Med Biol, 2002, 28: 143-7.
2. Skuma I, Tanaka Y, Takai Y, Kobayashi E, Dohi T, Schorr O, Hata
   N, Iseki H, Muragaki Y, Hori T, Kintomo T, Three-Dimensional
   Ultrasound Imaging System for Surgical Navigation, Int Congress
   Series, 2001, 1230: 117-22.
3. Hunerbein M, Raschke M, Khodadadyan C, Hohenberger P, Haas NP,
   Schlag PM, Three-Dimensional Ultrasonography of Bone and Soft
   Tissue Lesions, Eur J Ultrasound, 2001, 13: 17-23.
4. Kim HC, Park SH, Shin HC, Park SJ, Kim HH, Kim YT, Bae WK,
Kim IY, Three-Dimensional Reconstructed Images Using
Multidetector Computed Tomography in Evaluation of the biliary
tract: an Illustrative Review, Abdom Imaging, 2004, 29: 472-8.
1. Slomka PJ, Mandel J, Downey D, Fenster A, Evaluation of Voxel-
   BasedRegistration of 3-D Power Doppler Ultrasound and 3-D
   Magnetic Resonance Angiographic Images of Carotid Arteries,
   Ultrasound Med. Biol, 2001, 27: 945-55.
2. Pflunger T, Vollmar Ch, Wismuller A, Dresel S, Berger F, Suntheim P,
   Leinsinger G, Hahn K, Quantitative Comparision of Automatic
and Interactive Methods for MRI-SPECT Image Registration of the
Brain Based on 3-Dimensional Calculation of Error, J Nucl Med,
2000, 41: 1823-9.
1. Penney GP, Blackall JM, Hamady MS, Sabharwal T, Adam A, Hawkes
   DJ, Registration of Frehand 3D Ultrasound and Magnetic Resonance
   Liver Images, Med Image Analysis, 2004, 8: 81-91.
2. Taylor LS, Porter BC, Nadasdy G, Di Sant'Agnese PA, Pasternak D, Wu
   Z, Baggs R, Rubens DJ, Parker KJ, Three-Dimensional Registration
of Prostate Images from Histology and Ultrasound, Ultrasound Med
Biol, 2004, 30: 161-168.
Zitova B, Flusser J, Image Registration Methods: Survey, Image and
Vision Computing, 2003, 21: 977-1000.
Praktyczne zastosowania proponowanych rozwiązań nie
zostały jeszcze w pełni określone. Potencjalne, nowe możli-
wości diagnostyczne wiążą się z zastosowaniem bardziej
zaawansowanej metody łączenia punktów poszczegól-
nych obrazów. Uwzględnienie podczas łączenia podstaw
fizycznych związanych z powstawaniem obrazu USG i TK
pozwoli wnioskować o dodatkowych parametrach fizycz-
nych badanych tkanek.
Należy podkreślić, że stosowanie obrazowania 3D wymu-
sza zastosowanie nowoczesnych nośników do archiwizacji
i transferu danych, takich jak napędy CD, DVD, macierze
dyskowe i sieć komputerowa. Wynika to z ogromnych ilości
informacji zapisywanych podczas badania. Na jedno bada-
nie 3D USG składa się z kilka obrazów 3D, co może stano-
wić do 50MB informagi. W przypadku TK w przykładowym
wielofazowym badaniu jamy brzusznej z kontrastem zapi-
suje się od trzech, do ośmiu sekwencji obrazów, co może
zajmować nawet do 400MB.
1. Kollmann Ch, Greiffenberg B, Schlachetzki F, Bogdan U, Bergmann H,
   2-Dimensional Fusion of Cerebral Cross-Modality Images Employing
   a Mutual Information Algorithm, Physica Media, 2001, 27: 267-70.
2. Maintz JBA, van den Elsen, Viergever MA, 3D Multimodality Medical
   Image Registration Using Morphological Tools, Image and Vision
   Computing, 2001, 19: 53-62.
3. Hsu LY, Loew MH, Fully Automatic 3D Feature-Based Registration of
   Multi-Modality Medical Images, Image and Vision Computing, 2001,
   19: 75-85.
4. Ding L, Goshtasby A, Satter M, Volume Image Registration by
   Template Matching, Image and Vision Computing, 2001: 19: 821-32.
5. Jose-Estepar RS, Martin-Fernandez M, Caballero-MArtinez PP,
   Alberola-Lopez C, Ruiz-Alzola J, A Theoretical Framework to Three-
   Dimensional Ultrasound Reconstruction from Irregularly Sampled
   Data, Iltrasound Med Biol, 2003: 255-69.
6. Mildenberger P, Eichelberg M, Martin E, Introduction to the DICOM
   standard, Eur Radiol, 2002, 12: 920-7.
7. http://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf
8. Sanches JM, Marques JS, A Multiscale Algorithm for Three-Dimensio-
   nal Free-Hand Ultrasound, Ultrasound Med Biol, 2002, 28: 1029-40.
9. Nikolaidis N, Pitas I, 3-D Image Processing Algorithms, Jon Wiley &
   Sons, Inc. New Yourk 2001.
10. http://www.cirsinc.com/catalog/2003cat.pdf, 124
11. Treece GM, Prager RW, Gee AH, Berman LH, Correction of Probe Pressure
    Artifacts in Freehand 3D Ultrasound, w Niellsen W, Viergever M (Eds.),
    MICCAI 2001, LNCS 2208, Springer-Verlag Berlin 2001: 283-90.
12. Treece GM, Gee AH, Prager RW, Cash CJC, Berman LH, High-Definition
    Freehand 3-D Ultrasound, Ultrasound Med Biol, 2003, 29: 529^6.
13. Prager RW, Gee AH, Treece GM, Berman LH, Freehand 3D Ultrasound
    Without Voxels: Volume Measurement and Visualisation Using
    Stradx System, Ultrasonics, 2002, 40: 109-15.
14. Fitzgibbon AW, Robust registration of 2D and 3D point sets, Image
    and Vision Computing, 2003, 21: 1145-53.
15. Srikanchana R, Xuan J, Freedman MT, Nguyen CC, Wang Y, Non-Rigid
    Image Registration by Neural Computation, J VLSI Signal Processing,
    2004, 37: 237^6.
16. Fischer B, Modersitki J, Curvature Based Image Registration, J Math
    Imaging and Vision, 2003, 18: 81-85.
17. Huber D, Hebert M, Fully Automatic Registration of Multiple 3D
    Data Sets, Image and Vision Computing, 2003, 21: 37-50.
18. Hermosillo G, Chefd'Hotel Ch, Faugeras O, Int J Computer Vision,
    2002, 50: 329-43.
72