Anna SYNOWIEC’
Ewa GOMÓŁKA2 3
Tomasz ZYSS4
Andrzej ZIĘBA4
Ewa FLOREK5
Wojciech PIEKOSZEWSKI’6
# Zastosowanie metody HPLC-UV do oznaczania arypiprazolu w surowicy
’Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik:
Prot, dr hab. Paweł Kościelniak
2Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik Pracowni:
Dr Ewa Gomółka
3Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki,
Szpital Uniwersytecki, Kraków
Kierownik Pracowni:
Dr Ewa Gomółka
4Klinika Psychiatrii Dorosłych,
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zięba
5Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii,
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Kierownik Laboratorium:
Prof. dr hab. Ewa Florek
“Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Mas, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik Pracowni:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
Dodatkowe słowa kluczowe:
arypiprazol
HPLC
monitorowanie stężenia leku
Additional key words: aripiprazole
HPLC
therapeutic drug monitoring
Adres do korespondencji: dr Ewa Gomółka
Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium 31-501 Kraków
ul. Śniadeckich 6
e-mail: ewa.gomolka@uj.edu.pl
Arypiprazol jest jednym z najnow­szych leków stosowanych w terapii schizofrenii. Lek ten nie posiada bezwzględnych wskazań do moni­torowania stężenia w trakcie terapii. Pomimo tego, dla oceny skuteczności stosowanych dawek wskazane jest sprawdzenie, w jaki sposób stężenie arypiprazolu koreluje ze stanem kli­nicznym pacjenta. Badanie stężenia leku w trakcie terapii pozwala na unik­nięcie przekroczenia stężeń terapeu­tycznych w surowicy i wyeliminowanie efektów niepożądanych oraz jest formą kontroli, czy pacjent stosuje zalecone przez lekarza dawki leku.
Celem pracy było opracowanie pro­stej metody oznaczania arypiprazolu w surowicy na potrzeby prowadzenia kontroli stężenia leku w trakcie tera­pii.
Zastosowano metodę wysoko- sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC- UV), rozdział prowadzono na kolumnie LC-8 w warunkach izokratycznych, przy przepływie 1,2 ml/min. Faza ru­choma zawierała mieszaninę 0,025M buforu trietyloamonowego i aceto- nitrylu w stosunku 62:38. Pomiarów dokonywano przy długość fali A=214 nm; jako wzorzec wewnętrzny zasto­sowano promazynę. Parametry walida- cyjne metody: zakres liniowości (LOL) 100-800 ng/ml, granica detekcji (LOD) 10 ng/ml, granica oznaczalności (LOQ) 100 ng/ml. Współczynniki zmienności (CV) określające dokładność i precyzję metody nie przekraczały 10%.
Sprawdzono przydatność opraco­wanej metody w praktyce klinicznej dla celów terapii monitorowanej stę­żeniem leku u pacjenta leczonego arypiprazolem.
Wstęp
Preparaty z grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych wyparły klasyczne neuroleptyki i od lat 90 ubiegłego wieku są szeroko stosowane w leczeniu schizofrenii. Badania wskazały, że atypowe leki przeciw- psychotyczne, do których należą risperidon, olanzapina, klozapina, amisulpryd, kwetiapi- na, ziprasidon, sertindol oraz arypiprazol są bezpieczniejsze w działaniu, nie zaburzają funkcji układu pozapiramidowego lub wywie­rają tylko niewielki wpływ [11]. Arypiprazol
Aripiprazole is a new drug appl'e(l
in schizophrenia treatment. There are
not strict indications for aripiprazol£
therapeutic drug monitoring. Despit®'
serum aripiprazole measuring would
help control the drug doses effective'
ness. The drug monitoring can elimin3'
te overdosing, adverse effects and ie<
control proper drug ingestion.
The aim of the paper was to develop
a simple method for aripiprazole deter'
mination in serum for therapeutic drufi
monitoring. High performance liquid
chromatography with spectrophoto1
metric detection (HPLC-UV) was usett
Resolution was performed on LC-
column; moving phase was solutiod
0,025M trimethylammonium buffer
acetonitrile (62:38). Isocratic flow v/a£
1,2 ml/min; internal standard (IS) was
promazine; monitored wavelength was
A=214 nm.
The validation parameters were: l>
mits of linearity (LOL) 100-800 ng/ml>
mit of detection (LOD) 10 ng/ml, limit o
quantity (LOQ) 100 ng/ml. Coefficlen'
of variation (CV) describing accural
and precision didn’t cross 10%.
The method was useful for thefaj
peutic drug monitoring in serum 0
patients treated with aripiprazole.
(Abilify) jest jednym z najnowszych lekó stosowanych w farmakoterapii schizofren dopuszczonym do stosowania przez FU w 2002 roku natomiast w Unii Europejską w 2004 roku. Jest to związek chemiczny nomenklaturze systematycznej wg (|LI , : 7-[4-[4-(2,3-dichlorofenylo)piperazyn-1-y • butoksy]-3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on Rycina 1.) [7]. Arypiprazol jest prekursora nowej grupy neuroleptyków, tak zwany stabilizatorów układu dopaminergiczney^ i serotoninergicznego, nazywany rówń1
1004
Przegląd Lekarski 2012/69/ 10
A. Synowiec
I wsP

lekiem przeciwpsychotycznym trzeciej 9eneracji [1],
Większość atypowych leków II gene­racji wywiera działanie sedatywne, co jest 2iawiskiem niekorzystnym. Wiele danych Wskazuje na problemy kliniczne związane 2 zaburzeniami przemiany materii pod Postacią zespołu metabolicznego - m.in. Przyrostu masy ciała, zaburzeń przemiany Węglowodanów z hiperglikemią (u części chorych może rozwinąć się cukrzyca typu 2) oraz zaburzeń gospodarki lipidowej [5, 15], Objawy niepożądane obniżają war­tość kliniczną tych leków. Ich stosowanie Wymaga uwzględnienia przeciwwskazań i Monitorowania stanu somatycznego. Jed- z form prowadzenia bezpiecznej terapii tost monitorowanie stężenia leku. Pomiar tężenia arypiprazolu jest pomocny przy Uwzględnieniu osobniczych różnic aktywno­ści enzymów wpływających na metabolizm toku (zależny od genotypu i fenotypu) i ostatecznie pozwala określić bezpieczną dawkę leku dla danego pacjenta [3].
Farmakokinetyka arypiprazolu
Arypiprazol dobrze wchłania się z prze­wodu pokarmowego, maksymalne stężenie W osoczu osiąga w ciągu 3-5 godzin po Podaniu. Dostępność biologiczna wynosi około 87%. Spożywanie posiłków o dużej Zwartości tłuszczu nie wpływa na farmako­kinetykę arypiprazolu. Objętość dystrybucji arVpiprazolu wynosi 4,9 l/kg, co wskazuje pa dystrybucję pozanaczyniową. Arypiprazol tost metabolizowany głównie w wątrobie na drodze dehydrogenacji, hydroksylacji Oraz N-dealkilacji (Rycina 2), przy udziale Rzymów CYP2D6 oraz CYP3A4 [4, 8], W stanie stacjonarnym aktywny metabolit, dehydroarypiprazol, stanowi około 40% Ąi-IC arypiprazolu w osoczu. W stężeniach torapeutycznych arypiprazol i dehydroary- Piprazol wiążą się w ponad 99% z białkami surowicy, głównie z albuminami. Biologiczny okres półtrwania arypiprazolu wynosi od 75 146 godzin i jest zależny od aktywności koenzymu CYP2D6 i CYP 3A4. Całkowity kiirens arypiprazolu wynosi 0,7 ml/min/kg. ^niej niż 1 % niezmienionego arypiprazolu Wydala się z moczem i około 18% z kałem 14].
Celem pracy było opracowanie szybkiej 1 Prostej metodyki oznaczania arypiprazolu surowicy krwi oraz sprawdzenie przy­datności opracowanej metody dla celów kontroli terapii.
Materiał i metody
Do oznaczenia arypiprazolu w surowicy zaslosowa- metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z d®łekcjąspektrofotometryczną(HPLC-UV). Zastosowano chromatograf cieczowy Pump L-7100 (Merck-Hitachi). Rozdział prowadzono na kolumnie LC-8 (Supelco). Pra­cowano w warunkach izokratycznych przy przepływie 1,2 n’kmin. Skład fazy ruchomej: 0.025M bufor trielyloamo- Cowy (Fiuka): acetonitryl HPLC Grade (Sigma) (62:38). ^onitorowano długość fali 214 nm. Objętość próbki "Prowadzanej na kolumnę -100 pi. Czas analizy - 25 j11”- Czasy retencji wynosiły odpowiednio 14,3 min dla c^Piprazolu i 16,5 min dla IS. Rozdział chromatograficz­ny Przedstawia Rycina 3.
Przydatność metody sprawdzono na próbie surowicy JWi pacjenta leczonego arypiprazolem. Oznaczenia slę- 6nia arypiprazolu prowadzono w Pracowni Toksykologii i?Pitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Procedura ekstrakcji arypiprazolu z surowicy
Zastosowano metodę ekstrakcji ciecz-ciecz (L-L). Do 500 pi próby badanej (surowicy) dodano 50 pi roztworu promazyny o stężeniu 1 pg/ml, jako wzorca wewnętrznego (IS), próby alkalizowano 200 pi buforu
TRIS (POCH), ekstrahowano 1 ml mieszaniny heksan (Sigma): alkohol izoamylowy (Merck) (99:1), wstrząsano przez 2 minuty i wirowano 5 min. przy 6 tys. rpm. Fazę organiczną odparowano w temp. 40“C w strumieniu sprężonego powietrza. Pozostałość po odparowaniu rozpuszczano w 300 pi fazy ruchomej.
Rycina 1
Wzór strukturalny arypiprazolu. Structural formula of arypiprazol.
Metabolizm arypiprazolu.
Metabolism of aripiprazole.
Rozdział chromatograficzny badanej próby surowicy (1 - arypiprazol, 2 - promazyna (IS)).
Chromatography resolution of serum sample (1 - aripiprazole, 2 - promazine (IS)).
^«gląd Lekarski 2012/69/ 10
1005

Walidacja metody
Kalibrację metody wykonano stosując metodę serii wzorców przygotowanych z surowicy wzbogaconej arypiprazolem dla otrzymania roztworów o stężeniach 100,200,500,800 ng/ml. Współczynnik korelacji krzywej kalibracji wynosił 0,9967. Granicę wykrywalności (i.OD) wyznaczono, jako 3-krotną wartość stosunku sygnału szumu do sygnału wzorca wewnętrznego (mierzone, jako powierzchnia pików). Granicę oznaczalności (LOQ) wyznaczono, jako dziesięciokrotną wartość stosunku sygnału szumu do sygnału wzorca wewnętrznego (mie­rzone, jako powierzchnia pików).
Dokładność wyznaczono w oparciu o analizę 5-elementowych serii prób surowicy zawierających arypiprazol na poziomach 100 i 800 [ng/ml]. Dokładność obliczono ze wzoru:
Dokładność = (Ct-Co)/Ct *100%, gdzie: Ct- teo­retyczna wartość stężenia, Co - wyznaczona wartość stężenia.
Za miarę precyzji przyjęto współczynnik zmienności (CV). Precyzję metody badano dla dwóch różnych stężeń arypiprazolu, analizując te roztwory w 5-elementowych seriach w ciągu tego samego dnia oraz w odstępie 5 dni. Do obliczeń precyzji zastosowano wzór: CV = SD/ Cśr *100%, gdzie: SD - odchylenie standardowe, Cśr-stężenie średnie. Parametry walidacyjne metody zebrano w Tabeli I.
Omówienie i wnioski
Arypiprazol jest lekiem przeciwpsycho- tycznym o nowoczesnym profilu farma­kologicznym, polegającym na połączeniu właściwości częściowego agonizmu o wysokim powinowactwie wobec receptorów dopaminowych D2 oraz serotoninowych 5HT1A z antagonizmem wobec recepto­rów 5HT2A [10, 12]. Ze względu na swój odmienny profil receptorowy arypiprazol może być interesującą alternatywą wobec pozostałych leków przeciwpsychotycznych, a nawet może być uznany za lek tzw. trzeciej generacji w leczeniu schizofrenii. Cechuje się dobrą tolerancją, powodując mniej objawów niepożądanych niż inne leki prze- ciwpsychotyczne, co sugeruje, że może być chętniej od innych neuroleptyków stosowany w leczeniu długoterminowym. Wyniki badań skuteczności arypiprazolu są zachęcające, wymagają jednak potwierdzenia w kolejnych próbach, na większych grupach badanych [1,3, 12, 14].
Metabolizm arypiprazolu jest zależny głównie od aktywności izoenzymu CYP2D6 i CYP 3A4 [4], Enzymy te cechują się dużą zmiennością w populacji, zależną od geno­typu oraz fenotypu. Osobnicze różnice w
Tabela I
Parametry walidacji metody oznaczania arypiprazolu w surowicy metodą HPLC-UV.
Validation parameters of aripiprazole serum determination by HPLC-UV.
Zakres liniowości (LOL) [ng/ml]		100-800
Równanie		y=0,031x - 0,4456
R2		0,9967
Granica wykrywalności (LOD) [ng/ml]		10
Granica oznaczalności (LOQ) [ng/ml]		100
Precyzja CV [%]	100 ng/ml / 800 ng/ml	6,1 / 4,9
Zmienność w czasie dnia CV [%]	100 ng/ml / 800 ng/ml	11,1 / 5,1
Zmienność pomiędzy dniami CV [%]	100 ng/ml / 800 ng/ml	9,0 / 5,1

metabolizmie arypiprazolu wpływają na bio­logiczny okres półtrwania leku, który waha się od 75 h (szybcy metabolizerzy) do 146 h (wolni metabolizerzy) [8,10], U pacjentów ze zmniejszoną aktywnością izoenzymów CYP2D6 i CYP3A4 dla odpowiedniego efektu klinicznego wymagane są niższe dawki leku. Wolni metabolizerzy narażeni są też na większe prawdopodobieństwo wystąpienia efektów niepożądanych: pobu­dzenie, bezsenność, objawy pozapiramido- we, akatyzja, zawroty i bóle głowy, nieostre widzenie, niestrawność, zgaga, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne wydzielanie śliny, uczucie zmęczenia [15, 16], Opra­cowaną metodę oznaczania arypiprazolu można, więc wykorzystać dla zwiększenia skuteczności terapii i ograniczenia efektów niepożądanych.
Techniki umożliwiające oznaczanie arypiprazolu w surowicy, to chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, LC-MS) oraz elektro­foreza kapilarna [2,6,9,13], Terapeutyczne i toksyczne zakresy stężeń tego leku nie są znane, więc wyniki oznaczeń leku w surowi­cy odnosi się do efektów klinicznych.
Dla oceny przydatności opisanej metody wykonano oznaczenie stężenia arypipra­zolu w surowicy pacjenta leczonego tym lekiem z powodu schizofrenii. Zmierzone stężenie wynosiło 836 ng/ml. Interpretacja uzyskanego wyniku została dokonana w oparciu o aktualną literaturę i stwierdzono, że wynik ten znacznie przekracza najwyższe opisane w literaturze poziomy arypiprazolu w surowicy [3, 8j. Stężenia arypiprazolu u pacjentów leczonych minimum 6 tygodni terapeutycznymi dawkami arypiprazolu (10 -30 mg/dzień) mieściły się w zakresie od 105 do 549 ng/ml [3, 8], Nie oznacza to jednak, że oznaczone stężenie osiągnęło zakres toksyczny; górna granica zakresu stężeń terapeutycznych nie została dla arypiprazolu do tej pory określona.
Arypiprazol, to stosunkowo nowy lek przeciwpsychotyczny. Skuteczność i bez­pieczeństwo stosowania tego leku podkreśla wielu autorów, chociaż farmakokinetyka, zależna od CYP2D6 i CYP3A4 wskazy­wałaby na możliwe istotne różnice w jego metabolizmie w naszej populacji [26].
Opisana metodyka jest zalecana do monitorowania terapii pomiarem stęże­
nia arypiprazolu w surowicy; cechuje się odpowiednią czułością i selektywnością, umożliwia oznaczenie stężenia leku w ma­teriale biologicznym na poziomach terapeu­tycznych, także u pacjentów przyjmujący0^1 inne leki.
Opracowanie metody, walidacja i oce­na jej przydatności w praktyce klinicznej stanowią etap wstępny pracy badawczej dotyczącej bezpieczeństwa i skuteczności terapii arypiprazolem. Planowane jest zba­danie korelacji pomiędzy dawką, stężeniem leku w surowicy oraz obserwowanym efek­tem klinicznym. W dalszej części podjęć zostanie próba wyznaczenia zakresu stężeń terapeutycznych arypiprazolu podczas dłu­gotrwałego leczenia.
Piśmiennictwo
Bhattacharjee J., El-Sayeh H.G.G.: Aripiprazoie
versus typical antipsychotic drugs for schizophrenia- The Cochrane Library, 2010.	,
Caloro M., Lionetto L, Cuomo I. et al.: An impmve°,
simple LC-MS/MS method for the measurement: 0 serum aripiprazole and it's major metabolite. 2014. 62,135.	..
Klrschbaum K. M., Muller M. J., Zernlg G. eta -
Therapeutic monitoring of aripiprazole by HPLC w|1 column-switching and spectrophotometric deteclioh- Clin. Chem. 2005, 51,1718.	..
Klrschbaum K. M., Uhr M., Holthoewer D. etal;-
Pharmacokinetics of acute and sub-chronic anP1' prazole in P-glycoprotein deficient mice - Sci. DireC Neuropharmacol. 2010, 59,474.	<
1. Krzystanek M., Krupka-Matuszczyk I.: Severity 0 negative symptoms in schizophrenic patients treate with atypical neuroleptic - follow-up. Probl. Mee- Rodz. 2008,4, 63.
2. Lancelln F., Djebrani K., Tabaoutl K. et al.: Deve­
lopment and validation of a high-performance liqu'° chromatography method using diode array detedie for the simultaneous quantification of aripipra20. and dehydro-aripiprazole in human plasma-J- Chromatogr.B Anal. Technol. Biomed. Life Scl' 2008,867,15.	..
1. Laughren T.: ABILIFY (aripiprazole) Tablets. OlsuKd Pharmaceutical Co, Ltd. 2006.
2. Malllkaarjun S., Salazar D.E., Bramer S.L.: Pha macokinetics, tolerability, and safely of aripipra20 following multiple oral dosing in normal health” volunteers. J. Clin. Pharmacol. 2004,44,179.
3. Musenga A., Saraclno M. A., Spinelli D. et a - Analysis of the recent antipsychotic aripiprazole' human plasma by capillary electrophoresis and hi0 performance liquid chromatography with diode erra’ detection. Anal. Chim. Acta 2008, 612, 204.
4. Ohno Y.: Therapeutic role of 5-HT1A receptors in ‘n treatment of schizophrenia and parkinson’s disea ■ CNS Neurosci. Therap. 2011,17, 58.
5. Pużyńskl S.: Postępy w psychiatrii w 2005 mK ' Med. Prak. 2006, 2,172.
6. Seeman P.: All roads to schizophrenia lead to doP mine supersensitivity and elevated dopamine D2 hi0 receptors. CNS Neurosci. Therap. 2011,17,11®-..
7. Shlmokawa Y., Aklyama H., Kashlyama E. eta $
High performance liquid chromatographic meth° for the determination of aripiprazole with ukravio detection in rat plasma and brain: application to pharmacokinetic study. J. Chromatogr, B AnaV' Technol. Biomed. Life Sci., 2005, 821, 8. Ie
Travis M. J., Burns I, Dursun S. et al.: AripipraZ°eu
in schizophrenia: consensus guidelines. BlackW Publishing Ltd Int. J. Clin. Pract. 2005, 59,485-	,
Ucok A., Gaebel W.: Side effects of atyp'<<
antipsychotics: a brief overview. World Psych'3 > 2008, 7, 58.	¡.
Woroń J., Grabski B„ Siwek M.: Pharmacw, demiological and toxicological aspects of aiyPlC neuroleptics usage. Przegl. Lek. 2011,68,47.
1006
Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10
A. Synowiec i