## 2. RÓŻNICOWA KALORYMETRIA SKANINGOWA
## Stanisław Wróbel, Monika Marzec
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
30-059 Kraków, ul. Reymonta 4
ufwrobel@if.uj.edu.pl ufmarzec@if.uj.edu.pl
Spis treści
Wprowadzenie. Przemiany fazowe w materii skondensowanej	44
1. Podstawowe funkcje termodynamiczne	44
2. Fononowe ciepło właściwe faz skondensowanych o różnej wymiarowości	45
3. Przyczynki do ciepła właściwego od różnych kwazicząstek	45
4. Przemiany fazowe	46
Teoria Landaua przejść fazowych	46
Różnicowa kalorymetria skaningowa - podstawy metody i aparatura	47
1. Schemat budowy i zasada działania kalorymetru pc-DSC	47
2. Krzywa DSC. Anomalie termiczne	48
3. Podstawowe wielkości termodynamiczne wyznaczane metodą DSC	49
4. Wpływ różnych czynników na pomiary DSC	50
5. Kalorymetr skaningowy Pyris 1 DSC	51
Przykłady zastosowań metody DSC do badania przemian fazowych	53
Badanie substancji ciekłokrystalicznej z szeregu homologicznego 855 zbudowanej
z molekuł achiralnych	53
Badania substancji ciekłokrystalicznej zbudowanej z molekuł chiralnych. Przejście
fazowe paraelektryk-ferroelektryk i ferroelektryk-antyferroelektryk	57
1. Badania kalorymetryczne spinelu Li0.75Mn2O4	62
2. Badania niskotemperaturowych przejść fazowych w związku kompleksowym
[Ni(NH3)6](C104)2	64
1. Polimer ferroelektryczny PVF	65
2. Badania mrozoodporności liści roślin	66
3. Badania przejść fazowych w stopach magnetycznych	67
4. Pomiary w funkcji czasu w zastosowaniu do badań faz metastabilnych	67
Literatura	69

44
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
## 2.1. Wprowadzenie. Przemiany fazowe w materii skondensowanej
### 2.1.1. Podstawowe funkcje termodynamiczne
W opisie termodynamicznych właściwości faz skondensowanych materii [1—4] wpro­wadza się cztery funkcje stanu:
U(S,V,N),	(2.1)
H = U + pV,	(2.2)
F=U-TS,	(2.3)
G=U + pV-TS,	(2.4)
gdzie U jest energią wewnętrzną, H - entalpią, F - energią swobodną, G - energią swobod-
ną Gibbsa, 5 - entropią, T - temperaturą bezwzględną, p - ciśnieniem, V - objętością,
a /V - liczbą cząstek w badanym układzie.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu Cp jest proporcjonalne do pochodnej cząstko-
wej entalpii H względem temperatury bezwzględnej:
# p m
(2-5)
gdzie m jest masą próbki.
Natomiast ciepło właściwe przy stałej objętości dane jest pochodną cząstkową energii wewnętrznej względem temperatury:
(2.6)
v m M
Ciepła właściwe Cp i Cv są zależne od temperatury i czułe na zmiany dynamiki i struktu-
ry badanej próbki. Wielkości te spełniają związek [2-4]:
	Va2p / Cp~Cy=^T, / A 'j'	(2.7)
gdzie	°p ĄdT)	(2.8)
jest współczynnikiem rozszerzalności objętościowej, natomiast:
	1 ( dV / Kt=	(2-9)

współczynnikiem ściśliwości izotermicznej.
Ciepło właściwe dla A-tej wielkości (k = p lub K) można też wyrazić [ 1,2] przez po-
chodną cząstkową entropii względem temperatury:
c* =7M
Wzór ten przedstawia zależność pomiędzy entropią i ciepłem właściwym, a tym samym pojemnością cieplną układu.
(2.10)

Różnicowa kalorymetria skaningowa
45
### 2.1.2. Fononowe ciepło właściwe faz skondensowanych o różnej wymiarowości
Ciepło właściwe jest podstawową wielkością fizyczną w fizyce stanów skondensowa­nych. Przyczynki do ciepła właściwego zależą od struktury i dynamiki kryształu [4-8], a w szczególności od jego wymiarowości. Przyczynek sieciowy (inaczej fononowy) dla ¿/-wymiarowego kryształu (dielektryka) w niskich temperaturach na gruncie modelu De- bye’a dany jest wzorem:
Cy = Afd)Tl,	(2.11)
gdzie dla 3-wymiarowego kryształu d = 3, As(d) = l,8:fNks/ 0^. Przyczynek ten pochodzi od kolektywnych drgań sieci krystalicznej, zwanych fononami [3,4,6,8]. W kryształach molekularnych oprócz translacyjnych stopni swobody dochodzą ruchy reorientacyjne - kolektywne drgania torsyjne [6-8], zwane rotonami, które zwiększają ich pojemność ciepl­ną, a tym samym ciepło właściwe. W wysokich temperaturach ciepło właściwe kryształów molekularnych będzie wyraźnie większe od ciepła właściwego kryształów jonowych i me­tali. Jak widać ze wzoru (2.11), dla układów jednowymiarowych zależność ta jest liniowa, dwuwymiarowych - paraboliczna, a trójwymiarowych - kubiczna. W przypadku substancji ciekłokrystalicznych przejście od fazy krystalicznej do fazy ciekłej poprzez pośrednie fazy ciekłokrystaliczne o uporządkowaniu dwu- i jednowymiarowym będzie związane z poja­wieniem się anomalii termicznych na temperaturowej zależności ciepła właściwego.
### 2.1.3. Przyczynki do ciepła właściwego od różnych kwazicząstek
Najprostszą zależność ciepła właściwego od temperatury wykazują monoatomowe krysz­tały dielektryczne, w których występują tylko fonony akustyczne. W metalach istotny udział w cieple właściwym w niskich temperaturach pochodzi od elektronów. Przyczynek do ciepła właściwego pochodzący od elektronów [3-5] jest liniowo zależny od temperatury:
C.=NAkB^,	(2.12)
‘-‘F
gdzie Ep jest energią Fermiego, NA - liczbą Avogadra, a kB - stałą Boltzmanna.
Ferromagnetyki i antyferromagnetyki wykazują wzbudzenia kolektywne, zwane ma- gnonami lub falami spinowymi. Niskotemperaturowe przyczynki do ciepła właściwego dla materiałów magnetycznych można przybliżyć wzorami [3,4]:
Cy=AFTil2,	(2.13)
C$=AaT\	(2.14)
odpowiednio dla ferromagnetyka i antyferromagnetyka. Obecność w badanym układzie rezerwuaru energii spinowej prowadzi do wzrostu jego pojemności i dodatkowych, bardzo słabych anomalii na krzywej temperaturowej zależności ciepła właściwego.
Specyficzną kwazicząstką jest polaron [4] będący wynikiem oddziaływania elektron- -fonon, które w metalach prowadzi do wzrostu oporu właściwego z temperaturą. Efektyw­na masa elektronu rośnie również z temperaturą, ponieważ poruszające się elektrony pocią­

46
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
gają za sobą jony, wywołując deformację sieci krystalicznej. W dielektrykach elektron i towarzysząca jego ruchowi deformacja sieci nazywa się polaronem.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że pojawienie się fazy, w której uaktywnia się ja­kiś mod kolektywny (kwazicząstka), może być związane z pojawieniem się na krzywej DSC odpowiedniej anomalii termicznej.
### 2.1.4. Przemiany fazowe
2.1.4.1. Teoria Landaua przejść fazowych
L. Landau jako pierwszy wprowadził rozwinięcie energii swobodnej Gibbsa względem parzystych potęg tzw. parametru porządku [2—4]:
G(p,7’,77)=G0 +la(p)(T-Tc)r12 +|ó(p>4 +|ct76 +...,	(2.15)
gdzie 7] jest parametrem porządku, Tc - temperaturą przejścia pomiędzy fazą uporządko­waną i nieuporządkowaną, przy czym: I. p = 0 dla T > Tc, a rj > 0 i p < 0 dla T <TC ; II. G(77)=G(-77);III. a(p)>0.
Takie podejście przewiduje trzy rodzaje przejść fazowych:
1. Przejście fazowe pierwszego rodzaju, gdy b(p) < 0.
2. Przejście fazowe drugiego rodzaju, gdy b(p) > 0.
3. Punkt trój krytyczny, gdy b(p) - 0.
Z warunku na minimum funkcji Gibbsa (2.15) otrzymuje się dla trzech powyższych przypadków temperaturowe zależności parametru porządku. Wyniki zawiera Tabela 2.1.
Tabela 2.1. Temperaturowe zależności parametru porządku
Przejście fazowe	7(7’\ Faza uporządkowana	Faza nieuporządkowana
pierwszego rodzaju	, -b + ^b^-4ac(T-Tc) / 3c	72=0
drugiego rodzaju	Tl2 =^(T-Tc),T<Te	772 = 0 , T > Tc
Punkt trójkrytyczny		rp =0,T>Tc

Dla ferroelektryków parametrem porządku jest spontaniczna polaryzacja P. W niniej­szym rozdziale będziemy omawiać przejścia fazowe dla ciekłych kryształów ferroelek­trycznych, które badane są metodami komplementarnymi [9].

Różnicowa kalorymetria skaningowa
47
## 2.2. Różnicowa kalorymetria skaningowa - podstawy metody i aparatura
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC - skrót ten wywodzi się od nazwy angiel­skiej Differential Scanning Calorimetry) jest metodą, która była zaliczana do grupy tech­nik, zwanych analizą termiczną [10,11]. Początkowo mianem analiza termiczna określano wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji tempe­ratury pod wpływem zaprogramowanych zmian temperatury próbki [12]. Obecnie wyróż­niamy [13]:
- analizę termiczną, która oznacza analizę zmian właściwości próbki w wyniku na­rzuconego próbce programu zmian temperatury w czasie;
- kalorymetrię, w której wyznacza się ilość dostarczonego próbce ciepła. Należy w tym miejscu wyróżnić kalorymetrię adiabatyczną, która pozwala na pomiar ciepła właściwego w funkcji temperatury. Natomiast metoda skaningowej kalorymetrii różni­cowej pozwala prowadzić pomiar różnicy strumieni cieplnych, dopływających do próbki badanej i do próbki odniesienia. Różnica ta występuje pod wpływem narzuconych zmian temperatury. Zatem formalnie metoda ta jest techniką kalorymetryczną.
Różnicowe kalorymetry skaningowe dzielimy na dwie grupy [10-12,14]:
- przepływowe (ang. heat-flux, hf-DSC), w których ciepło wymieniane z otoczeniem przez próbkę badaną i próbkę odniesienia przepływa poprzez opór cieplny. Wielkością mierzoną jest tu różnica temperatur pomiędzy próbkami;
- kompensacyjne (ang. power compensation, pc-DSC), w których rejestruje się moc elektryczną potrzebną do utrzymania zerowej różnicy temperatur pomiędzy próbką badaną i próbką odniesienia przy zadanym programie zmian temperatury. Na zakończenie informa­cji wstępnych warto podkreślić, że rozwijane są również metody kalorymetryczne, w któ­rych energia dostarczana jest do próbki w postaci zmodulowanej („AC calorimetry”) [15].
### 2.2.1. Schemat budowy i zasada działania kalorymetru pc-DSC
Schemat budowy kalorymetru typu pc-DSC jest przedstawiony na Rys. 2.la. Dla po­równania na Rys. 2. Ib zamieszczono schemat budowy kalorymetru typu DTA. Kalorymetr pc-DSC składa się z dwóch identycznych, odizolowanych od siebie, naczyniek kaloryme­trycznych. Oba naczyńka mają własną grzałkę (Hs, HR) i własny termometr platynowy (Ts, TR). W czasie ogrzewania do grzejników dostarczana jest taka moc, aby zmieniać tempe­raturę, zgodnie z zadanym (na ogól liniowym) programem zmian temperatury 7\t). Przy idealnej symetrii układu temperatura obu pojemników jest taka sama. Pojawiające się ano­malie cieplne - wywołane np. przejściem fazowym lub reakcją chemiczną w próbce - po­wodują, że moce cieplne dostarczane do obu grzejników będą różne, ponieważ odnośnik jest tak dobrany, że nie wykazuje żadnych przejść w danym zakresie temperatur. Wskutek tego w obszarze anomalii wystąpią chwilowe różnice temperatur między pojemnikiem z próbką a odnośnikiem. Układ pomiarowy bardzo szybko sprowadza tę różnicę temperatur do zera, zmieniając odpowiednio moc elektryczną grzałki pojemnika z badaną próbką. Ta różnica mocy grzałek mierzona jest przez układ jako różnica strumieni cieplnych.

48
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
a)	b)
Rys. 2.1. Schemat budowy kalorymetru typu pc-DSC (a) oraz układu DTA (b)
### 2.2.2. Krzywa DSC. Anomalie termiczne
Zarejestrowane zmiany różnicy strumieni cieplnych dochodzących do próbki badanej i próbki odniesienia w funkcji temperatury (lub czasu) nazywamy krzywą DSC. Przykładowa krzywa DSC dla wybranego związku ciekłokrystalicznego jest przedstawiona na Rys. 2.2. Przyjęło się [13], że wyniki DSC prezentuje się w postaci następującej: dla przemian endo- termicznych (ENDO) maksima anomalii skierowane są w górę, a dla egzotermicznych (EXO) - w dół. Na Rys. 2.2. krzywą kropkowaną (piki w górę) oznaczono krzywą ogrzewa­nia, a ciągłą (piki skierowane w dół) - krzywą ochładzania badanej substancji. Na krzywej DSC można wyróżnić quasi-liniowe odcinki i anomalie związane z wydzielaniem lub pochła­nianiem ciepła przez badaną substancję. Te quasi-liniowe odcinki przed i po anomalii są czę­ściami linii bazowej skanowania, względem której oblicza się powierzchnię pod pikiem.
Rys. 2.2. Przykładowa krzywa DSC otrzymana dla związku ciekłokrystalicznego MHPB(3F)PBC. Górna krzywa - ogrzewanie, dolna - ochładzanie. To, Tp, Te to odpowiednio temperatury onset, peak i etid, AH - zmiana entalpii w przejściu fazowym proporcjonalna do pola pod pikiem

Różnicowa kalorymetria skaningowa
49
### 2.2.3. Podstawowe wielkości termodynamiczne wyznaczane metodą DSC
Styczne (proste przerywane na Rys. 2.2) dopasowane do wstępującej i zstępującej czę­ści anomalii przecinają linię bazową skanowania (styczne do linii bazowych), wyznaczając w ten sposób ekstrapolowany początek (onset) i koniec (end) anomalii. Wartości odciętej tych punktów to odpowiednio temperatury początku (onset) i końca (end) anomalii [11]. Wartość odciętej dla maksimum anomalii nosi nazwę temperatury piku (peak). Temperatu­ry onset, end i peak będziemy oznaczać odpowiednio To, Te, Tp. Pole powierzchni pod anomalią - liczone względem linii bazowej skanowania - jest wartością całkowitego efektu cieplnego wywołanego obecnością próbki, a zatem - miarą entalpii przejścia AH:
<2I6>
gdzie = AIV jest różnicą mocy cieplnych pobranych przez próbkę i odnośnik, a
jest stałą, równą odwrotności zadanej szybkości zmian temperatury. TA i Tg są temperatu­rami, dla których krzywa anomalii ma punkty wspólne z linią bazową skanowania. W punkcie TA anomalia odchodzi od linii bazowej skanowania, a w punkcie TB doń do­chodzi. Znając entalpię przejścia oraz temperaturę maksimum anomalii Tp, można obliczyć zmianę entropii AS w danym przejściu fazowym:
1 TfdQ dt
T J dt dT
p TA
dT .
(2-17)
Warto wyjaśnić, że wzór (2.17) jest słuszny dla przejść charakteryzujących się wąskim pikiem. Podsumowując, w wyniku pomiaru DSC otrzymujemy:
1. liczbę przemian fazowych zachodzących w badanej próbce,
2. charakterystyczne temperatury tych przemian (To, Te, Tp),
3. entalpię przejścia AH związaną z daną przemianą oraz
4. entropię przejścia AS.
W interpretacji badań kalorymetrycznych bardzo ważny jest związek pomiędzy entropią przejścia a liczbą możliwych konfiguracji [1,3,4] w fazie wysokotemperaturowej (N/) i niskotemperaturowej (A^/):
&S = Rln(N,/N11).	(2.18)
Wzór ten pozwala na wyznaczenie liczby konfiguracji w fazie nieuporządkowanej (np. nieporządek grup molekularnych wywołany dyskretnymi reorientacjami) sąsiadującej z uporządkowaną fazą krystaliczną niskotemperaturową, dla której można założyć N{l = 1, albo inną fazą o znanej liczbie konfiguracji.
Metoda DSC pozwala również na wyznaczenie ciepła właściwego w funkcji temperatu­ry na podstawie zależności:
(2.19)

50
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
gdzie m jest masą próbki w gramach, Cp - ciepłem właściwym w J/g, a - zaprogra­mowaną szybkością zmian temperatury. Wzór (2.19) jest słuszny, gdy zarówno różnica mocy, jak i szybkość zmian temperatury są wyznaczone dokładnie co do bezwzględnej wartości. W praktyce wykorzystuje się jako odnośnik substancję wzorcową o znanym cie­ple właściwym, np. diament, w celu dokładnego pomiaru ciepła właściwego badanej sub­stancji.
### 2.2.4. Wpływ różnych czynników na pomiary DSC
Jakość krzywej DSC zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to masa próbki, zastosowana szybkość zmian temperatury oraz ułożenie substancji w naczyniu, a także rodzaj gazu zastosowanego do wymiany ciepła pomiędzy próbką a otoczeniem.
- Optymalna masa badanej próbki zawarta jest zwykle między kilka a kilkanaście mi­ligramów, w zależności od rodzaju substancji. Rzadko stosuje się duże próbki o masie powyżej 20 mg. Zaletą tej metody jest możliwość zastosowania bardzo małej masy. Im masa próbki większa, tym obserwowany efekt cieplny większy (a zatem anomalia na krzy­wej DSC także jest większa). Jeśli zatem obserwujemy słabe efekty cieplne, należy stoso­wać większą masę. Gdy jednak badana substancja wykazuje blisko siebie położone anoma­lie, to zastosowanie dużej masy może spowodować połączenie się ich w jedną anomalię i brak ich rozdzielenia na krzywej DSC. Optymalna masa próbek materiałów molekular­nych wynosi ok. 8 mg.
- Program zmian temperatury, tzw. szybkość zmiany temperatury, może być dobiera­ny w zależności od wielu czynników. Zwykle pomiary przeprowadza się z szybkością 5 lub 10 K7min. Zmieniając wartość tej szybkości, możemy także spowodować, że dwie blisko siebie położone anomalie nie zostaną rozdzielone, bo temperatura zbyt szybko się zmie­niała. Wzrost szybkości ogrzewania powoduje wzrost wielkości anomalii z jednoczesnym ich poszerzeniem. Stosowane szybkości zmian temperatury w przypadku kalorymetru Py- ris 1 DSC mogą się zmieniać od kilku dziesiątych do kilkudziesięciu K/min.
- Ułożenie substancji w naczyniu ma duży wpływ na wymianę ciepła pomiędzy gTzałką a próbką. Zwykle bada się substancje sproszkowane, równomiernie rozłożone na dnie naczynia, które jest zamykane przy użyciu odpowiedniej prasy. Równomierne roz­mieszczenie substancji zapewnia dobrą wymianę ciepła, a co za tym idzie poprawne wska­zania temperatur zachodzących przejść fazowych czy reakcji chemicznych. Prasowanie musi być wykonane bardzo starannie, aby nie zdeformować dna naczyńka z próbką. Płaskie dno naczyńka zapewnia dobry kontakt termiczny próbki z naczyńkiem kalorymetrycznym.
- Zastosowanie helu w zakresie niskotemperaturowym jako wymiennika ciepła znacznie polepsza wymianę ciepła pomiędzy próbką a otoczeniem i pozwala na osiągnięcie niskich temperatur. Czasami w pomiarach DSC stosuje się argon zamiast helu, ale prze­wodnictwo cieplne argonu jest sto razy mniejsze niż przewodnictwo helu. Stąd pomiary przeprowadzane przy zastosowaniu helu są dużo dokładniejsze.

Różnicowa kalorymetria skaningowa
51
### 2.2.5. Kalorymetr skaningowy Pyris 1 DSC
Zakres niskotemperaturowy
Sercem kalorymetru Pyris 1 DSC jest jego głowica, w której znajdują się naczyńka ka­lorymetryczne umieszczone nad grzałkami i termometrami (Rys. 2.1). Pod głowicą kalory­metru znajduje się tzw. zimny palec, duży metalowy blok zanurzony w ciekłym azocie, który jest dozowany z dużego dewara za pomocą odpowiedniego programu komputerowe­go tak, aby poziom ciekłego azotu wokół zimnego palca był stały. W modzie niskotempe­raturowym można zmieniać temperaturę w sposób programowany w zakresie od -180 do ok. +250°C. Szybkość ogrzewania lub ochładzania próbki można zmieniać od kilku dzie­siątych do kilkudziesięciu stopni na minutę. W tym zakresie temperatur wymiennikiem ciepła jest suchy hel o czystości 5,0. Czysty suchy azot (5,0) stosowany jest jako osłona badanej próbki przed wilgocią, a tym samym przed oszronieniem w niskich temperaturach. Do przetłaczania ciekłego azotu (system Cryofil) z zewnętrznego zbiornika (dewara), w którym zanurzony jest zimny palec, stosuje się też suchy azot.
Zakresy temperatur pośrednich i wysokich
Zakres temperatur pośrednich od ok. 20 do ok. 500°C uzyskuje się w kalorymetrze Py­ris 1 DSC przez chłodzenie zimnego palca mieszaniną wody z lodem, która zapewnia stałą temperaturę 0°C. Pozwala to na skanowanie temperatury w wymienionym wyżej zakresie temperatur z szybkością do kilkudziesięciu K/min. Wymiennikiem ciepła w tym zakresie temperatur jest suchy azot. Górna temperatura jest ograniczona używanymi do pomiaru aluminiowymi pojemnikami na próbki. Zakres temperatur można rozszerzyć do ok. 750°C, stosując naczyńka złote lub platynowe.
Zamiast mieszaniny wody z lodem można korzystać z termostatu, w którym medium chłodzącym jest mieszanina alkoholi pozwalająca na uzyskanie temperatur do -60°C. W tym celu zimny palec należy zastąpić metalową wkładką w kształcie walca otoczoną spiralnie metalową rurką, przez którą przepływa chłodzące medium. W tym przypadku dolny zakres temperaturowy kalorymetru można obniżyć do ok. -30°C. Przy ochładzaniu nie można stosować zbyt dużej szybkości A:, jeśli chce się zejść poniżej 0°C.
Linia bazowa
Badania metodą DSC można prowadzić na przyrządzie, który ma linię bazową zbliżoną do prostej równoległej do osi temperatury. Jest to jednak przypadek idealny, możliwy do uzyskania w niezbyt szerokim zakresie temperatur. W zakresie niskotemperaturowym optymalna linia bazowa jest kawałkami linią prostą lekko rosnącą lub opadającą.
Kalibracja
Po uzyskaniu optymalnej linii bazowej dla danego zakresu temperatur przystępuje się do kalibracji kalorymetru DSC. Kalibracja osi temperatury polega na pomiarze temperatury To dla co najmniej jednego związku wzorcowego. W modzie niskotemperaturowym do kalibracji kalorymetru Pyris 1 DSC stosujemy ind i wodę destylowaną. Kalibrację energii

52
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
wykonuje się za pomocą punktu topnienia indu. Po wstawieniu do tabeli kalibracji tempe-
ratur topnienia dla wody i indu oraz wartości entalpii przejścia dla indu można wykonać
pomiar testowy dla indu (Rys. 2.3) lub wody.
25
20
15
E
5
0
Rys. 2.3. Kalibracja kalorymetru za pomocą badania punktu topnienia indu
W końcowej fazie kalibracji dokonuje się kalibracji układu grzewczego kalorymetru
(tzw. pieca), która jest wykonywana dla danego zakresu temperatur za pomocą sterującego
eksperymentem programu Pyris 1.
Entalpię danego przejścia (AHS) dla nieznanej próbki można wyliczyć ze wzoru:
AH — const k' r, ’M A. -10‘3 [kJ/mol],	(2.20)
■ ^5
jest stałą kalibracji, ks i kc są szybkościami zmiany temperatury
odpowiednio dla badanej próbki i dla wzorcowego indu, rs i rc są zakresami czułości dla pomiaru A JV(T), As i Ac są powierzchniami pod pikami odpowiednio dla badanej próbki i dla indu, M - masą cząsteczkową oraz ms - masą badanej próbki. Powierzchnię pod danym pikiem względem linii bazowej skanowania liczy się przez numeryczne całkowanie.
. •	AHln
gdzie const =	“
/1

Różnicowa kalorymetria skaningowa
53
## 2.3. Przykłady zastosowań metody DSC do badania przemian fazowych
Metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej można zastosować do badań przejść fa­zowych bądź reakcji chemicznych zachodzących z wydzielaniem lub pochłanianiem ciepła. W wyniku tego pomiaru otrzymujemy krzywą DSC. Aby zinterpretować przejścia fazowe odpowiadające pojawiającym się na tej krzywej anomaliom, potrzebne jest zastosowanie czasami wielu komplementarnych metod badawczych. W przypadku badań przeprowadza­nych dla substancji posiadających fazy ciekłokrystaliczne metodą taką jest mikroskopia polaryzacyjna (zob. rozdział 10), która pozwala na identyfikację faz poniżej i powyżej danej anomalii. Można także zastosować metodę dyfrakcji promieni X (rozdział 3) czy efekt Móssbauera (rozdział 12) do związków wykazujących własności magnetyczne. Dla magnetyków przeprowadza się pomiar podatności magnetycznej %(T) (rozdział 13), a dla dielektryków pomiar przenikalności dielektrycznej Eq(T) oraz czasu dielektrycznej relaksa­cji r(7) (rozdział 8).
### 2.3.1. Badanie substancji ciekłokrystalicznej z szeregu homologicznego 855 zbudowanej z molekuł achiralnych
Badania DSC przeprowadzono dla substancji 855, dla której schemat budowy mole­kuły jest przedstawiony na Rys. 2.4. Pomiar przeprowadzono przy szybkości ogrzewa- nia/ochładzania k = 30 K/min, przy czym masa próbki wynosiła 5,41 mg. Interpretacje anomalii pojawiających się na tych krzywych DSC przeprowadzono za pomocą obserwacji tekstur pod mikroskopem polaryzacyjnym [16].
Rys. 2.4. Schemat budowy molekuły substancji 8S5
Otrzymana krzywa DSC jest przedstawiona na Rys. 2.5. Próbkę ogrzano do temperatury 95°C, a następnie ochłodzono do -30°C. Rys. 2.5a przedstawia cały zakres temperatur zarówno dla ogrzewania, jak i ochładzania, natomiast na Rys. 2.5b jest przedstawiony fragment powiększonej części krzywej ochładzania. Na krzywej ogrzewania pojawiają się dwie anomalie związane z przejściami fazowymi w badanej próbce. Pierwsza - najsilniej­sza - związana jest z topnieniem kryształu i przejściem substancji do ciekłokrystalicznej fazy smektycznej A. Druga anomalia, w temperaturze 82°C, jest punktem klarowania, czyli przejściem badanej substancji do cieczy izotropowej (I). Podczas ochładzania dodatkowo pojawiają się anomalie związane z przejściami pomiędzy fazami nematyczną (N) i smek- tyczną A (w temperaturze 68°C) oraz nowe anomalie związane z przejściami pomiędzy fazą smektyczną A i smektyczną C (w temperaturze 55°C) oraz pomiędzy fazą smektyczną C i smektyczną B (w temperaturze To = 3O,5°C). Widać, że występuje wyraźna histereza termiczna w zachowaniu substancji - przejście do fazy krystalicznej Kr1 zachodzi w tempe­

54
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
raturze 14,2°C, a zatem ok. 46 stopni poniżej punktu topnienia (60,3°C) substancji. Faza
krystaliczna Kri jest fazą metastabilną, która w temperaturze -8,7°C przechodzi w stabilny
kryształ Kr2. Takie zachowanie, polegające na przechładzaniu i pojawianiu się dodatko-
wych faz (monotropowych) podczas ochładzania, jest charakterystyczne dla substancji
posiadających fazy ciekłokrystaliczne. Nowe fazy ciekłokrystaliczne, pojawiające się przy
ochładzaniu, nazywa się fazami monotropowymi. Fazy enancjotropowe występują zarówno
przy ogrzewaniu, jak i ochładzaniu. Obliczone temperatury onset, end i peak oraz zmiany
entalpii AH dla poszczególnych przejść fazowych są zebrane w Tabeli 2.2.
100
80
> 60
E,
40
20
Rys. 2.5. Krzywe DSC zarejestrowane dla próbki 855 podczas pomiaru przeprowadzonego z szyb­kością ogrzewania/ochładzania 30 K/min: (a) Krzywa ogrzewania i ochładzania w całym zakresie temperatur (w tej skali przejście SmA -> N jest niewidoczne), (b) powiększony obszar krzywej ochładzania w zakresie temperatur 3O-85°C

Różnicowa kalorymetria skaningowa
55
Tabela 2.2. Wartości parametrów obliczonych dla poszczególnych przejść fazowych 855 . Błąd wyznaczenia temperatur, zmiany entalpii i entropii są odpowiednio 0,2; 1,5 i 2%
	Peak T^C	Onset / To/°C	End TJ°C	zfW J/mol	45 J/molK
Ogrzewanie
Kr —> SmA	60,28	57,87	63,62	31464	94
SmA —> N	80,98	80,74	81,54	33	0,09
N —I	87,89	86,18	89,9	1145	3,2
Ochładzanie
I—>N	85,46	86,77	83,0	1091	3,1
N —► SmA	64,04	67,48	59,51	123	0,4
SmA —<• SmC	54,48	55,86	49,72	30	0,08
SmC —> SmB	30,53	31,85	28,6	3003	9,9
SmB —> Kr!	14,17	15,87	11,21	4655	16,1
Kr, — Kr2	-8,74	-0,45	-19,66	14918	56,2

Jak widać z zamieszczonej tabeli, topnienie substancji wiąże się z pobraniem dużej ilo­ści ciepła, na co wskazuje duża wartość zmiany entalpii w tym przejściu fazowym (31,5 kJ/mol). Przejściu do cieczy izotropowej towarzyszy znacznie mniejsza zmiana entalpii, zaledwie 1,1 kJ/g. Niewielkie zmiany entalpii w przejściach pomiędzy fazą N i SmA oraz SmA i SmC, odpowiednio 0,12 i 0,03 kJ/mol, są związane z małymi zmianami struktural­nymi w tych przejściach.
Stosunkowo duże zmiany zachodzą przy przejściu substancji z fazy SmC do fazy SmB, a towarzyszy temu procesowi zmiana entalpii równa 3 kJ/mol. Jak już wcześniej wspo­mniano, identyfikację faz przeprowadzono na podstawie obserwacji tekstur za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego. Zaobserwowane dla poszczególnych faz tekstury są przed­stawione na Rys. 2.6. Rys 2.6a przedstawia teksturę kryształu, podczas gdy Rys. 2.6b, c, d i e - tekstury faz ciekłokrystalicznych, odpowiednio N, SmA, SmC i SmB; dwie ostatnie fazy monotropowe obserwuje się tylko podczas ochładzania. Na podstawie obserwacji tekstur i pomiarów DSC określono diagram fazowy substancji 855:
Kr — 57,87°C — SmA 80,74°C —» N —► 86,18°C —> I
I — 86,77°C — N -> 67,48°C -> SmA — 55,86°C -> SmC SmC — 31,85°C — SmB — 15,87°C -> Kn -> -0,45°C -> Kr2.
Zatem stosując dwie komplementarne metody: kalorymetrię różnicową i mikroskopię polaryzacyjną, można wyznaczyć diagram fazowy badanej substancji oraz określić para­metry termodynamiczne związane z poszczególnymi przejściami fazowymi.

56
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
Rys. 2.6. Tekstury związku achiralnego: (a) t. fazy krystalicznej, (b) t. nematyka, (c) t. smektyka A,
(d) t. smektyka C i (e) t. smektyka C typu schlieren i (f) smektyka B (Uwaga: wersja kolo­rowa tego rysunku znajduje się w Aneksie)

Różnicowa kalorymetria skaningowa
57
### 2.3.2. Badania substancji ciekłokrystalicznej zbudowanej z molekuł chiralnych. Przejście fazowe paraelektryk-ferroelektryk i ferroelektryk-antyferroelektryk
Substancja o nazwie 4-(3heksanoiloksy-heks-l-oksy) benzoesan 4’(l-metyloheptylo- ksykarbonyl)-4-bifenylu (w skrócie: HHBMHB) zbudowana jest z molekuł chiralnych (tzn. molekuła posiada w swej budowie asymetryczny atom węgla z czterema różnymi podstaw­nikami). Budowa molekuły tej substancji jest przedstawiona na Rys. 2.7. Jak widać, mole­kuła jest silnie wydłużona i zbudowana z trzech pierścieni benzenowych. Gwiazdką jest zaznaczone centrum chiralne molekuły.
Rys. 2.7. Struktura molekuły związku o symbolu HHBMHB
Substancje tego typu tworzą fazy ciekłokrystaliczne, które mogą wykazywać zarówno własności para-, ferro-, ferri-, jak i antyferroelektryczne. W tej części zostanie przedstawio­ny wpływ szybkości ogrzewania/ochładzania substancji na temperatury przejść fazowych. Rys. 2.8 przedstawia krzywe DSC otrzymane zarówno podczas ogrzewania (Rys. 2.8a), jak i ochładzania (Rys. 2.8b) substancji HHBMHB dla wybranych różnych szybkości ogrze­wania/ochładzania k = 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20°C/min. Zastosowanie metody DSC pozwoliło na zaobserwowanie [17], zarówno podczas ogrzewania jak i ochładzania, trzech przejść fazowych (Rys. 2.8a, b). Wyraźna duża anomalia w temperaturze 66°C podczas ogrzewania świadczy o topnieniu substancji.
W trakcie topnienia związku zostają uwolnione translacyjne i częściowo rotacyjne stop­nie swobody, wobec tego energia przejścia fazowego tego procesu jest duża (zob. Tabela 2.3), ponieważ w tym przejściu ulega zniszczeniu struktura krystaliczna. Anomalia w tem­peraturze 86°C jest punktem klarowania, gdzie zostają uwolnione pozostałe rotacyjne stop­nie swobody, dlatego na zajście tego procesu potrzeba mniejszej ilości energii. W czasie ochładzania wyraźne jest przesunięcie temperatury krzepnięcia (w stosunku do punktu topnienia) w kierunku niskich temperatur w miarę wzrostu szybkości ochładzania od 53°C dla l°C/min do 49°C dla 20°C/min. Związane jest to z przechłodzeniem substancji i zjawi­sko to jest charakterystyczne dla wielu substancji wykazujących fazy ciekłokrystaliczne [9]. Różnica między temperaturami topnienia i krzepnięcia próbki wynosi ok. 15°C. Anomalia w temperaturze 74°C przy ogrzewaniu, a w 75°C przy ochładzaniu jest przejściem zacho­dzącym pomiędzy różnymi strukturami ciekłokrystalicznymi. W miarę obniżania szybkości ogrzewania czy ochładzania anomalia ta zanika. Wartości parametrów otrzymanych na podstawie pomiarów DSC dla różnych szybkości ogrzewania/ochładzania substancji HHBMHB są zebrane w Tabeli 2.3.

58
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
7TC]
-10-
-40-
-50-
-60
-20-
E
^•-30-
rC/min 3*C/min
5*C/min
7*C/min- KTC/min 15*C/min- 20’C/min
100
(b) ochładzanie
0
Rys. 2.8. Krzywe DSC otrzymane dla substancji HHBMHB przy ogrzewaniu (a) i ochładzaniu (b) próbki

Różnicowa kalorymetria skaningowa
59
Tabela 2.3. Wartości parametrów otrzymanych dla substancji HHBMHB: (a) proces ogrzewania, (b) proces ochładzania. Wartości temperatur i zmiany entalpii podano z dokładnością odpowiednio 0,2 i 1,5%
(a)	(b)
k °C/min	Onset / 7/C	Peak T^C	End / TJ°C	AH kJ/mol	k °C/min	Onset / Tg/°C	Peak / T^C	End TJ°C	AH kJ/mol
1	66,17	66,78	67,17	49,79	1	86,12	85,99	85,81	3,88
74,32	74,87	75,07	0,21		74,92	74,75	74,20	0,23
86,06	86,25	86,50	3,77		53,06	52,46	51,77	46,74
3	66,15	67,04	67,65	49,94	3	86,07	85,81	85,49	3,88
74,17	74,90	75,22	0,28		74,89	74,60	73,79	0,31
86,03	86,37	86,74	3,83		52,19	51,10	50,31	45,62
5	66,16	67,23	68,10	49,78	5	86,05	85,73	85,25	3,85
74,20	74,96	75,43	0,33		74,86	74,45	73,56	0,37
86,04	86,52	86,99	3,83		51,42	50,22	49,15	45,31
7	66,14	67,37	68,41	49,54	7	86,05	85,64	85,00	3,81
74,10	75,01	75,65	0,37		74,87	74,33	73,18	0,44
86,03	86,61	87,26	3,83		50,88	49,47	48,31	45,51
10	66,13	67,55	69,05	49,74	10	85,99	85,38	84,52	3,84
73,98	75,09	75,99	0,39		74,86	74,15	72,58	0,44
85,94	86,63	87,57	3,81		50,36	48,54	47,15	45,42
15	65,97	67,83	69,65	49,15	15	85,95	85,29	84,01	3,77
73,77	75,09	76,37	0,32		74,89	73,99	71,95	0,41
85,95	86,84	88,19	3,75		49,33	47,24	45,44	44,51
20	65,93	67,81	70,22	48,99	20	85,92	85,18	83,46	3,84
73,68	75,12	76,79	0,29		74,07	73,80	74,80	0,48
85,95	87,06	88,85	3,75		48,59	46,25	43,81	45,07

Identyfikacja faz pojawiających się podczas ogrzewania i ochładzania substancji HHBMHB została przeprowadzona na podstawie obserwacji tekstur przy użyciu mikrosko­pu polaryzacyjnego, a także na podstawie badań dielektrycznych oraz pomiarów sponta­nicznej polaryzacji. Tekstury faz ciekłokrystalicznych, zaobserwowane dla substancji HHBMHB w obecności orientującego pola elektrycznego, przedstawione są na Rys. 2.9. Rys. 2.9a przedstawia teksturę krystaliczną, a Rys. 2.9b, c odpowiednio zorientowaną fazę ferroelektryczną SmC i paraelektryczną SmA .

60
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
(c)
Rys. 2.9. Tekstury związku chiralnego HHBMHB: (a) t. fazy krystalicznej, (b) t. fazy ferroelektrycz­nej i (c) t. fazy paraelektrycznej (Uwaga: wersja kolorowa tego rysunku znajduje się w Aneksie)
Wpływ szybkości ogrzewania/ochładzania na temperatury przejść (onset, To) jest wi­doczny na Rys. 2.10. Temperatury przejść fazowych słabo zależą od szybkości ogrzewania i ochładzania; wyjątkiem jest tu przejście z fazy ciekłokrystalicznej do krystalicznej. Tem­peratura punktu krzepnięcia zależy od szybkości ochładzania substancji i obniża się wraz ze wzrostem szybkości ochładzania -jest to ogólna zasada dla większości substancji. Wszyst­kie zależności mają charakter liniowy i dlatego dopasowano do nich funkcje liniowe [10], których współczynniki kierunkowe informują, jak zmienia się położenie przejścia fazowe­go wraz ze zmianą szybkości ogrzewania/ochładzania k. Na podstawie dopasowanych rów­nań prostych y = a + bx można wyznaczyć temperatury obserwowanych przejść fazowych przy zerowej szybkości ogrzewania/ochładzania substancji (współczynnik a w Tabeli 2.4).

Różnicowa kalorymetria skaningowa
61
Rys. 2.10. Zależność temperatury To od szybkości k ogrzewania (a) i ochładzania (b)
Tabela 2.4. Współczynniki prostych dopasowanych do zależności temperatury przejść fazowych od szybkości zmiany temperatury
Przejście fazowe	a / °C	b / min
Ogrzewanie
Kr - SmC*	66,21 ±0,02	-0,014 ±0,002
SmC* - SmA'	74,33 ± 0,03	-0,034 ± 0,003
SmA* - I	86,06 ± 0,02	-0,006 ± 0,002
Ochładzanie
I - SmA'	86,11 ±0,01	-0,010 ±0,001
SmA' - SmC'	75,06 ±0,01	-0,034 ±0,013
SmC' - Kr	52,80 ±0,21	-0,226 ± 0,020

Podsumowując, z badań metodą DSC oraz na podstawie obserwacji tekstur można określić diagram fazowy badanej substancji HHBMHB przy zerowej szybkości ogrzewa- nia/ochładzania próbki:
Kr -<■ 66,2°C -> SmC* -> 74,3°C ->• SmA* -> 86,06°C -> I
I — 86,1°C — SmA* — 75,06°C -> SmC* -> 52,8°C — Kr
Na podstawie pomiaru spontanicznej polaryzacji w funkcji temperatury metodą odwra­cania prądów polaryzacyjnych [17] określono rodzaj przejścia fazowego pomiędzy para- elektryczną fazą SmA* a ferroelektryczną SmC*. Temperaturowa zależność spontanicznej polaryzacji, zmierzona przy polu zewnętrznym o częstości 100 Hz i amplitudzie 80 V, jest przedstawiona na Rys. 2.11. Widać, że spontaniczna polaryzacja w przejściu z fazy ferro- (SmC ) do paraelektrycznej (SmA ) zmienia się w sposób skokowy. Zatem

62
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
zarówno charakter tej zależności, jak i wartość dopasowanego parametru krytycznego p= 0,34 wskazują na przejście pierwszego rodzaju.
Rys. 2.11. Spontaniczna polaryzacja P, (wtómy parametr porządku) ferroelektrycznej fazy smektycz- nej SmC jako funkcja temperatury
Badania dielektryczne i elektrooptyczne [18,19] dostarczają dodatkowych informacji o bogactwie przejść fazowych w ciekłych kryształach ferroelektrycznych i antyferroelek- trycznych.
### 2.3.3. Badania kalorymetryczne spinelu Lio,75Mn204
Substancja o wzorze LiojsMnjCU została uzyskana w procesie deinterkalacji elektro­chemicznej litu z wyjściowego spinelu manganowego LiMn2O4 użytego jako materiał kato­dowy w ogniwie Li/Li+/Li!.xMn2O4. Próbka tej substancji w postaci proszku została umieszczona w naczyniu kalorymetrycznym. Pomiar przeprowadzono w następujący spo­sób: ochładzano od 50 do -100°C z szybkością k = 10 K/min, a następnie z tą samą szybko­ścią k ogrzewano do temperatury 50°C. Pomiar powtórzono. Zarejestrowane krzywe DSC przedstawione są na Rys. 2.12. Linią ciągłą oznaczono pierwszy cykl pomiarowy, a linią przerywaną - drugi. Na dolnej krzywej (ochładzanie) nie ma wyraźnej anomalii związanej z przejściem fazowym.

Różnicowa kalorymetria skaningowa
63
7TC]
Rys. 2.12. Krzywe ENDO i EXO otrzymane dla substancji Li0,75Mn2O4
Widoczny jest tylko charakterystyczny uskok (w temperaturze To = -80°C) na krzywej bazowej. Podobny uskok jest widoczny na krzywej ogrzewania (To = -80°C), po czym następuje proces egzotermiczny (To = -30°C), który w sposób niemal ciągły przechodzi w endotermiczny w temperaturze To = 12°C. Widoczna jest bardzo dobra powtarzalność wyników - pojawiające się anomalie w pierwszym cyklu odtwarzają się podczas drugiego pomiaru, przy czym temperatury To, Tp, Te przesuwają się nieco w kierunku wyższych wartości. Spinel ten był badany również innymi metodami.
Rys. 2.13. Temperaturowa zależność współczynnika Seebecka dla Li0,7sMn2O4
Rys. 2.13 przedstawia zależność wartości współczynnika Seebecka od temperatury. Efekt Seebecka należy do grupy zjawisk termoelektrycznych i polega na pojawianiu się napięcia elektrycznego wskutek obecności gradientu temperatury w danym materiale. Mia­rą wielkości tego efektu jest tzw. współczynnik Seebecka a, określony jako wielkość na­pięcia termoelektrycznego odniesiona do jednostkowej różnicy temperatur końców próbki.

64
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
Wyraźne, o ogromnej wartości (~10 mV/K), ekstremum wartości tego współczynnika po­jawiające się w temperaturze 20°C, jest skorelowane z endotermiczną anomalią na krzywej DSC, dla której temperatura maksimum anomalii Tp = 20°C. Wyjaśnienie, z jakimi proce­sami mają związek pojawiające się anomalie, jest w tym przypadku dość złożone. Chociaż krzywa DSC zdaje się być typowym przykładem przejścia szklistego (zeszklenia) materiału podczas ochładzania, następnie odszklenia i kolejno krystalizacji oraz topnienia podczas ogrzewania, to należy podkreślić, iż w tym przypadku mamy do czynienia przez cały czas z polikrystalicznym ciałem stałym. O zeszkleniu, odszkleniu, krystalizacji i topnieniu mo­żemy jedynie mówić jako porównaniu do znanych nam procesów dotyczących ciała stałego i jego przemian fazowych. W przypadku spinelu manganowego w całym zakresie tempe­ratur pomiaru mamy do czynienia z krystaliczną fazą stałą [20-23], a obserwowane efekty cieplne związane są z procesami pojawiania się i zanikania uporządkowania ładunkowego w podsieci Mn (LiMn2O4 jest przykładem związku z tzw. mieszaną walencyjnością - man­gan jest obecny jako Mn3+ oraz Mn4+ o wzajemnym stosunku 1:1). Jon Mn3+ jest tzw. jo­nem Jahna-Tellera wywołującym dystorsję sieci krystalicznej. Zespół czterech jonów man­ganu ulokowanych na pozycjach I6d w strukturze spinelu (po dwa Mn3’ oraz Mn4’) okre­ślany jest jako polaron molekularny. Obserwowane zjawiska porządkowania ładunkowego podsieci Mn opisywane są jako pojawianie się krótko- bądź długozasięgowego uporządko­wania tych polaronów molekularnych [20,21] - to właśnie efekty cieplne towarzyszące tym procesom obserwowane są w przedstawionych pomiarach DSC.
### 2.3.4. Badania niskotemperaturowych przejść fazowych w związku kompleksowym [Ni(NH3)6](ClO4)2
Związki kompleksowe wykazują bogaty polimorfizm w ciele stałym. Przy ich ogrzewa­niu uruchamiane są w pewnych temperaturach rotacyjne stopnie swobody grup molekular­nych, co prowadzi do anomalii termicznych. Rys. 2.14 przedstawia krzywe ENDO i EXO otrzymane za pomocą kalorymetru Pyris 1 DSC. Zarówno w trakcie ogrzewania, jak i ochładzania otrzymano dwie niskotemperaturowe anomalie termiczne - dużą anomalię w temperaturze To = -1O5,93°C, Tp = -103,49°C i z entalpią przejścia AH = 5,33 kJ/mol oraz małą anomalię w To = -134,91°C, Tp = -124,42°C i z AH = 0,47 kJ/mol. Jak wyka­zały komplementarne badania przeprowadzone innymi metodami, grupy molekularne NH3 i C1O4~ reorientują w fazie wysokotemperaturowej z czasem korelacji rzędu pikosekund. W fazie pośredniej Kr2 oraz w fazie niskotemperaturowej Kri reorientują już tylko grupy NH3. Zmiana entropii tych przejść wynosi: ziS, = 31,44 J K"1 mor1 i 45 2 = 3,15 J-K_1-mol"1, odpowiednio dla dużej i małej anomalii. Jest warty podkreślenia fakt, że wielkości te są w bardzo dobrej zgodności z wynikami uzyskanymi wcześniej metodą kalorymetrii adia­batycznej [24,25].

Różnicowa kalorymetria skaningowa
65
-111,864°C
JH=-14,853 J/g
T	'	1	1	'	1	1
-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40
7TC]
Rys. 2.14. Krzywe DSC ENDO i EXO otrzymane dla związku kompleksowego [Ni(NH3)6](C104)2
Translacyjne stopnie swobody uwalniane są w przypadku tych związków dopiero w punkcie topnienia, w którym związki kompleksowe ulegają na ogół rozkładowi. W ostat­nich latach wykonano całościowe badania wielu tego typu związków kompleksowych [26-32].
### 2.3.5. Polimer ferroelektryczny PVF
Zakres niskotemperaturowy kalorymetru Pyris 1 DSC doskonale nadaje się do badania przejść fazowych w polimerach. Przykładowe krzywe DSC ENDO i EXO uzyskane dla PVF przedstawia Rys. 2.15. Jak widać, topnienie polimeru charakteryzuje się bardzo szero­kim pikiem na krzywej DSC ENDO, natomiast krzepniecie przesunięte jest na skali tempe­ratury o ponad 30°C. Oba piki, topnienia i krzepnięcia, są znacznie szersze niż dla nisko- molamych ciekłych kryształów. Zarówno na krzywej ENDO, jak i EXO dają się zauważyć dodatkowe anomalie związane z wewnętrznymi stopniami swobody łańcuchów polimero­wych.
PVF posiada fazę ferroelektryczną, która wykazuje dużą spontaniczną polaryzację.

66
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
Rys. 2.15. Topnienie i krzepnięcie polimeru ferroelektrycznego
2
8
### 2.3.6. Badania mrozoodporności liści roślin
W modzie niskotemperaturowym można również badać materiały biologiczne [33] w atmosferze suchego azotu lub innego gazu. Rys. 2.16 przedstawia krzywe DSC otrzyma­ne dla próbek wyciętych z liści rododendrona (różanecznika). Zawarta w liściach tzw. woda swobodna zamarza w temperaturze = -13,5°C, a woda związana w temperaturze t2 = -19,2°C. Temperatury i t2 różnią się wyraźnie dla różnych gatunków rododendro­nów. Badania prowadzone jesienią i na wiosnę pozwalają na ustalenie, które gatunki są bardziej mrozoodpome oraz jakie czynniki to warunkują.
Rys. 2.16. Zamrażanie wody w liściach rododendrona o nazwie Baden-Baden

Różnicowa kalorymetria skaningowa
67
### 2.3.7. Badania przejść fazowych w stopach magnetycznych
Za pomocą kalorymetru Pyris 1 DSC zbadano przejścia fazowe w stanie stałym tzw. twardych magnetyków [34—37]. Jedno z przejść związane jest z reorientacją spinów i zo­stało najpierw zaobserwowane dla niestechiometrycznego stopu Er0,5YL5FeHB metodą spektroskopii móssbauerowskiej w temperaturze -91 ± 2°C. Badania metodą Pyris 1 DSC potwierdzają występowanie odpowiedniego przejścia fazowego dla tych materiałów. Rys. 2.17 przedstawia przykładowe krzywe DSC otrzymane dla ogrzewania i ochładzania próbki. W tym przypadku temperatura piku, TE = -90,5 ± 1°C, zgadza się w granicach błędu z tempe­raturą przejścia wyznaczoną metodą spektroskopii móssbauerowskiej. Oszacowana entropia przejścia otrzymana dla piku na krzywej ENDO wynosi 1,61 JK^-moE1 i jest wyraźnie więk­sza od wartości 1,1 J K_,-mor' uzyskanej dla procesu ochładzania. Może to oznaczać, że w trakcie ochładzania uporządkowanie wzrasta w szerokim zakresie temperatur.
Rys. 2.17. Przejście fazowe związane z reorientacją spinów w twardych magnetykach
### 2.3.8. Pomiary w funkcji czasu w zastosowaniu do badań faz metastabilnych
Metodę kalorymetrii DSC można stosować nie tylko do prowadzenia pomiarów w funkcji temperatury (jak to przedstawiono powyżej), ale także do pomiarów w funkcji czasu, ustalając temperaturę pomiaru. Otrzymujemy wtedy przebieg czasowy, tj. zależność zmiany różnicy strumieni cieplnych dochodzących do próbki badanej i próbki odniesienia od czasu). Pomiary w funkcji czasu przeprowadzono dla substancji o skróconej nazwie EHPDB, której struktura molekuły i diagram fazowy przedstawione są na Rys. 2.18.

68
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
Rys. 2.18. Struktura molekularna oraz diagram fazowy substancji EHPDB
Pomiary DSC przeprowadzono w następujący sposób: najpierw próbkę ogrzewano do fazy cholesterycznej z szybkością k = 10 K/min, a następnie ochładzano z taką samą szyb­kością do pewnej zadanej temperatury, poniżej punktu topnienia. W tej temperaturze trzy­mano próbkę przez pewien określony czas i rejestrowano krzywą DSC. Następnie ochła­dzano z k = 10 K/min do temperatury pokojowej. W następnym pomiarze próbkę ogrzaną do fazy cholesterycznej znowu ochładzano do określonej temperatury, niższej niż w po­przednim pomiarze. Ponownie rejestrowano krzywą DSC i ochładzano do temperatury pokojowej. Przeprowadzono pięć takich cykli, przy czym temperatury, w których próbka była utrzymywana, wynosiły kolejno: 45, 50, 55, 56 i 57°C. Krzywe DSC otrzymane dla tych temperatur są przedstawione na Rys. 2.19.
Rys. 2.19. Pomiary w funkcji czasu zarejestrowane za pomocą kalorymetru PYRIS 1 DSC dla pięciu różnych przebiegów czasowych
W zależności od temperatury przebiegu czasowego obserwowana anomalia pojawiała się wcześniej lub później na krzywej DSC (Rys. 2.19). Zależność czasu zaniku fazy S3 od temperatury przebiegu czasowego jest przedstawiona na Rys. 2.20. Dalsze ochładzanie próbki nie prowadziło do powstania żadnych dodatkowych anomalii. Przeprowadzono

Różnicowa kalorymetria skaningowa
69
również badania dielektryczne dla tej substancji [38,39], z których wynika, że wszelkie procesy relaksacyjne zanikają w temperaturze 57°C, a zatem faza Cn jest fazą stałą. Dodat­kowo zauważono, że temperatura przejścia S3 -> Cn zależy od tego, z jaką szybkością ochładzamy substancję.
Rys. 2.20. Czas zaniku fazy S3 w zależności od temperatury przebiegu czasowego dla substancji EHPDB
## 2.4. Literatura
1. K. Zalewski, Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej, PWN, Warszawa 1973.
2. J. Klamut, K. Duraczewski, J. Sznajd, Wstęp do fizyki przejść fazowych, Ossolineum, Wroclaw 1979.
3. Fizyka chemiczna - Dynamika molekuł na tle różnych metod badawczych, red. J.M. Janik, PWN, Warszawa 1989.
4. Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999 (tłum, z j. ang.).
5. N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa 1986 (tłum, z j. ang.).
6. H. Haken, H.Ch. Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 (tłum. zj. ang.).
7. A.I. Kitajgorodski, Kryształy molekularne, PWN, Warszawa 1976 (tłum, z j. ros.).
8. A.M. Kosewicz, Osnovy dinamiki kristallićeskoj reśotki, Izd. Nauka, Moskva 1972.
9. S. Wróbel, W. Haase, A. Fąfara, M. Marzec, Dielectric and Electrooptic Studies of MHPOBC Analogues [w:] Relaxation Phenomena, eds W. Haase, S. Wróbel, Heidelberg 2003, section 5.11, s. 485-510.
10. Materiały konferencyjne II Szkoły Analizy Termicznej, SAT’98.
11. Materiały konferencyjne 111 Szkoły Analizy Termicznej, SAT’02, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków; Instrukcja do kalorymetru PYRIS 1 DSC.
12. J.W. Dodd, K.H. Tonge, Thermal Methods, John Wiley & Sons, London 1987.
13. W. Hemminger, F.W. Wilburn, P.C. Gravelle, B.O. Haglund, P.J. Hianes, G. Hakvoort, M. Ohlyba, J. Simon, S.M. Sarge, ICTAC Nomenclature Committe Report „Recomendation for Names and Definition in Thermal Analysis and Calorimetry”, ICTAC News, 31/2 Decem­ber 1998, s. 107-122.
14. Materiały konferencyjne I Szkoły Analizy Termicznej, SAT’96.
15. J. Thoen, Int. J. Modem Physics B, Vol. 9, Nos. 18&19 (1995) 2157-2218, World Scientific Company.
16. M. Marzec, M.D. Ossowska-Chruściel, J. Chruściel, J. Popczyk, S. Wróbel, Phase transitions in liquid crystals studied by DSC and polarizing microscopy [w:] Neutron Scattering and Com­plementary Methods in Investigations of Condensed Phase, University of Podlasie Publishing House, 2003, s. 143-148.

70
Stanisław Wróbel, Monika Marzec
1. B. Łakoma, Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
2. S. Wróbel, Frequency Domain Dielectric Spectroscopy [w:] Relaxation Phenomena, eds W. Haase, S. Wróbel, Heidelberg 2003, Sect. 1.1, s. 13-34.
3. A. Fąfara, Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
4. J. Marzec, K. Swierczek, J. Przewoznik, J. Molenda, D.R. Simon, E.M. Kelder, J. Schoonman, Solid State Ionics 146 (2002) 225.
5. J. Molenda and J. Marzec, Structural and electrical properties of nanostructured and coarse manganese spinel [w:] Nanostructured Materials, Selected Synthesis Methods, Properties and Applications, eds P. Knauth, J. Schoonman, Kluwer Academic Publishers, Boston 2002.
6. J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda, The nature of the phase transition in LixMn:O4 [w:] New Trends in Intercalation Compounds for Energy Storage, eds C. Julien, J.P. Pereira-Ramos and A. Momochilov, Kluwer Academic Publishers 2002, s. 489-492.
7. K. Świerczek, J. Marzec, M. Marzec, J. Molenda, Solid State Ionics, 157 (2003) 89-94.
8. M. Rachwalska, J.M. Janik, J.A. Janik, G. Pytasz, T. Waluta, phys. status, sol. (a) 30 (1975) K81.
9. M. Rachwalska, Równowagowe i nierównowagowe przejścia fazowe w badaniach metodą ka- lorymetrii adiabatycznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 1995.
10. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, S. Wróbel, Z. Naturforsch. 54a (1998) 225.
11. A. Migdal-Mikuli, E. Mikuli, S. Wróbel and Ł. Hetmańczyk, Z. Naturforsch. 54a (1999) 590.
12. E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, S. Wróbel and В. Grand, Z. Naturforsch. 54a (1999) 595.
13. A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, Ł. Hetmańczyk, E. Ściesińska, J. Ściesiński, S. Wróbel, N. Gór­ska, J. Mol. Structure 596 (2001) 123-128.
14. E. Mikuli, A. Migdal-Mikuli, N. Górska, S. Wróbel, J. Ściesiński, E. Ściesińska, J. Molecular Structure 651-653 (2003) 519-524.
15. E. Mikuli, N. Górska, S. Wróbel, J. Ściesiński, E. Ściesińska, J. Molecular Structure 692 (2004) 231-236.
16. E. Mikuli, B. Grad, K. Zaremba and S. Wróbel, J. Thermal Analysis and Calorimetry 76 (2004) 719-726.
17. A. Świderski, P. Muras, S. Wróbel, Zastosowanie spektrofotometrii absorpcyjnej UV i skaningowej kalorymetrii różnicowej do porównywania mrozoodporności różaneczników, Ze­szyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 364, Kraków 2000, s. 309.
18. R. Wielgosz, A. Pędziwiatr, B.F. Bogacz, S. Wróbel, Molecular Physics Reports 30 (2000) 167-173.
19. A T. Pędziwiatr, B.F. Bogacz, R. Gargula, S. Wróbel, J. Magn. And Magn. Materials 248 (2002) 19-25.
20. R. Gargula, A.T. Pędziwiatr, B.F. Bogacz, S. Wróbel, J. Bartolomé and J. Stankiewicz, Acta Physica Polonica A 101 (2002) 289.
21. A.T. Pędziwiatr, B.F. Bogacz, R. Gargula, S. Wróbel, J. Alloys and Compounds 336 (2002) 5- 10.
22. M. Marzec, M. Godlewska, W. Haase, S. Hiller, S. Wróbel, Molecular Materials 6 (1996) 261— 273.
23. M. Marzec, Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1997.