PRACE ORYGINALNE
Ewa GOMÓŁKA12
Sylwia CUDZICH-CZOP2
Adrianna SUŁKA1, 2
# Oznaczanie glikolu etylenowego w materiale biologicznym - interferencja glikolu propylenowego
’Pracownia Toksykologii Analitycznej
i Terapii Monitorowanej
Katedra Toksykologii
i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum w Krakowie
p. o. Kierownik:
Dr Ewa Gomółka
2Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kierownik:
Dr Ewa Gomółka
Dodatkowe słowa kluczowe:
glikol etylenowy
glikol propylenowy chromatografia gazowa
Additional key words:
ethylene glycol propylene glycol gas chromatography
^dres do korespondencji:
xwa Gomółka
Dracownia Toksykologii Analitycznej Terapii Monitorowanej UJ CM 31-501 Kraków, ul. Kopernika 15 B 5-mail: ewa. gomolka@uj. edu. pl
Wiele laboratoriów toksykologicz­nych nie dysponuje techniką chro­matografii gazowej (GC) i wykonuje oznaczenia glikolu etylenowego (EG) i metanolu niespecyficznymi metoda­mi spektrofotometrycznymi. Jedną z substancji interferujących w oznacze­niu EG metodą spektrofotometryczną jest glikol propylenowy (PG) - związek obecny w wielu produktach: kroplach, kosmetykach, odświeżaczach powie­trza, środkach do dezynfekcji, produk­tach medycznych, e-papierosach i in. W Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej EG oznacza­ny jest metodą GC, która umożliwia rozdział EG i PG. W latach 2011-2012 w wielu przypadkach stwierdzono w surowicach diagnozowanych pacjen­tów obecność PG w stężeniach od kilkudziesięciu do ponad 100 mg/dl.
Celem pracy była ocena interfe­rencji PG przy oznaczaniu EG metodą spektrofotometryczną.
Materiał stanowiły próby surowicy zawierające EG i PG. Próby te anali­zowano dwoma metodami: GC oraz spektrofotometryczną.
Oznaczenia EG metodą spektrofo­tometryczną w surowicy niezawiera- jącej EG i zawierającej PG dały wyniki nieprawidłowe („fałszywie dodatnie”), proporcjonalne do stężenia PG w bada­nym materiale. Obliczona interferencja glikolu propylenowego w metodzie spektrofotometrycznej wynosiła 42%. Wyniki pozytywne EG uzyskane me­todą spektrofotometryczną muszą być potwierdzane metodą GC. Metoda spektrofotometryczną nie powinna być stosowana do diagnozowania ani monitorowania leczenia pacjentów zatrutych EG.
Wstęp
Zatrucia glikolem etylenowym (EG) w Polsce są dosyć częste, a diagnoza pacjen­tów zatrutych EG stanowi poważne wyzwa­nie dla analityków toksykologów [12, 13]. Wciąż wiele laboratoriów stosuje mało czułe i niespecyficzne metody spektrofotometrycz- ne dla potwierdzenia zatrucia tym związkiem [3, 5, 6, 12, 13]. Pomimo tego, że szereg sub­stancji może dawać wyniki nieprawidłowe
Many laboratories in Poland do not use gas chromatography (GC) method for determination of ethylene glycol (EG) and methanol in blood of poiso­ned patients, they use non specific spectrophotometry methods. One of the interfering substances is propyle­ne glycol (PG) - compound present in many medical and cosmetic products: drops, air freshens, disinfectants, electronic cigarettes and others. In Laboratory of Analytical Toxicology and Drug Monitoring in Krakow deter­mination of EG is made by GC method. The method enables to distinguish and make resolution of (EG) and (PG) in biological samples.
In the years 2011-2012 in several se­rum samples from diagnosed patients PG was present in concentration from several to higher than 100 mg/dL.
The aim of the study was to esti­mate PG interferences of serum EG determination by spectrophotometry method. Serum samples containing PG and EG were used in the study. The samples were analyzed by two me­thods: GC and spectrophotometry.
Results of serum samples spiked with PG with no EG analysed by spec­trophotometry method were improper (“false positive”). The results were correlated to PG concentration in sam­ples. Calculated cross-reactivity of PG in the method was 42%.
Positive results of EG measured by spectrophotometry method must be confirmed by reference GC method. Spectrophotometry method shouldn’t be used for diagnostics and monito­ring of patients poisoned by EG.
(„fałszywie dodatnie”) gdy oznaczenie jest wykonywane metodą spektrofotometryczną, nie wszystkie laboratoria wykonują ozna­czenia EG metodą chromatografii gazowej (GC) - referencyjną, dającą pewność, że inne substancje endo- i egzogenne nie będą wpływać na wynik badania.
W Pracowni Toksykologii w Krakowie w trybie dyżurowym (całodobowo) wyko­nywane są oznaczenia EG w materiale
Przegląd l ekarski
511

pobranym od pacjentów leczonych w rejonie Polski południowo-wschodniej. Prawidłowa i szybka diagnoza zatruć EG jest niezbędna dla podjęcia decyzji o specyficznym leczeniu (podanie odtrutki, pozaustrojowa eliminacja) [3-7, 11].
Jedną z substancji, która może być przyczyną wyników zawyżonych lub „fał­szywie dodatnich" w procedurze oznacza­nia EG metodą spektrofotometryczną jest glikol propylenowy (PG). PG wchodzi w skład wielu produktów, stosuje się go jako substancję higroskopijną w inhalatorach, czynnik osmotyczny w kroplach do oczu, środek konserwujący i rozpuszczalnik w kroplach do ucha, preparatach medycznych, kosmetykach, odświeżaczach powietrza, jest obecny w środkach do dezynfekcji, substancjach barwiących i e-papierosach, jest środkiem emulgującym (stosowanym np. w produktach żywnościowych) oraz wielu innych. PG jest tak powszechnie używany, ponieważ jest bezpieczny [2], chociaż wprowadzony do organizmu w zbyt dużych ilościach (na przykład we wlewach dożylnych jako nośnik leku) może wywołać efekty toksyczne [1, 9, 10, 15-17].
## Cel pracy
Celem pracy była ocena interferencji PG przy oznaczaniu EG w surowicy krwi i moczu metodą chromatografii gazowej oraz metodą spektrofotometryczną. Sprawdzono jakie poziomy EG oraz PG spotyka się w krwi i moczu pacjentów.
## Materiał i metody
Materiał stanowiły mocz i krew pacjen­tów diagnozowanych w Pracowni Toksy­kologii w kierunku zatrucia EG w latach 2011-2012.
Metoda spektrofotometryczną ozna­czania glikolu etylenowego
Wykorzystano metodę utleniania EG kwasem nadjodowym do formaldehydu oraz kondensacji z odczynnikiem acety-
loacetonowym do związku komplekso­wego o żółtym zabarwieniu [8]. Mierzono absorbancję roztworów przy długości fali 412 nm. Korzystano z odczynników: siar­czan miedzi cz.d.a., wodorotlenek wapnia cz.d.a., acetyloaceton cz.d.a., kwas nadjo- dowy cz.d.a. (POCh). Odczyt absorbancji prowadzono na fotometrze EPOLL (Poll). Zakres liniowości metody wynosił od 25 do 100 mg/dl. Współczynnik zmienności (CV) metody nie przekraczał 10%. Pozostałe para­metry walidacyjne przedstawiono w tabeli I.
Metoda GC oznaczania EG i PG
Zastosowano chromatograf gazowy 610 Series (ATI Unicam) z detektorem płomieńiowo-joniozacyjnym (GC-FID). Rozdział chromatograficzny prowadzono na kolumnie kapilarnej RTX-Wax 30 m x 0,53 mm x 1,0 pm (Restek). Warunki pracy chromatografu: ciśnienie gazu nośnego (hel) 1,4 bar, ciśnienie powietrza 12 psi, ciśnienie wodoru 8 psi. Temp, detektora 175°C, temp, dozownika 220°C, temp, pieca: program temperaturowy 115°C przez 4 min, wzrost 18°C/min do 151°C i utrzymanie tej tem­peratury przez 5 min. Próby badane przed podaniem do dozownika ekstrahowano: do 0,4 ml surowicy, moczu lub standardu dodawano 100 pl wzorca wewnętrznego (IS) (0,5% heksanol), 2 ml etanolu 96% i 6 g bezwodnego siarczanu sodu. Wytrząsano 10 min., wirowano 5 min. przy 10 tys. rpm. Na kolumnę nanoszono 1 pl klarownego supernatantu. Rozdział chromatograficzny przedstawia rycina 1. Parametry walidacyjne metody podane są w tabeli I.
## Wyniki
Na podstawie analizy oznaczeń EG wy­konanych w latach 2011-2012 w Pracowni Toksykologii w Krakowie, obliczono, że średnio wykonuje się około 200 oznaczeń EG rocznie, z czego ponad 10% stanowią wyniki pozytywne. Średnie stężenie EG u pacjentów zatrutych wynosiło 75,3 mg/ dl w surowicy oraz 343,5 mg/dl w moczu.
EG zwykle jest oznaczany metodą GC lut spektrofotometryczną. W tym drugim wy padku wyniki pozytywne są potwierdzani metodą GC. Zauważono, że zdarzają sk przypadki, kiedy wyniki oznaczeń EG v surowicy metodą spektrofotometryczną byh dodatnie, a przy potwierdzaniu metodą GC nie stwierdzano obecności EG, natomias stwierdzano obecność PG. Stężenia PG w surowicy pacjentów we wspomnianych przypadkach wynosiły od 58 do 146 mg/dl Stężenia PG w moczu były najczęściej poni żej czułości metody (<5 mg/dl). Zbadano, jakim stopniu PG interferuje w oznaczeniach EG metodą spektrofotometryczną. Przygo towano roztwory wzbogacone PG o stężę niach od 44 do 222 mg/dl i poddano analizie według procedury oznaczania EG metodć spektrofotometryczną. Uzyskano wynik pozytywne skorelowane ze stężeniem PG w badanych próbach. Obliczona interferencje PG przy oznaczaniu EG metodą spektrofo tometryczną wynosiła 42%.
## Omówienie
Zalecaną i powszechnie stosowane metodą oznaczania EG w materiale biolo­gicznym jest metoda GC [5,13,14]. Wynił oznaczenia EG metodą spektrofotome­tryczną może być obarczony błędem z powodu substancji interferujących. Należć do nich związki endogenne (np. obecne w surowicy pacjentów z zaburzeniami funkcj wątroby i gospodarki tłuszczowej) oraz egzogenne (obecne w preparatach medycz­nych, kosmetykach, używkach i produktach stosowanych w gospodarstwie domowym) Substancją, która może być przyczyni wspomnianych interferencji jest PG. Po­wszechność PG jest przyczyną dużego ryzy­ka uzyskania nieprawidłowego („fałszywie' pozytywnego) wyniku EG przy zastosowanii metody spektrofotometrycznej. Każdy wynih dodatni powinien być wówczas potwierdzo­ny metodą referencyjną (GC) i interpretowa­ny w kontekście ogólnego stanu pacjenta
minutes
Rycina 1
Rozdział chromatograficzny ekstraktu surowicy zawierającej glikol propylenowy (PG) oraz glikol etylenowy (EG).
Chromatogram of extract of serum containing propylene glycol (PG) and ethylene glycol (EG).
Tabela I
Parametry walidacyjne metody spektrofotometrycznej VIS oraz GC wykorzystanych do oznaczenia glikoli etylenowego w materiale biologicznym.
Validation parameters of spectrophotometry VIS and GC methods used for determination of EG in biological fluids.
Metoda	spektrofotometryczną VIS	chromatografia gazowa GC-FID
Analit	glikol etylenowy	glikol etylenowy	glikol propylenowy
granica wykrywalności (LOD)	10 mg/dl	2,5 mg/dl	2,5 mg/dl
granica oznaczalności (LOQ)	25 mg/dl	5 mg/dl	5 mg/dl
zakres liniowości (LOL)	25- 100 mg/dl	5 - 444 mg/dl	5 - 444 mg/dl
współczynnik zmienności (CV) (przy stężeniu 44 mg/di)	5,6%	2,8%	2,5%

Tabela II
Porównanie metody GC i spektrofotometrycznej służących do oznaczania glikolu etylenowego w material« biologicznym.
Comparison of methods GC and spectrophotometry VIS used to determine ethylene glycol in biological fluids.
Parametry	Metoda spektrofotometryczną VIS	Metoda GC
koszt aparatury	niewielki	duży
czułość	mała	duża
specyficzność	mała	duża
czas analizy	ok. 2h	ok. 1 h
inne	Konieczność potwierdzenia wyników pozytywnych	Możliwość oznaczania różnych alkoholi, rozpuszczalników i ich metabolitów

E. Gomółka i wsp
512

wyników badań biochemicznych. Znajomość możliwych interferencji jest niezbędna przy prawidłowej interpretacji wyników.
Laboratoria toksykologiczne, które nie dysponują metodą GC i diagnozują pacjen­tów podejrzanych o zatrucie EG jedynie metodą spektrofotometryczną powinny mieć na uwadze ryzyko wydania raportu z wynikami nieprawidłowymi, które powinny być interpretowane z dużą ostrożnością. Jeżeli kolejne, kontrolne oznaczenie EG dializowanego pacjenta daje wynik zbliżony lub wyższy niż poprzedni, sugerować to może interferencję PG, który jest obecny w preparatach medycznych (na przykład jako nośnik leków z grupy benzodiazepin podawanych dożylnie) [1,9,10,15,16].
Porównując metody oznaczania EG stosowane w laboratoriach medycznych, można zauważyć, że metoda spektrofoto- metryczna posiada szereg wad: jest cza­sochłonna, pracochłonna, niespecyficzna, obarczona ryzykiem uzyskania wyniku nie­prawdziwego, wymaga dużej ilości materiału (ponad 2 ml surowicy), parametry walida- cyjne tej metody są gorsze niż metody GC. Porównanie metody spektrofotometrycznej oraz GC przedstawiono w tabeli II.
Jeżeli w laboratorium nie ma chroma­tografu gazowego i EG jest oznaczany tylko metodą spektrofotometryczną, warto pamiętać o tym, że:
1. Oznaczenia EG należy wykonywać równocześnie w surowicy krwi i moczu (jeżeli jest możliwość pobrania obydwu materiałów).
2. W późnej fazie zatrucia stężenie EG w surowicy może spaść poniżej czułości metody, a stężenie EG w moczu będzie w dalszym ciągu oznaczalne. Wynik ujemny EG w surowicy nie wyklucza zatrucia, lecz oznacza, że w dostarczonym materiale nie wykryto badanego związku.
3. Jeżeli pacjent jest zatruty EG, z reguły wyniki EG w moczu są dużo wyższe niż w surowicy. W badanym materiale średnie
stężenia EG w surowicy wynosiły 75,3 mg/dl (mieściły się w zakresie 5 - 408 mg/dl), a w moczu 343,5 mg/dl (mieściły się w zakresie 5- 1687 mg/dl).
1. Interferencje związków egzo- i endo­gennych są najczęstsze przy wykonywaniu oznaczeń EG w surowicy. W badanym materiale stężenia PG w surowicy wynosiły od 58 do 146 mg/dl, a w moczu były poniżej czułości metody (<5 mg/dl).
2. Jeżeli wynik oznaczenia EG w moczu jest ujemny, a w surowicy podwyższony, najprawdopodobniej nie jest to zatrucie EG (należy koniecznie wykonać potwierdzenie oznaczenia metodą GC, a wyniki interpre­tować z dużą ostrożnością, uwzględniając stan kliniczny i wyniki badań biochemicz­nych pacjenta).
3. W raporcie wyniku należy koniecznie dodać komentarz dotyczący zastosowanej metody, czułości metody, możliwych interfe­rencji oraz zaleceń wykonania potwierdze­nia metodą referencyjną (GC).
## Wnioski
1. Metoda GC umożliwia rozdział i oznaczanie EG oraz PG w materiale bio­logicznym i jest zalecana do prowadzenia rutynowych oznaczeń w medycznych labo­ratoriach toksykologicznych.
2. PG jest substancją interferującą (za­wyżającą wyniki) w oznaczaniu EG metodą spektrofotometryczną, co dyskwalifikuje tę metodę w diagnostyce zatruć EG oraz monitorowaniu pacjentów w trakcie diali- zoterapii.
Piśmiennictwo
1. Barnes B.J., Gerst C., Smith J.R. et al.: Osmól gap as a surrogate marker for serum propylene glycol concentrations in patients receiving lorazepam for sedation. Pharmacotherapy 2006,26, 23.
2. Fowles J.R., Banton M.I., Pottenger L.H.: A toxi­cological review of the propylene glycols. Crit. Rev. Toxicol. 2013,43,363.
3. Fraser A.D.: Clinical toxicologic implications of ethy­lene glycol and glycolic acid poisoning. Ther. Drug Monit. 2002, 24, 232.
1. Green R.: The management of severe toxic alcohol in­gestions at a tertiary care center after the introduction offomepizole. Am. J. Emerg. Med. 2007, 25, 799.
2. Kraut J.A., Kurtz I.: Toxic alcohol ingestions: clinical features, diagnosis, and management. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2008, 3,208.
3. Lobert S.: Ethanol, isopropanol, methanol, and ethylene glycol poisoning. Crit. Care Nurse 2000, 20,41.
4. Megarbane B., Borron S.W., Baud F.J.: Current re­commendations for treatment of severe toxic alcohol poisonings. Intensive Care Med. 2005, 31,189.
5. Mielczarska J., Banaszewska G., Koszarek-Kranc A. i wsp.: Diagnostyka laboratoryjna ostrych zatruć. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Lódż 1996.
6. Neale B.W., Mesler E.L., Young M. et al.: Propy­lene glycol-induced lactic acidosis in a patient with normal renal function: a proposed mechanism and monitoring recommendations. Ann. Pharmacother. 2005, 39,1732.
7. Parker M.G., Fraser G.L., Watson D.M., Riker R.R.: Removal of propylene glycol and correction of increased osmolar gap by hemodialysis in a patient on high dose lorazepam infusion therapy. Intensive Care Med. 2002,28, 81.
8. Porter W.H., Rutter P.W., Bush B.A.etal.: Ethylene glycol toxicity: the role of serum glycolic acid in hemo­dialysis. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2001, 39, 607.
9. Sein Anand J., Świderska A., Pach J., Burda P.: Wybrane zagadnienia dotyczące ostrych zatruć glikolem i metanolem w Polsce w roku 2009. Przegl. Lek. 2011,68,453.
10. Sommerfeld K., Łukasik-Glębocka M., Zielińska- Psuja B.: Znaczenie diagnostyczne oznaczenia glikolu etylenowego w ostrych zatruciach - analiza przypadków z terenu województwa wielkopolskiego. Przegl. Lek. 2012,69,435.
11. Williams R.H., Shah S.M., Maggiore J.A., Erickson T.B.: Simultaneous detection and quantitation of die­thylene glycol, ethylene glycol, and the toxic alcohols in serum using capillary column gas chromatography. J. Anal. Toxicol. 2000, 24,621.
12. Wilson K.C., Reardon C., Theodore A.C., Farber H.W.: Propylene glycol toxicity: a severe iatrogenic illness in ICU patients receiving IV benzodiazepines: a case series and prospective, observational pilot study. Chest 2005,128,1674.
13. Yaucher N.E., Fish J.T., Smith H.W., Wells J.A.: Propylene glycol-associated renal toxicity from lora­zepam infusion. Pharmacotherapy 2003, 23,1094.
14. Zar T., Graeber C., Perazella M.A.: Recognition, treatment, and prevention of propylene glycol toxicity. Semin. Dial. 2007,20,217.
Przegląd Lekarski 2013 /70/8
513