Tomasz GRODZICKI
Mirosław NĘCKI
Marcin CWYNAR
Barbara GRYGLEWSKA
# Laserowa przepływometria dopplerowska
# - powtarzalność metody
Laser doppler flowmetry - repeatability of the method
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii
Kierownik: Dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Dodatkowe słowa kluczowe:
mikrokrążenie
laserowa przeplywometria dopplerowska powtarzalność
Additional key words:
microcirculation
laser doppler flowmetry reproducibility
Adres do korespondencji:
Dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii CM UJ
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Tel: (12) 421 11 93, Fax: (12) 423 10 80 e-mail: mireknec@poczta.onet.pl
Celem pracy była ocena powtarzal­ności i dokładności wyników pomia­rów perfuzji mikrokrążenia z zastoso­waniem laserowego przepływomierza dopplerowskiego.
Przebadano 40 osób w średnim wieku 39,5± 18,3, u których dwukrot­nie w odstępie 3-4 dni wykonano po­miary przepływów aparatem Periflux (firma Perimed, Szwecja), lokalizując sondę na dłoniowej powierzchni pra­wego przedramienia. Zarejestrowane wyniki zostały przeanalizowane przez dwóch niezależnych badaczy. Uzyska­ne dane porównano wyznaczając współczynniki korelacji Pearsona oraz stosując analizę wg Blanda i Altmana (Lancet 1986, 1, 307-310). Wykazano bardzo dobrą korelację między wyni­kami pomiarów u tych samych bada­nych w odstępie kilkudniowym zwłasz­cza między wartościami pookluzyjnej reakcji przekrwiennej w temperaturze podstawowej (r=0,64-0,72) i reakcji przekrwiennej w temperaturze 44 °C (r=0,55-0,56). Wysokie wartości kore­lacji (r=0,8-0,95) stwierdzono również przy porównaniu ocen pierwszego i drugiego badacza. Ocena powtarzal­ności z zastosowaniem analizy wg Blanda i Altmana wypadła słabiej, zwłaszcza dla wartości uzyskanych w warunkach spoczynkowych oraz nie­których wyników po stymulacji u obu badaczy (2,5-10% wyników znalazło się poza przedziałem: średnia ± 2SD). Uzy­skane wyniki wskazują na dobrą po­wtarzalność pomiarów przepływów w zakresie mikrokrążenia, szczególnie w warunkach obciążenia.
Wstęp
Przez pojęcie mikrokrążenia rozumiemy tę część układu krwionośnego między od­cinkiem tętniczym a żylnym, która czynno­ściowo bierze udział w procesach wymiany gazów i metabolitów zachodzących między krwią a tkankami, a także w procesach re­gulacji humoralnej oraz termicznej [4,17]. Ocena mikrokrążenia w warunkach klinicz­nych jest trudna. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się do tego celu lase­rowy przepływomierz dopplerowski (LDF - Laser Doppler Flowmetry). Jest to technika wykorzystująca światło lasera neonowo-he- lowego i opierająca się na zjawisku Dopple­ra, gdzie wiązka świetlna lasera ulegając odbiciu od poruszających się krwinek zmie-
The aim of the study was to evalu­ate the repeatability of flow microcir­culation measurements by laser doppler flowmetry (Periflix, firm Perimed, Sweden). Measurements of right forearm skin perfusion were per­formed twice in 3-4 day intervals in 40 healthy subject aged 39.5 ±18.3. Two independent investigators analysed the results. Pearson correlation and analysis ac. Bland and Altman (Lancet 1986,1, 307-310) were performed dur­ing comparing results obtained in the same studied persons and by the in­vestigators. There was a high correla­tion between the compared results performed on the same subjects within a few days interval, especially between the results for post-occlusive conges­tion reaction in basic temperature (r=0.64-0.72) and the results for con­gestion reaction at a temperature of 44°C (r=0.5-0.56). High correlation val­ues (r=0.8-0.95) were also observed when comparing both investigators’ evaluations. Repeata-bility evaluation using Bland and Altman analysis was poorer, especially for values observed in resting conditions and for some val­ues observed after stimulation with both investigators (2.5-10% of results were out of interval: mean ± 2SD). The results show good repeatability of mi­crocirculation flow measurements, es­pecially under stimulation.
nia swoją częstotliwość, co pozwala na po­miar przepływów krwi [1,10]. Metoda ta znalazła już szerokie zastosowanie w mo­nitorowaniu zmian mikrokrążenia głównie w dermatologii, chirurgii, okulistyce i diabeto- logii [1]. Oceniany najczęściej obszar krą­żenia skórnego jest systemem niezwykle dynamicznym, spełnia w organizmie wiele funkcji, stąd wiele czynników środowisko­wych oraz endogennych może wpływać na jego parametry [11]. Zmiany przepływu po­woduje między innymi temperatura oto­czenia, kofeina, alkohol [13,14,15], ale rów­nież wysiłek fizyczny i umysłowy czy głębo­kie oddychanie [7-9,16]. Inny jest również przepływ w różnych obszarach ciała, a róż­nice mogą sięgać nawet 100% [2,13]. Na-
Przcgląd Lekarski 2003 /60/2
89

dal kontrowersyjne są doniesienia dotyczą­ce powtarzalności pomiarów przepływu skórnego u tych samych osób. Opisywano zarówno brak zmian przepływu w pomiarach dokonywanych w odstępach 2 godzinnych czy 5-dniowych, jak również duże wahania przepływu z dnia na dzień [2]. Celem opra­cowania była ocena powtarzalności i dokład­ności badania przepływu skórnego w okoli­cy przedramienia w warunkach spoczynko­wych i po zadziałaniu bodźca.
## Materiał i metoda
Badaniem objęto 40 osób (8 mężczyzn, 32 kobie­ty) w wieku 21-80 lat (śr. 39,52+18,26) klinicznie zdro­wych, u których w okresie od marca do maja br. wykona­no pomiary przepływu skórnego stosując laserowy prze­pływomierz dopplerowski Periflux firmy Perimed (Szwe­cja). U wszystkich badanych między godziną9 a 11 rano, po 10 minutowym odpoczynku w pozycji leżącej w po­mieszczeniu o temperaturze 21 ±1 °C, dokonywano po­miaru ciśnienia tętniczego aparatem rtęciowym, a na­stępnie rejestrowano przez 3 minuty średni przepływ spoczynkowy (rLDF - resf Laser Doppler Flowmetry) w naczyniach mikrokrążenia skóry. Sondę umieszczano na powierzchni dłoniowej prawego przedramienia w odle­głości 10 cm od dołu łokciowego. Następnie rejestrowa­no zmianę przepływu, wyrażoną w %, po 3 minutowej okluzji tętnic ramienia ciśnieniem o 30 mmHg wyższym od ciśnienia skurczowego danego pacjenta w tempera­turze podstawowej (pLDF) oraz zmianę przepływu po zadziałaniu bodźca termicznego +44 °C (element grzew­czy wbudowany w optodę) i ponownej 3 minutowej oklu­zji (pLDFh). Zapis zmian w krążeniu kapilarnym prze­prowadzano dwukrotnie w odstępach 3-4 dniowych wg tego samego protokołu, przez ten sam zespól. Zareje­strowane przepływy poddane zostały analizie przez dwóch niezależnych badaczy (A i B). Uzyskane wyniki porównano wyznaczając współczynniki korelacji Pear- sona dla pomiarów z I i II wizyty ocenianych przez lego samego badacza oraz porównując dane obu badaczy. Dodatkowo przeprowadzono analizę wg Blanda i Altma- na [3] dla różnych wizyt badanych oraz dla obu badaczy, wyznaczając % wyników spoczynkowych i czynnościo­wych, które mieściły się w przedziale wartości: średnia ± 2 SD. Dobrą powtarzalność można stwierdzić, gdy 95% wyników (różnica między I i II pomiarem) mieści się w przedziale: średnia + 2SD, przy wartości średniej rów­nej lub bliskiej zeru.
## Wyniki
Średnie wskaźniki przepływu obwodo­wego w warunkach spoczynkowych jak i czynnościowych w czasie I i II wizyty nie różniły się znacząco (tabela I). Obserwowa­no natomiast znaczny rozrzut wartości u badanych osób, zarówno w warunkach spo­czynkowych jak i w reakcji na okluzję i tem­peraturę.
W tabeli II zestawiono wyniki oceny za­pisów przepływów z I i II wizyty u tego sa­mego badanego dokonane odrębnie przez obu badaczy. Korelacja pomiędzy wynika­mi z I i II pomiaru była bardzo dobra, choć wyraźnie słabsza dla wartości przepływów w warunkach spoczynkowych. Wykazano również bardzo dobrą korelację pomiędzy wynikami obu badaczy uzyskanymi dla I i II wizyty (tabela III).
Powtarzalność wyników przeprowadzo­na zgodnie z analizą wg Blanda i Altmana, (rycina 1), wypadła słabiej (tabela IV). Od 2,5-10% wyników znajdowało się poza prze­działem: średnia ±2SD, przy dopuszczalnym tylko 5% przekroczeniu wyznaczonego za­kresu. Obserwacje takie poczyniono dla wszystkich wyników wykonanych w warun­kach spoczynkowych zarówno przy porów-
Tabela I
Wartości pomiarów przepływu w trakcie obu wizyt uzyskane przez obu badających.
Values of flow measurements during both visits obtained by both investigators.
Parametr	Wizyta	Średnia+SD	Min.	Maks.
rLDF[PU]	I	9,82±3,91	3,1	19,3
	II	10,72±4,98	3,4	24,6
pLDF [%]	I	278,8±192,53	14	876
	II	340,42±234,18	26	816
pLDFh[%]	I	2136,7±1088,04	711	6174
	II	2123,87±1150,9	452	6270

rLDF - przepływ spoczynkowy w temp, podstawowej, [PU] - Perfusion Unit,
pLDF - zmiana przepływu po 3-minutowej okluzji tętnic w temperaturze podstawowej w stosunku do rLDF, pLDFh -
zmiana przepływu po 3-minutowej okluzji tętnic w temperaturze 44 °C w stosunku do rLDF w temperaturze podstawowej.
Tabela II
Wartości pomiarów i korelacje wyników z pierwszej i drugiej wizyty uzyskane przez obydwu badających.
Values of measurements and correlations of the results obtained by both investigators during first and second visit.
Badacz	Parametr (x±SD)	I wizyta	II wizyta	R
A	rLDF [PU]	9,825 + 3,91	10,72 ± 4,98	0,33*
	pLDF [%]	278,8 ± 192,53	340,42 ± 234,18	0,64***
	pLDFh[%]	2136,7 ± 1088,04	2123,87 ± 1150,9	0,55***
В	rLDF [PU]	10,35 + 5,02	10,05 ± 3,9	0,35*
	pLDF [%]	246,7 ± 144,5	311,05 ±212,3	0,72***
	pLDFh[%]	2060,1 ± 1050,94	2081,3 ± 1217,25	0,56***

*** -p<0,001; * -p<0,05
Tabela III
Współczynniki korelacji między wynikami uzyska­nymi przez obu badaczy w trakcie I i II wizyty.
Correlation between the results obtained by bolh investigators during first and second visit.
*** p<0,001
Tabela IV
Analiza przedziałów [średnia±2SD] dla różnic z wyników z pomiarów określonych przez obu badaczy w czasie I i II wizyty.
Interval analysis [mean + 2SD] for the differences of the results of the measurements determined by both of the investigators during the first and second visit.
Badacz	Porównywany parametr	Różnica średnich wartości	Liczba (%[wyników poza przedziałem średnia+2SD
A	rLDF I-II	-0,9	4 (10,0)
	pLDF I-II	-59,9	1 (2,5)
	pLDFh I-II	12,8	2 (5,0)
Avs В	rLDF I-I	-1,97	3 (7,5)
	pLDF I-I	33,87	3 (7,5)
	pLDFh I-I	76,6	4 (10,0)
A vs В	rLDF ll-ll	0,67	3 (7,5)
	pLDF ll-ll	29,37	2 (5,0)
	pLDFh ll-ll	42,5	4 (10,0)
В	rLDF I-II	0,29	3 (7,5)
	pLDF I-II	-64,4	1 (2,5)
	pLDFh I-II	-21,2	2 (5,0)

nywaniu różnic u tych samych badanych w odstępach kilkudniowych, jak i pomiarów ocenianych przez niezależnych badaczy (7,5-10% wyników poza przedziałem). Rów­nież przy porównywaniu wyników uzyska­nych po bodźcu termicznym ocenianych przez obu badaczy wykazano, że 10 % róż­nic znalazło się poza wyznaczonym prze­działem.
Parametr	I wizyta	II wizyta
rLDF [PU]	0,62***	0,57***
pLDF [%]	0,80***	0,92***
pLDFh [%]	0,90***	0,95***

## Dyskusja
W ocenianej grupie wykazano bardzo dobrą korelację wyników pomiarów u tych samych badanych w odstępie kilkudniowym oraz wyników uzyskanych przez niezależ­nych badaczy. Szczególnie dobra zgodność była obserwowana w ocenie zachowania mikrokrążenia w warunkach obciążenia. W badaniach obserwowano jednak duży roz-
90
Przegląd Lekarski 2003 /60/2
T. Grodzicki i wsp.

Rycinal
Wyniki z pomiarów reakcji przekrwiennej w tempera­turze 44°C z I i 11 wizyty uzyskane przez jednego z badających - analiza przedziałów wg Bland’a I Altman'a [3].
Results of the congestion measurements at 44 °C of first and second visit obtained by one of the investigators- analysis according to the Bland and Altman method [3].
rzut danych i niekiedy różnice między wyni­kami nie mieściły się w zakresie średnia ±2SD, szczególnie dla wartości uzyskiwa­nych w warunkach spoczynkowych.
Mimo, że laserowy przepływomierz dop- plerowski jest stosowany w badaniach na­ukowych i praktyce klinicznej od 1977 r. [5] to nadal interpretacja wyników napotyka na trudności, gdyż przepływ krwi w obszarze mikrokrążenia może podlegać znacznym wahaniom regionalnym i czasowym. Niski­mi wartościami przepływu charakteryzująsię kończyny dolne i tułów, natomiast większe wartości rejestruje się z kończyn górnych, palców i twarzy, a na dłoniowej powierzchni przedramienia w jego części dystalnej stwierdza się wyższe wartości perfuzji niż w części proksymalnej [12]. Badania nad wpływem czasu badania na zachowanie się przepływu w spoczynku i po stymulacji wy­kazywały zarówno znaczne wahania prze­pływu z dnia na dzień jak również brak istot­nych różnic w wartościach perfuzji w zależ­ności od pory dnia czy w odstępach kilku­dniowych. Jednoznaczny jest natomiast wpływ temperatury otoczenia. Przepływ wyraźnie zmniejsza się w temperaturze po­niżej 17°C, a istotnie wzrasta w temperatu­rze powyżej 38 °C. W związku z powyższym dla utrzymania lepszej powtarzalności wy­ników badanie należy wykonywać w po­mieszczeniach o temperaturze 20-25° C. W większości opracowań nie stwierdzano wpływu płci na wyniki, ale zmiany może wyzwalać wysiłek fizyczny, w tym także re­gularny. Stąd prawdopodobnie mogą wyni­kać opisywane niekiedy różnice w wielko­ści przepływu między mężczyznami i kobie­tami, gdyż u sportowców notuje się wyższe wartości przepływu w spoczynku [2,6]. U osób między 17 a 63 r.ż. nie stwierdzano zależności przepływu od wieku [6].
W prezentowanym opracowaniu ściśle określono warunki dokonywania pomiarów, starając się wyeliminować wpływy środowi­skowe. Jednak okres wykonywania badań obejmował wczesną wiosnę, a w okresie grzewczym mimo podobnej temperatury w pomieszczeniu, inna jest wilgotność i ruch powietrza, co wpływa na przepływ skórny. Badana grupa nie była również jednolita wiekowo (najstarsza badana osoba miała 80 lat) i mimo że we wcześniejszych opraco­waniach nie stwierdzano zmian skórnego przepływu kapilarnego z wiekiem, to jednak obserwowane w późniejszej starości zmia­ny w obrębie śródbłonka mogą mieć pewne znaczenie dla zachowania się mikrokrąże­nia. Im starszy wiek badanych tym większy również rozrzut danych. Jest to także ele­ment, który mógł wpłynąć na prezentowa­ne wyniki. Mimo wysokich wartości korela­cji (r=0,96-0,98) między pomiarami uzyska­nymi przez obu niezależnych badaczy oraz między pierwszym a drugim badaniem, w analizie wg Blanda i Altmana więcej niż 5% wyników znalazło się poza zalecanym prze­działem wartości. To odstępstwo od powta­rzalności obserwowano dla pomiarów w warunkach spoczynkowych oraz niektórych wyników po stymulacji u obu badaczy. Rów­nież niska liczebność badanej grupy mo­gła wpłynąć na wyniki (jeden pomiar stano­wi 2,5%). Różnice między średnimi wyno­szące od -64,4 do 12,8 można uznać za bliskie zeru, ponieważ wartości bezwzględ­ne pomiarów są rzędu kilkaset do kilku ty­sięcy.
Uzyskane wyniki sugerują że lasero­wa przepływometria dopplerowska daje dobrą powtarzalność pomiarów przepływów w zakresie mikrokrążenia, szczególnie w warunkach obciążenia.
Piśmiennictwo
1. Ake Oberg P.: Biomedical Engineering. 1990, 18, 125.
2. Bircher A.: Guidelines for measurement of cutane­ous blood flow by laser Doppler flowmetry. Contact Dermatitis. 1993, 28,1.
3. Bland J.M., Altman D.G.: Statistical methods for assessing agreement between two methods of clini­cal measurement. Lancet 1986,1, 307.
4. Cichocki T., Litwin J. Mirecka J.: Kompendium histologii. Textus, Kraków, 1992,153.
5. De Boer E.M., Bezemer P.D., Bruynzeel D.P.: A Standard Method for Repeated Recording of Skin Blood Flow Using Laser Doppler Flowmelry. Dermatosen in Beruf und Umwelt. 1989, 37, 58.
6. De Boer E.M.: Occupational dermatitis by metalwork­ing fluids. An epidemiological study and an investi- galion on skin irritation using Laser Doppler flowmetry. Thesis, Amsterdam,1989.
7. Ducloux G., Ducloux H., Conri C.: Circulation cutanee chez les sportif. Arch. Mai. Coeur 1989, 82, 35.
8. Elam M., Wallin B.G.: Skin blood flow responses to mental stress depend on body temperature. Acta Physiol. Scand. 1987,129, 429.
9. Hatanaka H., Matsumoto S., Ishikawa K. et al.: Fundamental studies on the measurement of skin blood flow by Periflux laser Doppler flowmeter and its clinical application. Rinsho Byori 1984, 32,1025.
10. Sundberg S.: Acute effects and long-term variation in skin blood flow measured with Laser Doppler flowmetry. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1984,44, 341.
11. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stsowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa, 1990, 2,128.
12. Tur E., Tur M., Maibach H.l. Guy R.H.: Basal perfusion of the cutaneous microcirculation: meas­urements as a function of anatomic position. J. In­vest. Derm. 1983, 81,442.
13. Waeber B., Schaller M.D., Nussberger J. et al.: Skin blood flow reduction induced by cigarette smok­ing: role of vasopressin. Am. J. Physiol. 1984, 247, H895.
14. Wilkin J., Fortner G.: Cutaneous vascular sensitiv­ity to lower aliphatic alcohols and aldehydes in orientals. Alcohol Clin. Exp. Res. 1985, 9, 522.
15. Wilkin J.K.: Quantitative assessment of alcohol-pro- voked flushing. Arch. Dermatol. 1986,122,63.
16. Wilkin J.K. Trotter K.: Cognitive activity and cuta­neous blood flow. Arch Dermatol. 1987,123,1503.
17. Ziaja K.: Poradnik leczenia chorób żyl. Śląska Akademia Medyczna. Katowice, 1996, 55.
Przegląd Lekarski 2003 /60/2
91