PRACE POGLĄDOWE
Marek MOSKAŁA’ Aleksander REPECKI2
Zenon WOŹNY2
Adam TABOR2
# Radioterapia igłą fotonową
’Klinika Neurotraumatologii
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
2Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
Dodatkowe słowa kluczowe:
igła fotonowa
mózg
guz pierwotny guz przerzutowy radioterapia
Additional key words: photon needle
brain
primary tumour metastatic tumour radiotherapy
W niniejszej pracy przedstawiono innowacyjną metodę wykorzystania igły fotonowej (IF) do operacji guzów przerzutowych i pierwotnych mózgu. Artykuł zawiera informacje dot. zasa­dy działania (IF), opisu zestawu wspo­magającego pracę IF, procedury kon­troli igły przed sterylizacją. Ponadto, w pracy przytoczono poszczególne eta­py wykonania programu testowania igły, jak również przeprowadzenia pro­cesu radioterapii.
* w pracy wykorzystano część wyników badań projektu badawczego własnego
3T11 E014 27.
Adres do korespondencji:
Prof, dr hab. n. med. Marek Moskała Klinika Neurotraumatologii CM UJ 31-501 Kraków, ul. Botaniczna 3 Tel.: (12) 424 86 60, (12) 424 86 63 Fax: (12)421 39 79
strona www: www. neuro. cm-uj. krakow. pl e-mail: nt@cm-uj. krakow. pl
e-mail: moskala@cm-uj. krakow. pl
Wstęp
Mimo stale wzrastających możliwości diagnostycznych i operacyjnych, wyniki le­czenia pierwotnych guzów mózgu, zwłasz­cza glejaków złośliwych oraz przerzutów do mózgu są nadal złe. Szczególnie trudny pro­blem stanowią guzy położone głęboko, oraz w okolicach ważnych czynnościowo [4, 7, 8, 10].
Z tego powodu wszystkie ośrodki neu­rochirurgiczne poszukują coraz precyzyjniej­szych metod leczenia pozwalających na usuwanie guzów mózgu z minimalizacją okaleczenia chorego. Wprowadzono opera­cje stereotaktyczne jako operacje rutynowe dla diagnostyki (biopsje stereotaktyczne) z poszerzeniem w miarę możliwości po wery­fikacji histopatologicznej do usunięcia guza mózgu. Operacje te ze względu na bardzo precyzyjne namierzanie celu minimalizują skutki uboczne. W oparciu o operacje ste­reotaktyczne powstały metody radiochirur- gii w postaci gamma noża, czy naświetla­nia przy pomocy przyspieszacza liniowego, jednak ze względu na koszty samych urzą­dzeń są one jedynie w nielicznych ośrod­kach. Poszukując innych skutecznych me­tod ale tańszych, wynaleziono igłę fotono­wą w Photoelectron Corporation w Waltham w Massachusetts którą stopniowo udosko­nalono umożliwiając jej zastosowanie u lu­dzi, co miało miejsce w 1993r w szpitalu w Bostonie u 14 chorych z guzami mózgu. Wszyscy ci chorzy nie byli kwalifikowani do leczenia neurochirurgicznego. Wstępnie u tych chorych rozpoznano u 12 guzy prze­rzutowe (rak płuc, czerniak skóry, rak ner­ki), u jednego chłoniaka mózgu i u jednego złośliwego glejaka mózgu. Średnia wielkość guza mózgu wynosiła 2 cm. Wszyscy cho­rzy zabieg naświetlania znieśli dobrze i ich przeżycie wyniosło od 3 do 12 miesięcy. Powiększenie guza mózgu w badaniach kontrolnych obserwowano u 3 chorych. Większość chorych z rozsianym procesem
The study describes an innovative method in which a photon needle (IF) is used for surgical treatment of the primary and metastatic brain tumours. The article comprises information on the principles of operation of a pho­ton needle, with description of an aux­iliary equipment supporting the needle operation and a procedure used in control of the needle before sterilisa­tion. Moreover, individual stages of the needle testing program were de­scribed with indications to the future process of radiotherapy.
nowotworowym zmarła z powodu rozrostu guza pierwotnego: Pomyślne pierwsze do­świadczenia z igłą fotonową pozwoliło na uzyskanie zgody amerykańskiego urzędu kontroli na wieloośrodkowe badania klinicz­ne [13],
W oparciu o badania statystyczne prze­rzuty do mózgu są rozpoznawane u 10 - 20 % chorych z chorobą nowotworową co ozna­cza około 6000 - 7000 nowych chorych rocz­nie w Polsce a np. w USA około 80 000 [13]. Ponad potowa z tych chorych ma mnogie przerzuty, u 1/4 proces podstawowy jest tak zaawansowany ze nie kwalifikuje się do le­czenia neurochirurgicznego. Tak więc jedy­nie u 25% chorych możemy podjąć lecze­nie neurochirurgiczne. Większość chorych umiera średnio po 9-13 miesiącach [3, 5, 8, 11]. Istotnym problemem onkologicznym w zakresie mózgu poza przerzutami są pier­wotne guzy mózgu o charakterze rozplemu glejowego. Ze względu na ich charakter naciekający brak jest możliwości doszczęt- ności w czasie zabiegu neurochirurgiczne­go, a często wyrafinowane badania diagno­styczne wykazują ich obecność w zakresie głębokich struktur mózgu czy pnia. Ta loka­lizacja przekreśla możliwość skuteczności operacji neurochirurgicznej, a tym samym istnieje konieczność połączenia innych tech­nik leczenia jak brachyterapii, naświetlania przy pomocy przyspieszacza liniowego w oparciu o metodę stereotaktycznączy gam­ma noża [3, 6, 8, 9, 12].
Jak już wcześniej wspomniano są to metody stosowane jedynie w nielicznych ośrodkach w Polsce, stąd też istnieje ko­nieczność zastosowania tańszego urządze­nia mającego możliwości dużej precyzji dzia­łania w oparciu o system stereotaktyczny.
Klinika Neurotraumatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie m. in. specjalizuje się w operacjach stereotaktycznych. Począt­kowo były to operacje wykonywane u cho­rych z zespołami ruchów mimowolnych. Na
Przegląd Lekarski 2010/67/7
541

podstawie uzyskanego doświadczenia po­szerzano zakres stereotaktycznych opera­cji neurochirurgicznych, a po uzyskaniu no­woczesnej ramy stereotaktycznej firmy Lek- sell zaczęto standardowo operować poje­dyncze i mnogie guzy przerzutowe, guzy pierwotne mózgu i inne położone głęboko, a wymagające dużej precyzji dotarcia. Uzy­skane doświadczenie pozwoliło na powsta­nie i obronienie pracy habilitacyjnej nt: „Współczesne znaczenie biopsji i operacji stereotaktycznych mózgu w neuroonkolo- gii i neurotraumatologii na podstawie badań własnych" [10],
Aby operacje neuroonkologiczne ste- reotaktyczne miały znaczenie praktyczne musi istnieć bezpośrednia współpraca po­między neurochirurgiem, a histopatologiem już na Sali operacyjnej. Ośrodek krakowski posiadający Pracownię Neurohistopatologii w ramach Instytutu Neurologii spełnia te wy­magania a uzyskane doświadczenie w roz­poznawaniu morfologii guza na podstawie bioptatu (uzyskanego stereotaktycznie) za­owocowało wydaniem publikacji [1, 2].
Uzyskane wieloletnie doświadczenie w operacjach stereotaktycznych, ścisła współ­praca z neurohistopatologiem, posiadanie nowoczesnego, precyzyjnego oprzyrządo­wania do operacji stereotaktycznych firmy Leksell pozwoliło na podjęcie współpracy z Katedrą Mechaniki Doświadczalnej i Biome- chaniki Politechniki Krakowskiej oraz Insty­tutem Problemów Jądrowych w Świerku k/ Otwocka celem wdrożenia do leczenia on­kologicznego (w zakresie mózgu) igły foto­nowej polskiej konstrukcji.
Do tego rodzaju zabiegów operacyjnych będą kwalifikowani chorzy z guzami prze­rzutowymi u których ze względu na umiej­scowienie zmiany operacja neurochirurgicz­na jest obarczona znacznym kalectwem chorego lub w ogóle jest niemożliwa, cho­rzy z pierwotnymi guzami mózgu (glejaka- mi) u których z założenia brak jest możliwo­ści „doszczętności” zabiegu operacyjnego.
Istotnym znaczeniem dla wprowadze­nia igły fotonowej jest jej stosunkowo nie­wielka cena jednostkowa w stosunku do przyspieszacza liniowego czy gamma noża, możliwość współpracy z urządzeniem ste- rotaktycznym, a więc gwarantującym pre­cyzję dotarcia oraz przewidywany zakres (obszar) napromieniania. Niemniej istotnym, a może nawet i ważniejszym parametrem wskazującym na konieczność wdrożenia igły fotonowej jest fakt że chorzy z takimi procesami onkologicznymi jak dotychczas mają bardzo mały zakres terapeutyczny. Zarówno onkologia „tradycyjna" jak i ta bar­dziej wyrafinowana w postaci przyspiesza­cza liniowego czy brachyterapii jest w tak nielicznych ośrodkach w Polsce, że trudno mówić o dostępności. Jak wynika z refera­tów przedstawianych na zjazdach krajowych i zagranicznych we wszystkich ośrodkach poszukuje się metody precyzyjnej, skutecz­nej dla zmiany nowotworowej, a oszczędza­jącej otaczająca tkankę. Współczesna dia­gnostyka pozwala na wczesne wykrycie zmiany w mózgu jednak ze względy na jej położenie neurochirurdzy są często bezsil­ni. Zastosowanie igły fotonowej namierza­nej stereotaktycznie może stać się w sys­temie polskiej onkologii znaczącym wkła-
Rycina 1
Schemat ilustrujący zasadę działania generatora strumienia jonów.
Schematic representation illustrating the operating principle of an ion flux generator.
dem w leczeniu takich chorych, tym bardziej że koszty z zastosowaniem igły fotonowej są znacznie niższe niż innych metod radio- chirurgii.
Zestaw do radioterapii igłą fotonową, przeznaczony jest do naświetleń radiotera- peutycznych guzów nowotworowych. Pro­mieniowaniem niszczącym tkankę nowotwo­rową jest tu promieniowanie X wytwarzane w lampie rentgenowskiej, znajdującej się w igle fotonowej. Igłę fotonową wprowadza się w obszar guza. Po włączeniu igły fotonowej, generowane przez nią promieniowanie nisz­czy tkankę nowotworową, oszczędzana jest natomiast tkanka zdrowa.
Zaletami radioterapii z użyciem igły fo­tonowej, w porównaniu z klasyczną brachy- terapią źródłami izotopowymi są:
- obecność promieniowania tylko przy włączonej igle fotonowej,
- łatwa zmiana twardości promieniowa­nia (czyli jego zasięgu) poprzez zmianę na­pięcia anodowego lampy RTG.
Zasada działania
Promieniowanie X powstaje w wyniku bombardowania targetu lampy wiązką elek­tronów. Wiązka elektronów wytwarzana jest w wyrzutni elektronowej. Elektrony są na­stępnie przyspieszane kolejno potencjała­mi elektrody ogniskującej i anody. Dalej po­ruszają się już ze stałą prędkością. Wiązka elektronów, docierająca do targetu ma śred­nicę ok. 0, 3 mm (ogniskowanie wiązki elek­tronów na targecie zapewnione jest przez dobór odpowiedniego potencjału na elektro­dzie ogniskującej). Targetem lampy jest war­stwa złota, o grubości ok. 1 pm, naniesiona na kubek berylowy będący zakończeniem anody. Beryl, mający niską liczbę atomowa Z, słabo absorbuje promieniowanie X.
Maksymalne parametry pracy lampy RTG: napięcie anodowe Ua = 40 kV, prąd anodowy la = 40 pA. Ze względu na bezpie­czeństwo pacjenta poddanego zabiegowi ra­dioterapii, IF zasilana jest napięciem 12 V.
Precyzyjne ustawienie wiązki elektronów w centralnym punkcie targetu zapewnia się
przez dobór odpowiedniej wartości składo­wej stałej napięcia zasilającego cewki od­chylające. Składowa zmienna tego napię­cia powoduje przemiatanie wiązki elektro­nów po targecie lampy. Przemiatanie to ma na celu otrzymania izotropowego rozkładu promieniowania X z igły fotonowej.
Elektrony poruszające się na długim odcinku (kilkanaście cm) podatne są na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Dlatego też lampa znajduje się w osłonie magnetycznej. Także anoda lampy wykona­na jest z materiału o dużej przenikalności magnetycznej.
Wysokie napięcie, potrzebne do przy­spieszania elektronów wytwarzane jest w zespole wysokiego napięcia (zespół W. N. ). Zespół W. N. wytwarza też napięcia sterują­ce pracą wyrzutni. Zespół niskiego napię­cia (zespół N. N. ) zawiera układy regulacji i stabilizacji napięcia anodowego i prądu ano­dowego, układy pomiarowe, mikroprocesor oraz układy transmisji danych
Monitor wiązki, w skład którego wcho­dzi detektor promieniowania X, kontroluje w czasie rzeczywistym strumień promieniowa­nia X z igły fotonowej.
Stan pracy igły fotonowej sygnalizowa­ny jest lampkami sygnalizatora. Zapalona lampka zielona wskazuje, że IF jest włączo­na i pracuje poprawnie. Świecenie się lampki koloru czerwonego sygnalizuje wystąpienie awarii. W przypadku awarii należy zestaw wyłączyć.
Praca igły fotonowej sterowana jest pro­gramowo z komputera PC. Oprogramowa­nie komunikuje się z innymi elementami ze­stawu (igła fotonowa, detektor testera) za pośrednictwem sterownika.
Zestaw wyposażony jest w kilka progra­mów umożliwiających przeprowadzenie pro­cesu napromienienia, testowania IF, łado­wania akumulatorów.
Każdy z uruchamianych programów przeprowadza najpierw testy elektroniczne (poprawność połączeń między elementami zestawu oraz parametry odpowiednich ukła­dów, jak np. napięcia zasilające, tempera-
542
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 7
M. Moskała i wsp.

Rycina 2
Zestaw do sterowania strumieniem jonów.
A set for ion flux control.
Zestaw do sterowania strumieniem jonów, składa się z następujących elementów: igła fotonowa -1, sterownik igły fotonowej - 2, komora testująca - 3, kabel zasilający igłę fotonową - 4, złącze umożliwiające połączenie/rozłączenie igły i sterownika - 5, sygnalizator stanu pracy - 6, pojemnik do sterylizacji - 7, komputer typu laptop - 6, mysz komputerowa - 9, ładowarka sterownika -10, ładowarka laptopa -11, listwa zasilająca z wyłącznikiem -12, osłona radiacyjna igły fotonową, próbnik geometrii igły fotonowej.
A set for ion flux control comprises the following elements: photon needle -1, photon needle controller - 2, test chamber - 3, feeding cable for photon needle - 4, needle/controller connecting/disconnecting system - 5, monitoring system for unit operation - 6, sterilisation unit - 7, laptop-type computer - 8, mouse for computer - 9, controller charging unit -10, laptop charging unit -11, outlet strip with on/off switch -12, protecting enclosure for photon needle radiation, testing set for photon needle geometry.
Rycina 4
Sterownik igły fotonowej.
Photon needle controller.
tury podzespołów i inne) - na ekranie kom­putera wyświetlane jest wówczas okno „Ini­cjacja systemu". Dopiero pozytywny wynik tych testów umożliwia kontynuację danego programu.
W trakcie działania programów „Testo­wanie IF", „Kontrola IF" i „Proces radiotera­pii", w sposób ciągły kontrolowany jest sze­reg parametrów układu, jak np. napięcia zasilające, napięcie i prąd anodowy lampy
RTG, stany akumulatorów, temperatury pod­zespołów i inne. Ponadto mierzone są war­tości sygnałów z monitora wiązki i detekto­ra testera (sygnał z detektora testera tylko w programie „Testowanie IF”). Gdy któryś z kontrolowanych parametrów nie będzie się mieścił w zakresie dopuszczalnych warto­ści, działanie programu zostanie przerwa­ne. Niektóre z w/w wielkości, stosownie do rodzaju programu, wyświetlane są na ekra-
Rycina 5
Komora testująca.
Test chamber.
Przegląd Lekarski 2010 / 67 / 7
543
Rycina 3
Generator strumienia jonów (igła fotonowa).
Ion flux generator (photon needle).

Rycina 6
Sygnalizator stanu pracy.
Monitoring system for unit operation.
nie komputera. Są to: napięcie i prąd ano­dowy, stany akumulatorów komputera i ste­rownika, wartości sygnałów z monitora wiąz­ki i detektora testera.
Opis zestawu
Wszystkie elementy zestawu umiesz­czone są na jednym wózku zaopatrzonym w kółka. Umożliwia to łatwe przemieszcza­nie zestawu. Kółka wózka są metalowe, antystatyczne.
Wózek zaopatrzony jest w teleskopowy maszt umożliwiający podwieszenie kabla zasilającego igłę fotonową, znajdującą się na stanowisku operacyjnym. Długość tego kabla wynosi 6 metrów, co umożliwia odsu­nięcie operatora zestawu od pracującej igły fotonowej na odległość do 4 m (zmniejsza­jąc w ten sposób narażenie operatora ze­stawu na promieniowanie).
Igła fotonowa, gdy nie jest używana, przechowywana jest w komorze testującej, będącej elementem zestawu. Komputer ze­stawu (typu laptop) znajduje się w zamyka­nej na klucz szufladzie.
## Igła fotonowa
Igła fotonowa (IF) jest miniaturowym generatorem strumienia jonów (promienio­wania X). Źródłem tego strumienia jest spe­cjalna lampa rentgenowska z tzw. igło-po- dobną anodą. Anodę lampy stanowi cienka rurka, o średnicy zewnętrznej 3 mm. Anoda zakończona jest kubkiem berylowym, na dnie którego znajduje się target.
W igle fotonowej znajdują się następu­jące podzespoły:
- lampa rentgenowska,
- zespół wysokiego napięcia zawierają­cy zasilacz wysokiego napięcia zasilający elektrodę ogniskującą i anodę lampy oraz układy sterujące wyrzutni elektronowej.
- zespół niskiego zawierający układy re­gulacji i stabilizacji napięcia anodowego i prądu anodowego, układy pomiarowe, mi­kroprocesor oraz układy transmisji danych,
Rycina 8
Próbnik geometrii igły fotonowej.
Testing set for photon needle geometry.
- cewki odchylające,
- monitor wiązki.
Igła fotonowa połączona jest ze sterow­nikiem kablem, który służy do zasilania IF oraz do przekazywania sygnałów sterują­cych. Ponieważ wysokie napięcie wytwarza­ne jest w IF, w kablu zasilającym IF wystę­puje tylko niskie napięcie (do 14 V).
## Sterownik igły fotonowej
Sterownik igły fotonowej służy do zasi­lania i sterowania pracą igły fotonowej, de­tektora testera i sygnalizatora stanu pracy IF. W sterowniku znajduje się akumulator, który jest źródłem zasilania przy odłączo­nej sieci energetycznej, np. w czasie pro­cesu radioterapii. Akumulator ten wymaga więc okresowego ładowania, które odbywa się poprzez uruchomienie programu Zarzą­dzanie energią.
Sterownik zasilany jest napięciem 14 V z ładowarki podłączonej do sieci energetycz­nej.
## Komora testująca
Komora testująca ma dwa zastosowa­nia: po pierwsze służy do testowania igły fotonowej przed procesem radioterapii, a po drugie do jej przechowywania.
W komorze testującej znajduje się de­tektor promieniowania RTG (detektor teste­ra) oraz uchwyty mocujące IF, umożliwiają­ce powtarzalne umieszczenie IF względem detektora. Testowanie IF polega na umiesz­czeniu jej w komorze testującej, w określo­nej pozycji, zamknięciu komory i uruchomie­niu programu testującego. Następuje wte­dy włączenie IF i wykonanie procedury te­stującej. W czasie tej procedury sygnały z detektora testera oraz z monitora wiązki są porównywane z wartościami wzorcowymi (dla kilku wartości napięcia i prądu anodo­wego). Gdy wartości sygnałów z obu detek­torów mieszczą się w ustalonych zakresach wynik testu jest pozytywny.
Obudowa komory testującej stanowi
Rycina 7
Zamknięty pojemnik do sterylizacji.
Closed slerilisation unit.
Rycina 9
Próbnik do kontroli geometrii założony na IF.
Testing set for photon needle geometry installed on the needle.
osłonę przed promieniowaniem występują­cym w czasie testowania IF. Przy pracują­cej IF, z maksymalnymi parametrami, daw­ka na powierzchni komory testującej nie przekracza podwójnej wartości tła natural­nego, wynoszącego 15 pSv/h.
## Sygnalizator stanu pracy
Stan pracy igły fotonowej sygnalizowa­ny jest lampkami sygnalizatora. Świecenie się lampki koloru zielonego wskazuje, że IF jest włączona (na lampę RTG podane jest wysokie napięcie - IF emituje promieniowa­nie) i pracuje poprawnie. Świecenie się lampki koloru czerwonego sygnalizuje wy­stąpienie awarii. W przypadku awarii nale­ży zestaw wyłączyć.
## Pojemnik do sterylizacji
Pojemnik ten służy do przechowywania IF w czasie procesu sterylizacji oraz po jego zakończeniu do chwili rozpoczęcia procesu radioterapii.
## Próbnik geometrii igły fotonowej
Próbnik geometrii IF służy do sprawdze­
544
Przegląd Lekarski 2010/67/7
M. Moskala i wsp.

nia prostoliniowości igło-podobnej anody oraz jej współosiowości z kołpakiem, który wprowadza się do uchwytu mocującego IF na ramie stereotaktycznej.
## Komputer i oprogramowanie
W zestawie zastosowano komputer typu laptop. Komputer pracuje pod kontrolą sys­temu operacyjnego Windows XP.
Kontrola igły fotonowej przed sterylizacją
Każdorazowo przed przekazaniem IF do sterylizacji przeprowadza się procedurę kon­trolną połączoną z ładowaniem akumulato­rów. Procedura ta obejmuje trzy procesy:
- kontrolę mechaniczną IF,
- testowanie IF,
- ładowanie akumulatorów.
## Kontrola mechaniczna igły fotonowej
Kontrola mechaniczna IF polega na do­konaniu oglądu IF pod kątem wykrycia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych oraz na sprawdzeniu geometrii IF. W przy­padku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia lub wygięcia igło-podobnej anody, zdrapania warstwy pokrywającej anodę lub innych nie­prawidłowości) IF nie może być użytkowa­na.
Prawidłowa praca IF uwarunkowana jest właściwą jej geometrią, tzn. prostoliniowo- ścią igło-podobnej anody oraz jej współo- siowościąz kołpakiem, który wprowadza się do uchwytu mocującego IF na ramie stereo­taktycznej. Do kontroli geometrii IF służy próbnik geometrii IF.
## Testowanie igły fotonowej przed sterylizacją
Przed przekazaniem IF do sterylizacji należy wykonać proces jej testowania. Pro­ces ten może być wykonany także w dowol­nym czasie, np. gdy istnieje podejrzenie, że IF mogła zostać uszkodzona.
Test ten ma na celu sprawdzenie po­prawność działania IF jako generatora pro­mieniowania X. W trakcie testu następuje włączenie IF i na lampę rtg. podawane jest napięcie anodowe. Test odbywa się dla dwóch wartości napięć anodowych: 30 kV i 40 kV. Prąd anodowy zmienia się skokowo od 0 do 40 pA. Jednocześnie dokonywany jest odczyt sygnałów z dwóch detektorów: testera i monitora wiązki. Jeśli sygnały z tych detektorów będą mieściły się w zakresie dopuszczalnych wartości wynik testu będzie pozytywny.
Podczas testowania IF musi być umiesz­czona w komorze testującej. Podczas umieszczania jej w tej komorze należy zwró­cić szczególną uwagę na to, by była ona umiejscowiona prostopadle do mocowania i odpowiednio zablokowana. Jest to istotne ze względu na geometrię: koniec igły - de­tektor testera, która w przypadku błędnego zamocowania mogłaby powodować błędy pomiarów w trakcie testowania. Ważnym, ze względów zagrożenia radiologicznego, jest sprawdzenie poprawności zamknięcia komory.
Program testowania igły fotonowej
Program testujący sprawdza popraw­ność działania igły fotonowej jako genera-
Rycina 10
Okno programu testującego z poprawnymi wynikami. A window of the testing program with correct results.
Rycina 11
Okno procesu radioterapii w trakcie napromieniania.
A window of the radiotherapy treatment on duty.
tora promieniowania X. Program ten powi­nien być wykonany każdorazowo przed pro­cesem sterylizacji igły fotonowej. Program może także być wykonywany w dowolnym momencie w celu sprawdzenia działania igły fotonowej. W czasie procedury testującej igła fotonowa powinna znajdować się w komo­rze testującej.
• Po uruchomieniu programu i wyko­naniu procesu inicjacji systemu otwiera się okno ze stanem początkowym.
W oknie głównym programu wyświetla­ne są następujące dane:
- napięcie anodowe lampy RTG,
- tany naładowania akumulatorów ste­rownika i komputera,
- czas trwania procesu,
- trzy okna wykresów czasowych: prą­du anodowego, sygnału z detektora ze­wnętrznego i sygnału
- z detektora wewnętrznego,
- okno historii procesu testowania.
• Po naciśnięciu przycisku <Start> następuje uruchomienie procesu testowa­nia.
Dalsza procedura nie wymaga żadnej ingerencji. Na lampę rtg. podawane jest napięcie anodowe, kolejno: 30kV i 40kV.
Przegląd Lekarski 2010/67/7
545

Prąd anodowy zmienia się skokowo od 0 do 40 pA. Jednocześnie dokonywany jest odczyt sygnałów z dwóch detektorów: teste­ra i monitora wiązki. Jeśli sygnały z tych de­tektorów będą mieściły się w zakresie do­puszczalnych wartości wynik testu będzie pozytywny.
- Negatywny wynik testu będzie za­sygnalizowany komunikatem. Należy wte­dy skontaktować się z obsługą serwisową.
- Po zakończeniu testu należy za­mknąć program przez naciśnięcie przycisku <Zamknij>.
- Przebieg testu zapisywany jest w pliku historii.
Proces radioterapii
Proces radioterapii składa się z dwóch etapów: wprowadzania danych i procesu napromieniania. Proces terapii przeprowa­dzany jest przy odłączonym zasilaniu sie­ciowym.
- Jeśli procedura inicjacji systemu, na­stępująca po uruchomieniu programu, wy­kryje podłączenie do sieci energetycznej, zostanie to zasygnalizowane komunikatem w oknie inicjacji systemu.
- Należy wtedy zamknąć okno inicja­cji systemu, odłączyć kabel zasilający i uru­chomić program ponownie.
■ Jeśli procedura inicjacji systemu wy­kryje, że nie przeprowadzono procesu te­stowania igły fotonowej przed jej steryliza­cją, zostanie to zasygnalizowane komuni­katem.
- Użytkownik może kontynuować pro­ces radioterapii naciskając przycisk <Yes>.
- Po zakończeniu procedury inicjacyj­nej otwiera się okno wprowadzania danych do procesu radioterapii.
- Należy wprowadzić następujące dane:
- planowana dawka terapeutyczna Dp,
- odległość d w jakiej planowana daw­ka będzie zdeponowana,
- napięcie anodowe lampy Ua (30 lub 40 kV),
- prąd anodowy lampy la.
- wartość dawki bezpiecznej Db,
- imię i nazwisko pacjenta
- imię i nazwisko prowadzącego zabieg radioterapii.
Na podstawie wprowadzonych da­nych oraz danych bibliotecznych programu (rozkład radialny mocy dawki na 1 pA prą­du anodowego), program wyznacza nastę­pujące parametry procesu:
- czas napromieniania,
- odległość w jakiej będzie zdeponowa­na dawka bezpieczna.
- Gdy wyznaczone przez program w/ w parametry procesu będą niezadowalają­ce można dokonać korekty wprowadzonych danych.
- Po zakończeniu wprowadzania da­nych naciskamy przycisk <Przejdż dalej>. Zamyka się okno wprowadzania danych i otwiera się okno procesu radioterapii.
- Proces napromieniania uruchamia się na polecenie prowadzącego zabieg ra­dioterapii. Dokonuje się tego naciskając przycisk <Start>.
W górnej części okna (z lewej strony)
znajdują się wskaźniki sygnalizujące stan procesu: „Naświetlanie” i „Awaria".
W lewej części okna znajdują się trzy wykresy czasowe: napięcia anodowego, prądu anodowego i sygnału z detektora wewnętrznego.
W części środkowej okna, na panelu "Parametry procesu", znajdują się wcześniej wprowadzone dane oraz dane wyznaczone przez program a na panelu "Realizacja pro­cesu" czas trwania procesu i naliczona war­tość zdeponowanej dawki w zadanej odle­głości.
W prawej części okna wyświetlane są następujące dane:
- stany naładowania akumulatorów kom­putera i sterownika,
- okno „Historia procesu” zawierające parametry procesu radioterapii oraz jego przebieg,
- nazwa pliku historii w którym zapisane są parametry procesu radioterapii oraz jego przebieg.
- W trakcie napromieniania świeci się zielony wskaźnik „Naświetlanie”. W przypad­ku wystąpienia awarii, co jest sygnalizowa­ne czerwonym kolorem wskaźnika „Awaria", następuje automatyczne wyłączenie igły fo­tonowej. Należy wtedy wyłączyć zestaw.
- Program pozwala na wstrzymanie procesu napromieniania. Można tego doko­nać poprzez naciśnięcie przycisku <Wstrzy- maj>. Powrotu do procesu napromieniania dokonuje się poprzez naciśnięcie <Konty- nuuj>. Naliczona do momentu wstrzyma­nia procesu dawka będzie zapamiętana i po ponownym uruchomieniu procesu nalicza­nie zdeponowanej dawki będzie kontynu­owane.
- Istnieje też możliwość całkowitego zatrzymania procesu przez naciśnięcie przy­cisku <Stop>.
- Program zatrzymuje napromienio­wanie (wyłącza igłę fotonową) w momen­cie, gdy naliczana dawka osiągnie zaplano­waną wartość.
- Po zakończeniu procesu naświetla­nia można wyłączyć program przez naci­śnięcie przycisku <Zamknij>. Przebieg pro­cesu jest zapisywany w pliku historii.
Wnioski
1. Utrzymano dokładność końca igły fo­tonowej nie przekraczającą 1-2 mm zgod­ną z normami dla operacji neurochirurgicz­nych.
2. Uzyskano pełną stabilizację części zanurzeniowej polskiej igły fotonowej nie przekraczającej 0, 2 mm.
3. Zastosowane materiały spełniały wszelkie wymogi dla produktu medycznego wynikające z gładkości powierzchni, odpor­ności na wysoką temperaturę, łatwości my­cia mechanicznego.
4. Przeprowadzone badania udowodni­ły możliwość zastosowania wykonanego prototypu mocowania polskiej igły fotonowej dla standardowego prowadzenia brachyte­rapii chorych z guzami mózgu.
5. Uzyskanie certyfikatu polskiej igły fo­tonowej jako urządzenia medycznego otwo­rzy możliwość prób klinicznych, co będzie
kolejnym krokiem dla wprowadzenia polskiej igły fotonowej do standardu brachyterapii śródoperacyjnej i jak i brachyterapii za­mkniętej.
1. Stosunkowo niski koszt polskiej igły fotonowej (oceniany na 150 000 PLN) oraz koszt adaptacji układu mocującego do róż­nych systemów stereotaktrycznych będą­cych na wyposażeniu oddziałów neurochi­rurgicznych w Polsce (10 000 PLN) spełni oczekiwania chorych wymagających radio­terapii. Umożliwi to szerszy dostęp do ra­dioterapii w krajowych ośrodkach a tym sa­mym może w istotny sposób poprawić wy­niki leczenia onkologicznego.
2. Ze względu na trudności finansowe Służby Zdrowia zwiększenie dostępności brachyterapii dla chorych z procesami no­wotworowymi mózgu przy niewielkich kosz­tach urządzenia jest uzasadnione.
Piśmiennictwo
1. Adamek D., Moskała M., Gościński I., Kałuża J.: CT - quided stereotactic biopsy - method of choice in the diagnosing of deep - seated and unremovable brain tumors. Folia Neuropath. 1996, 34, 149.
2. Adamek D., Moskała M., Gościński I., Kałuża J.: Biopsja stereotaktyczna mózgu w praktyce klinicznej i neuropatologicznej, Kraków 2001, wydanie książkowe sfinansowane przez KBN, Grant Nr 501/ G/240.
3. Alexander E.: Stereotactic radiosurgery for the de­finitive, noninvasive treatment of brainmetastases. J. Natl. Cancer. Inst. 1995, 87, 34.
4. Arnold S. M., Patchell R. A.: Diagnosis and manage­ment of brain metastases. Hematol. Oncol. Clin. North. Am. 2001, 15, 1085.
5. Auchter R. M.: A multi - institutional outcome and prognostic factor analysis of radiosurgery for resect­able single - brain metastasis. Int. J. Radiat. Biol. Phys. 1996, 35, 1.
6. Colombo F., Francescon P., Cavedon C., Casentini L., Zanusso M.: Employ of a new device for intra - operative radiotherapy of intracranial tumors. Acta Neurochirurgica (Wien), 2001, 143, 827.
7. DeAngelis L M.: Management of brain metastases. Cancer Invest. 1994. 12, 156 - 165.
8. Flickinger J. C.: A multiinstitutional experience with stereotactic radiosurgery for solitary brain metasta­sis. Int. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1994, 28, 797.
9. Gallina P., Francescon P., Cavedon C.: Stereotac­tic interstitial radiosurgery with a miniature X-Ray device in the minimally invasive treatment of selected tumors in the thalamus and the basal ganglia Stereotact. Func. Neurosurg. 2002, 79, 202.
10. Moskała M.: Współczesne znaczenie biopsji i operacji stereotaktycznych mózgu w neuroonkologii i neurotrau- matologii na podstawie badań własnych. Praca habilitacyjna CMUJ, 2001.
11. McDermott M. W., Sneed P. K., Gutin P. H.: Inter­stitial brachytherapy for malignant brain tumors. Semin. Surg. Oncol. 1998, 1, 79.
12. Muacevic A., Kreth F. W.: Significance of stereotac­tic biopsy for the management of WHO grade II su­pratentorial glioma. Nervenarzt. 2003, 74, 350.
13. Patchell R., Tibbs P., Walsh J.: A randomized trial of surgery in the treatment of single metastases to the brain. N. Engl. J. Med. 1990, 322, 494.
14. Słapa M., Czarnacki W., Dora J. et al.: Zestaw do radiochirurgii igłą fotonową, Krajowe Sympozjum Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Warszawa, 2002.
15. Słapa M., Szmidt J., Werbowy A., Czamacki W., Traczyk M.: Ultra-thin nanocrystalline diamond de­tectors, 14th European Conference on Diamond, Diamond-like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide, Salzburg (Austria), 2003.
16. Smalley S., Laws E., O'Fallon J.: Resection for solitary brain metastases: Role of adjuvant radiation therapy and prognostic variables in 229 patients. J. Neurosurg. 1992, 75, 531.
546
Przegląd Lekarski 2010/67/7
M. Moskala i wsp.