Kardiologia Polska 2017; 75, 8: 817–835; DOI: 10.5603/KP.2017.0160	ISSN 0022–9032

 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS’ OPINIONS AND POSITION PAPERS

Zastosowanie rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu choroby wieńcowej. Stanowisko
grupy ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-
-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)
Bioresorbable scaffolds in the treatment of coronary artery disease.
Expert consensus statement of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (ACVI PCS)

Krzysztof Reczuch1, 2, Krzysztof Milewski3, 4, Wojciech Wąsek5, Łukasz Rzeszutko6, Wojciech Wojakowski7, Michał Hawranek8, Adrian Włodarczak9, Tomasz Pawłowski10,
Janusz Kochman11, Sławomir Dobrzycki12, Marek Grygier13, Andrzej Ochała7, Jarosław Wójcik14, Maciej Lesiak13, Dariusz Dudek15, Jacek Legutko16
1Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny, Wrocław; 2Ośrodek Chorób Serca, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław; 3Centrum
Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland SA, Katowice; 4X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji, Polsko-
-Amerykańskie Kliniki Serca, American Heart of Poland SA, Tychy; 5Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; 6II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków; 7III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice; 8III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze; 9Regionalny Ośrodek Kardiologii, Miedziowe Centrum Zdrowia, Lubin; 10Klinika Kardiologii Inwazyjnej, CSK MSWIA, Warszawa; 11I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa; 12Klinika Kardiologii Inwazyjnej. Uniwersytet Medyczny, Białystok; 13I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań; 14Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin; 15Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków; 16Przewodniczący AISN PTK; II Klinika Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, Kraków
Recenzenci/Reviewers:
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Abstract
Bioresorbable scaffold coated with antimitotic drug is the latest development in the coronary stents technology. The concept of temporary scaffolding and natural vessel healing after angioplasty is a very attractive alternative to conventional metal stents. The results of the first observational studies have confirmed their ultimate biodegradation. Newest results of randomised trials and registries in broader clinical and anatomical indications also revealed the limitations of the first generation of scaf- folds. The relatively thick polymeric struts and compliance with specific implantation protocol may influence the results. In this document, the group of experts presents the current state of knowledge, with a particular focus on the advantages and limitations of the new technology; it presents practical guidelines for optimal implantation techniques and clarifies documented indications for patients and lesions selection.
Key words: bioresorbable scaffold, coronary artery disease, percutaneous coronary intervention
Kardiol Pol 2017; 75, 8: 817–835

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ, II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Kopernika 17, 31–501 Kraków, e-mail: jacek.legutko@uj.edu.pl
Kardiologia Polska Copyright © Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 2017

www.kardiologiapolska.pl

# WSTĘP
W krajach uprzemysłowionych choroba wieńcowa wciąż po- zostaje główną przyczyną zgonów, a kardiologia interwencyjna jest jedną z podstawowych metod jej leczenia. Wprowadzenie na początku XXI wieku stentów metalowych powlekanych lekami antyproliferacyjnymi (DES) pozwoliło na spektakular- ne zmniejszenie problemu związanego z restenozą, będącą głównym ograniczeniem stentów stosowanych przed erą DES, czyli stentów niepowlekanych (BMS).
Stosowane obecnie nowe stenty DES, w porównaniu z pierwszą ich generacją, umożliwiają uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia, także odległych. W obserwacji rocznej odsetek pacjentów z restenozą nie przekracza zwykle kilku procent (zależnie od rodzaju zmiany i profilu klinicznego pacjenta), a częstość występowania najgroźniejszego powi- kłania związanego ze stentami DES nowej generacji, czyli zakrzepicy w stencie, w większości publikowanych ostatnio wyników badań nie przekracza 1% w obserwacji 12-miesięcz- nej [1, 2]. Do uzyskania tak dobrych rezultatów przyczyniają się m.in. platforma stentów wykonana z cieńszych przęseł metalowych, a także pokrycie przęseł nowszymi i bardziej bio- kompatybilnymi polimerami (niektóre z nich są pozbawione powłoki polimerowej), uwalniającymi leki antyproliferacyjne z optymalnie dostosowaną farmakokinetyką.
Stenty metalowe są implantami permanentnymi i pozo- stają w tętnicy do końca życia, a zatem zdecydowanie dłużej niż wymaga tego proces gojenia, co może mieć znaczenie w powstawaniu niepożądanych zdarzeń w obserwacji od- ległej. Trwałe polimery, w przeciwieństwie do polimerów absorbowalnych, stosowanych w niektórych stentach DES nowej generacji, mogą z czasem powodować lokalne pro- cesy zapalne prowadzące do zwiększenia ryzyka późnej lub bardzo późnej (> 12 miesięcy) zakrzepicy. Stenty metalowe charakteryzują też inne niekorzystne zjawiska, takie jak ry- zyko pęknięć i złamań oraz ryzyko bardzo późnej restenozy i neoaterosklerozy [3, 4].
Próbą rozwiązania tych problemów są wprowadzone ostatnio do praktyki klinicznej stenty, a właściwie rusztowania bioresorbowalne (BVS [bioresorbable vascular scaffold] lub BRS [bioresorbable scaffold]), które po wykonaniu zadania posze- rzenia i przejściowego wsparcia zwężonej tętnicy po różnym okresie (zwykle > 3 lat) ulegają w całości bioresorpcji [5], a fizjologiczna funkcja naczynia zostaje przywrócona. Zgod- nie z założeniem powoduje to wyeliminowanie ryzyka wy- stąpienia bardzo późnych incydentów wieńcowych, w tym zakrzepicy. Ponadto dzięki całkowitej degradacji możliwe stają się — w razie potrzeby — ponowne reinterwencje w zakre- sie leczonego segmentu, zarówno techniką przezskórną, jak i chirurgiczną.
Jak rzetelne są dowody naukowe przemawiające na korzyść BVS? Z jednej strony, w wielu ośrodkach na całym świecie rusztowania te są coraz częściej stosowane, z drugiej jednak nie brakuje sceptyków. Znane są przecież przypadki,

kiedy obiecujące, rzekomo przełomowe technologie, nie- poddane wystarczająco krytycznym badaniom, ale poddane sprawnemu marketingowi, rozprzestrzeniały się na cały glob, by wcześniej lub później nie wytrzymać próby czasu.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącego najlepiej przebada- nego i dostępnego komercyjnie od kilku lat rusztowania bioresorbowalnego Absorb BVS (Abbott Vascular, Santa Clara, California, USA).

# STENTY BIORESORBOWALNE
— DLACZEGO TAK ATRAKCYJNE?
Pomimo rozwoju technologii stentów DES wciąż posiadają one liczne ograniczenia, które skłaniają do poszukiwania alternatywnych metod leczenia choroby wieńcowej. Najważ- niejszym z ograniczeń jest permanentna obecność w naczyniu materiału obcego, mogącego wpływać na powstawanie póź- nych zdarzeń niepożądanych, w tym m.in.: (1) zwiększonego ryzyka bardzo późnej zakrzepicy (> 1 rok); (2) możliwych późnych reakcji zapalnych i reakcji z nadwrażliwości;
(3) ryzyka nabytej malapozycji stentu; (4) upośledzenia funkcji naczynioruchowej tętnicy; (5) ryzyka złamania i pęknięcia stentu; (6) ryzyka odwarstwienia i pęknięć trwałych polimerów pokrywających stenty; (7) opóźnionej hiperplazji neointimy;
(8) powstawania neoaterosklerozy. Czas powstawania nie- których z tych zdarzeń przekracza nierzadko okres 5 lat po implantacji [3].
W związku z powyższym szczególnie atrakcyjne wydają się rusztowania bioresorbowalne, ulegające całkowitej degra- dacji w ścianie tętnicy w okresie od kilku do kilkudziesięciu miesięcy od implantacji, w zależności od użytego materiału. Po tym czasie leczony segment tętnicy powinien być ustabili- zowany i częściowo wygojony, a funkcja fizjologiczna naczynia powinna zostać w pełni przywrócona. Teoretycznie eliminuje to ryzyko bardzo późnych incydentów wieńcowych (w tym za- krzepicy). Ponadto dzięki całkowitej degradacji możliwe stają się ponowne reinterwencje w zakresie leczonego segmentu zarówno techniką przezskórną, jak i chirurgiczną (tab. 1) [6].
Najważniejsze teoretyczne efekty biologiczne technologii bioresorbowalnych obejmują:
- powrót prawidłowej morfologii i funkcji śródbłonka;
- powrót kurczliwego fenotypu komórek mięśni gładkich;
- powrót cyklicznych naprężeń ściany tętnicy po zakończe- niu degradacji, prowadzących do normalizacji produkcji tlenku azotu i prostacykliny, relaksacji ściany tętnicy i obniżenia oporów naczyniowych [7–9];
- ścieńczenie ściany naczynia i redukcja stosunku blaszki miażdżycowej do medii;
- pasywacje blaszek miażdżycowych poprzez tworzenie włóknistej warstwy neointimy [10];
- pozytywny remodeling ściany tętnicy.
W uzupełnieniu zalet technologii bioresorbowalnej nale- ży również wspomnieć o możliwym wpływie tej technologii

Tabela 1. Teoretyczne zalety technologii bioresorbowalnej

Parametr	Technologia bioresorbowalna	Metalowe stenty DES
Wsparcie mechaniczne segmentu	Przejściowo	Trwale
Możliwość oceny leczonego segmentu za pomocą technik nieinwazyjnych	Tak	Ograniczona
Możliwość reinterwencji w zakresie leczonego segmentu [6]	Tak	Ograniczona
Trwałe ograniczenie dostępu/uciśnięcie bocznic [6]	Nie	U części chorych
Późne zwiększenie średnicy światła naczynia	Możliwe	Nie
Powrót biologicznej funkcji leczonej tętnicy	Możliwy	Utrudniony

na subiektywny parametr, taki jak odczucie dławicy, mający bezpośredni wpływ na jakość życia oraz na potencjalną re- dukcję kosztów opieki zdrowotnej [11, 12]. Wydaje się, że mechanizmem odpowiedzialnym za obserwowane zjawisko może być wspomniany powyżej pozytywny remodeling na- czynia wpływający na wzrost średnicy światła naczynia oraz powrót funkcji śródbłonka i związana z nim funkcja rozkur- czowa istotnie poprawiająca przepływ wieńcowy. Ponadto istotną zaletą niemetalicznych rusztowań bioresorbowalnych jest możliwość adekwatnej oceny światła naczynia w miejscu implantowanego stentu, nie tylko po okresie absorpcji, ale również w trakcie jej trwania za pomocą obrazowych badań nieinwazyjnych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

# ABSORB BVS — UDOKUMENTOWANE DOWODY NAUKOWE
Badania kliniczne dotyczące bezpośrednich porównań Absorb BVS z innymi stentami znajdują się aktualnie w stosunkowo wczesnej fazie. Natomiast wyniki kilku jedno- i wieloośrodko- wych rejestrów dostarczają istotnych informacji dotyczących możliwości skutecznej implantacji Absorb BVS, bezpieczeń- stwa zabiegu i naturalnego przebiegu gojenia ściany naczynia po implantacji. Poniżej zaprezentowano wybrane i najważ- niejsze rejestry, badania randomizowane oraz metaanalizy oceniające rusztowania ABSORB.

ABSORB A — pierwsza próba kliniczna Wyniki badania ABSORB A odnoszą się do historycznego już modelu czasowego rusztowania wewnątrzwieńcowego (wersji 1,0 BVS), który skutecznie implantowano u 94% spo- śród 30 włączonych chorych. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność antyproliferacyjną rusztowania [13]. Powierzch- nia hiperplazji neointimy w okresie półrocznej obserwacji wyniosła jedynie 0,3 mm2, podczas gdy — dla porównania
w badaniu SPIRIT-FIRST średnia powierzchnia neointimy stentu metalowego Xience V (DES) była równa 0,5 mm2. Ana- liza obrazowania endowaskularnego potwierdziła również występowanie zjawiska pozytywnego remodelingu naczynia z dynamicznym powiększaniem się jego światła w okresie do- konującej się bioresorpcji. Oceniana w optycznej koherentnej tomografii (OCT) średnia powierzchnia światła naczynia uległa
zmniejszeniu w okresie pomiędzy procedurą implantacji przezskórnej (PCI) a 6. miesiącem (z 6,5 mm2 do 4,7 mm2), co miało najprawdopodobniej związek ze spadkiem siły radialnej i odkształcaniem się (zapadaniem) rusztowania. Jed- nak w drugim roku od zabiegu wartość średniej powierzchni światła naczynia numerycznie zwiększyła się i wyniosła w całej grupie 5,2 mm2. Wyniki testów prowokacyjnych (z methergi- ną, acetylocholiną i nitrogliceryną) udokumentowały również powrót funkcji wazomotorycznych segmentów stentowanych i dystalnych będących w okresie bioresorpcji [13].
Nie odnotowano przypadku zakrzepicy, a ryzyko wystąpienia indukowanych niedokrwieniem powikłań sercowo-naczyniowych (ID-MACE) w okresie 5 lat obserwacji wyniosło 3,4% [14]. Wyniki kliniczne stanowiły zachętę do kontynuowania badań nad udoskonaleniem platformy sten- tu, a zmiany w architekturze stentu miały zmierzać przede wszystkim do wydłużenia czasu zachowania siły radialnej rusztowania i wyeliminowania zjawiska późnego konstryk- cyjnego przemodelowania ściany naczynia. Wyniki badania (dwie dyslokacje stentów w trakcie implantacji) zwróciły również uwagę na potrzebę poprawy dostarczalności BVS. Trzeci kierunek zmian miał umożliwić przechowywanie BVS w temperaturze do 25°C [15].

ABSORB B — wersja 1,1 BVS Obserwacja kliniczna. Badanie ABSORB grupy B było pro- spektywnym, wieloośrodkowym, otwartym badaniem, bez grupy kontrolnej, do którego włączono 101 chorych z mak- symalnie dwoma nowymi zwężeniami > 50%, o długości nieprzekraczającej 14 mm w natywnych 3-mm naczyniach. Chorym implantowano nową wersję 1,1 BVS o rozmiarze 3 × 18 mm. Podobnie jak w badaniu ABSORB A, do ba- dania włączano pacjentów ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową. W okresie 3-letniej obserwacji u 3 chorych wy- stąpiły zawały serca (non Q), a 7 osób wymagało ponownej rewaskularyzacji, co łącznie dało 10% ID-MACE. Odsetek powikłań restenotycznych w obrębie leczonego segmentu po 3 latach wyniósł 6%. Odnotowano 1 przypadek zakrzepicy wewnątrz rusztowania, ale to powikłanie wystąpiło w trakcie wykonywania OCT i Komitet Sterujący Badania zdecydo- wał o niezaklasyfikowaniu tego powikłania jako zakrzepicy w stencie [16].

Zwolnienie zjawiska bioresorpcji. Zmiana charaktery- styki stentu znalazła swoje odbicie w parametrach świadczą- cych o wydłużonej w czasie integralności nowej wersji Absorb BVS. W przeciwieństwie do grupy A, w grupie B w okresie 6 miesięcy nie odnotowano w OCT zmian powierzchni prze- kroju rusztowania i powierzchni samych przęseł rusztowania. Zmiana charakterystyki stentu wyeliminowała praktycznie zjawisko późnego konstrykcyjnego remodelingu, czego wy- razem jest wyraźne zmniejszenie ocenianej angiograficznie utraty światła naczynia w stencie. W porównaniu z grupą A (0,43 mm i 0,48 mm po 6 i 24 miesiącach) w grupie B utrata światła była mniejsza i wyniosła w 6., 12., 24. i 36. miesiącu
obserwacji odpowiednio 0,19; 0,27; 0,27 i 0,29 mm [17].
Dynamika bioresorpcji w obserwacji odległej. O zwol- nionym, ale dokonującym się procesie bioresorpcji świadczą zmiany rejestrowane w kolejnych latach po implantacji. W OCT stwierdzono zwiększenie powierzchni rusztowania oraz zmniejszenie powierzchni przęseł, świadczące o utracie masy i mechanicznej integralności rusztowania [18]. W odróż- nieniu od udokumentowanego w grupie A zwiększania się po- wierzchni światła naczynia w przebiegu procesu bioresorpcji w okresie między 6. i 24. miesiącem od implantacji w grupie B to zjawisko nie zostało uwidocznione do 36. miesiąca od PCI. Powrót właściwości wazomotorycznych. Opóźnienie procesu bioresorpcji wersji 1,1 BVS sprawiło, że testy wazo- motoryczne wykonane po 6 miesiącach wypadły w grupie B negatywnie. Proces powrotu właściwości wazoaktywnych stentowanych segmentów tętnic wieńcowych nie został jednak zatrzymany, ale spowolniony. Po roku uzyskano angiograficzne potwierdzenie powrotu zdolności wazokon- strykcyjnych i wazodylatacyjnych w prowokacji ergonowiną
i nitrogliceryną [16].
Wyniki obserwacji 5-letniej. W obserwacji 5-letniej odsetek poważnych zdarzeń sercowych (MACE) wyniósł 11,0%, natomiast zawały serca odnotowano u 3% chorych, z czego wszystkie w pierwszych 6. miesiącach od implanta- cji. Całkowity odsetek rewaskularyzacji zmiany docelowej indukowanej niedokrwieniem (ID-TLR) w ciągu 5 lat wyniósł 8,0%. W trakcie całego tego okresu nie stwierdzono zgonu sercowego lub zakrzepicy rusztowania. Testy czynnościowe wykonane u 57 pacjentów z użyciem azotanów potwier- dziły wazoaktywność segmentów leczonych rusztowaniami w odpowiedzi na bodźce fizjologiczne (wzrost średniego światła naczynia z 2,48 ± 0,38 mm do 2,56 ± 0,37 mm po podaniu azotanów.

## ABSORB Extend
Protokół badania. Wyniki badań ABSORB A i B umożliwiły uzyskanie rejestracji rusztowania w Europie (certyfikat CE) i jego komercyjną dostępność. W obu badaniach rekruto- wano chorych niskiego ryzyka z prostymi angiograficznie zwężeniami. Odsetek ID-MACE oceniono jako porówny- walny do uzyskiwanych w przypadku stentu Xience V. Ta

interpretacja wyników oraz szersza, dostępna już komercyjnie paleta wymiarów BVS dała podstawy do przeprowadzenia kolejnego nierandomizowanego, prospektywnego badania bez grupy kontrolnej. Do badania ABSORB Extend, prze- prowadzonego w 56 ośrodkach, włączono 812 chorych z maksymalnie dwoma nowymi zwężeniami o maksymalnej długości 28 mm w dwóch różnych, natywnych tętnicach o średnicy 2,0–3,8 mm [19]. Chorym implantowano sten- ty o rozmiarach 2,5; 3,0 i 3,5 mm w trzech długościach 12, 18 i 28 mm. Dopuszczano sekwencyjną implantację dwóch stentów „na zakładkę” do pokrycia jednej zmiany dłuższej niż 22 mm. Do badania nie włączano jednak chorych ze zwężeniami złożonymi (główny pień, pomosty tętnicze i żyl- ne, zwężenia restenotyczne, przewlekłe okluzje, zwężenie ostialne, bifurkacje obejmujące co najmniej 2-milimetrową gałąź boczną), ze zwężeniami w krętych naczyniach lub z masywnymi zwapnieniami oraz ze zwężeniami z wysokim prawdopodobieństwem obecności skrzepliny.
Wyniki obserwacji klinicznej. Opublikowane wyniki dotyczące pierwszych 450 chorych w okresie 12-miesięcznej obserwacji wykazały ryzyko wystąpienia ID-MACE na pozio- mie 4,2%, a ryzyko niepowodzenia leczonej tętnicy (TVF) na poziomie 4,7%. TVF wiązał się z trzema przypadkami zsunięcia się stentu i czterema podostrej i późnej zakrzepicy w stencie. Wszystkie incydenty zgubienia stentu wystąpiły w trakcie angioplastyki tętnicy okalającej. Dwa z nich miały miejsce w trakcie ponownej próby implantacji tego samego stentu [20]. W kolejnej, 12-miesięcznej obserwacji u 512 cho- rych uzyskano porównywalne wyniki, dokumentując 4,3% ID-MACE (w tym 0,4-% ryzyko wystąpienia zgonu sercowo-
-naczyniowego; 4,9-% ryzyko TVF i 0,8-% ryzyko wystąpie- nia zakrzepicy w stencie) [19]. Wreszcie, wyniki obserwacji 12- i 24-miesięcznej obejmujące wszystkich 812 pacjentów (874 leczonych zmian) zaprezentowano w trakcie konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics w 2016 roku [21]. Po roku odsetek MACE i TVF wyniósł odpowiednio 5,1% i 5,5%, a po 24 miesiącach — 7,2% i 8,4%. Autorzy wykazali, że podwójną terapię przeciwpłytkową (DAPT) w pierwszym roku badania stosowało 78,3% pacjentów, a w okresie 2-letnim
45,9%. W ciągu 2 lat całkowity odsetek wszystkich zakrzepic (zarówno pewnych, jak i prawdopodobnych) wyniósł 1,5%.
Okluzje gałęzi bocznych. W kolejnym retrospektywnym badaniu porównywano odsetek okluzji gałęzi bocznych u 435 chorych włączonych do badania ABSORB Extend i 250 pacjentów włączonych do rejestru SPIRIT po implantacji stentu metalowego Xience, uwalniającego ewerolimus. Oklu- zja gałęzi bocznej wystąpiła u 6% osób po implantacji Absorb BVS i u 4,1% chorych po implantacji stentu Xience (p = 0,09). Okluzja gałęzi bocznej była istotnie statystycznie związana z wystąpieniem okołoproceduralnego zawału non-Q (6,5% osób z okluzją vs. 0,5% osób bez okluzji; p < 0,01). W analizie wieloczynnikowej potwierdzono związek między implanta- cją Absorb BVS i okluzją gałęzi bocznej (OR 2,09; 95% CI

1,18–3,68), który był wyraźnie zaznaczony w odniesieniu do małych gałęzi (< 0,5 mm) [22].

## ABSORB II — pierwsza randomizowana próba kliniczna
Protokół badania. Pierwszym randomizowanym badaniem porównującym Absorb BVS ze stentem metalowym jest trwające właśnie badanie ABSORB II [1]. Pierwotny punkt końcowy badania stanowi określana angiograficznie funkcja wazomotoryczna tętnic po dowieńcowym podaniu azotanów oraz utrata światła naczynia w poddanych leczeniu segmen- tach w okresie 3 lat od angioplastyki. Pozostałe, drugorzędowe punkty końcowe obejmują zmienne oceniane angiograficznie i w ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) dotyczące przebiegu zabiegu oraz dane kliniczne określające odsetek zgonów, zawałów i zabiegów rewaskularyzacji w okresie 3-letniej obserwacji. Drugorzędowym punktem końcowym jest również nawrotowość objawów dławicy, oceniana su- biektywnie oraz obiektywizowana w kwestionariuszu Seattle Angina Questionnaire (SAQ) i teście wysiłkowym.
Do badania włączono 501 chorych w 96% ze zmianami typu B wg American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA); 335 chorym implantowano Absorb BVS, a 166 — stent metalowy Xience. Porównanie danych zabiegowych wskazuje na wyższe ciśnienia implantacji w grupie Xience, porównywalny w obu grupach poziom elastycznego odbicia ściany naczynia bezpośrednio po angio- plastyce (0,19 mm), ale mniejszy przyrost światła naczynia po implantacji w grupie BVS (1,15 mm vs. 1,46 mm; p < 0,0001). W obserwacji rocznej wykazano trend w kierunku częst- szego występowania zawałów w grupie Absorb BVS (4,2% vs. 1,2%; p = 0,07); zwracał też uwagę fakt wystąpienia trzech epizodów zakrzepicy w stencie w grupie Absorb BVS,
przy braku zakrzepicy w grupie Xience [1].
Chociaż w obserwacji 2-letniej również nie stwierdzo- no istotnych różnic w odniesieniu do złożonych punktów klinicznych, takich jak zgony, zawały, niepowodzenie w ob- rębie zmiany docelowej (TLF), MACE czy TVF, a także liczby zakrzepic w stencie, to jednak ponownie uwagę zwracał brak tych zdarzeń w przypadku stentów Xience w porów- naniu z częstością zakrzepic w rusztowaniach na poziomie 1,5% (p = 0,17). Warto też zwrócić uwagę, że ze względów bezpieczeństwa po 2 latach 36% pacjentów w grupie Absorb BVS wciąż stosowało DAPT [23].
W obserwacji 3-letniej te niepokojące trendy dotyczące bezpieczeństwa zostały potwierdzone, co omówiono poni- żej. Pierwotny punkt końcowy badania, czyli reaktywność wazomotoryczna leczonej tętnicy (wyrażona poprzez zmia- nę średnicy światła naczynia), nie różnił się istotnie między grupami (0,047 mm w rusztowaniach Absorb vs. 0,056 mm w stentach Xience; p = 0,49 dla hipotezy superiority). Póź- na utrata światła była większa w grupie Absorb: 0,37 mm vs. 0,25 mm (p dla hipotezy non-inferiority = 0,78). Różnica
w powierzchni światła została potwierdzona również w ana- lizie IVUS (4,32 mm2 vs. 5,38 mm2; p < 0,0001). Nie było także różnic w ocenie drugorzędowych punktów końcowych obejmujących złożony punkt kliniczny ukierunkowany na pacjenta (POCE), nasilenie dławicy wg SAQ i czas trwania próby wysiłkowej. Jak już wspomniano, w odniesieniu do bezpieczeństwa — potwierdzono obawy, a w odniesieniu do punktu końcowego obejmującego złożony punkt klinicz- ny ukierunkowany na urządzenie (DOCE) Absorb wypadł istotnie statystycznie gorzej niż stent metalowy (10% vs. 5%; hazard ratio [HR] 2,17; p = 0,0425). Głównym czynnikiem sprawczym tego zjawiska była większa częstość zawałów w obszarze leczonego naczynia w grupie Absorb (6% vs. 1%; p = 0,0108) [24].

## Badanie randomizowane ABSORB III
W 2015 roku w „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki największego do tej pory badania randomizowa- nego ABSORB III [25], w którym stenty Absorb porównano ze stentami kobaltowo-chromowych Xience uwalniającymi ewerolimus w zmianach o maksymalnej długości do 24 mm, z których ponad 68% stanowiły zwężenia typu B2 i C wg klasyfikacji ACC/AHA. Badanie zaprojektowano jako pro- spektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne, w którym 1322 pacjentom ze stabilną bądź niestabilną chorobą wień- cową implantowano stenty badane, a 686 pacjentom wszcze- piono stenty kontrolne (stosunek 2:1). Głównym punktem końcowym badania weryfikującym hipotezy non-inferiority i superiority było TLF w obserwacji rocznej definiowane jako zgon sercowy, zawał serca związany z leczoną tętnicą oraz rewaskularyzacja zmiany docelowej (TLR) wykonywana na podstawie objawów niedokrwienia. Po 12 miesiącach obserwacji nie stwierdzono różnic między stentami Absorb a stentami Xience dotyczącymi głównego punktu końcowego (TLF: 7,8% vs. 6,1%; p = 0,007 dla hipotezy non-inferiority oraz p = 0,16 dla superiority). Pozostałe parametry, takie jak zgon sercowy, zawał serca oraz TLR nie różniły się między grupami. Po roku obserwacji odsetek zakrzepic w stentach nie różnił się statystycznie między grupami (1,5% w gru- pie stentów Absorb vs. 0,7% w grupie Xience; p = 0,13). W podziale na punkty czasowe stwierdzono początkowo, że zakrzepice podostre (występujące między 1. a 30. dniem po implantacji) były nominalnie częstsze w grupie Absorb. Jednak w kolejnej analizie kohorty definiowanej as treated (oceniającej faktycznie implantowany stent) różnice te okazały się nieistotne. W analizie badania ABSORB III przedstawionej podczas Konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics w 2015 roku okazało się, że różnice w odsetku zakrzepic między stentami Absorb a Xience są istotne statystycznie w tętnicach o małej średnicy (< 2,25 mm), podczas gdy w tęt- nicach o średnicy  2,5 wyniki są identyczne, niezależnie od badanego przedziału czasowego. Ponadto, istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka zakrzepic w tętnicach o małej średnicy

ma wykonanie postdylatacji, szczególnie pod ciśnieniem przekraczającym 14 atmosfer, co sugeruje znaczący wpływ grubości przęseł stentów Absorb na uzyskiwane wyniki.

## ABSORB JAPAN
ABSORB JAPAN to kolejne badanie randomizowane, wielo- ośrodkowe typu non-inferiority, w którym grupę kontrolną, podobnie jak w badaniu ABSORB II, stanowiły stenty Xience (wersja Prime lub Xpedition) [26]. Wyniki badania stanowiły podstawę do rejestracji stentów Absorb BVS w Japonii. Ob- serwację kliniczną zaplanowano łącznie na okres 5 lat.
Protokół badania. W badaniu tym w 38 ośrodkach klinicznych w Japonii włączono 400 pacjentów w średnim wieku 67,2 roku, w schemacie 2:1, w tym 266 osób zakwali- fikowano do grupy stentów Absorb BVS (275 leczonych zmian naczyniowych) i 134 do grupy stentów Xience (137 zmian). Główne kryteria włączenia stanowiły zmiany de novo (mak- symalnie dwie zmiany zlokalizowane w dwóch różnych tętnicach wieńcowych) u pacjentów ze stabilną (88,0%) lub niestabilną chorobą wieńcową. Główne kliniczne kryteria wy- łączenia obejmowały pacjentów z upośledzoną kurczliwością lewej komory (frakcja wyrzutowa < 30%), z niewydolnością nerek (eGFR 30 ml/min/1,73 m2), po przebytym niedawno zawale serca i z dużym ryzykiem krwawienia. Głównymi angiograficznymi kryteriami wyłączenia były zmiany ostialne, masywnie zwapniałe i nadmiernie kręte, restenozy, tętnice ze skrzeplinami oraz bifurkacje z gałęziami o średnicy powyżej 2 mm. Z technicznego punktu widzenia każdorazowo wyma- gana była predylatacja zmiany. Chociaż postdylatacja nie była wymagana, to jednak była dopuszczalna z użyciem balonu typu non-compliant o średnicy nie większej niż 0,5 mm niż docelowa średnica stentu Absorb BVS. W trakcie procedur wyjściowych w obu grupach uzyskano podobny odsetek powodzenia implantacji stentów. Zdecydowaną większość leczonych zwężeń w obu grupach stanowiły zmiany typu B1 i B2 wg klasyfikacji ACC/AHA (76% dla stentów Absorb BVS i 70% dla stentów Xience), podczas gdy zmiany typu C były leczone w 20% w przypadku stentów bioresorbowalnych i w 26,3% w przypadku stentów metalowych.
Wyniki obserwacji rocznej. Głównym punktem końco- wym badania było TLF po 12 miesiącach, które zdefiniowano jako zgon sercowy, zawał serca związany z tętnicą leczoną oraz ID-TLR. Po 12 miesiącach obserwacji nie stwierdzono różnic w parametrze TLF między badanymi grupami (4,2% dla stentów Absorb BVS vs. 3,8% dla stentów Xience; p non-
-inferiority < 0,0001). Głównym drugorzędowym punktem końcowym ocenianym po 13 miesiącach była późna utrata światła w segmencie, która wyniosła 0,13 ± 0,30 mm w stentach Absorb BVS i 0,12 ± 0,32 mm w stentach Xience (p non-inferiority < 0,0001), co potwierdza, że w badanym zakresie stenty badane nie są gorsze od stentów kontrolnych. Odsetek pewnych i prawdopodobnych zakrzepic w obser- wacji 12-miesięcznej wyniósł 1,5% w obu badanych grupach
(p = 1,0). W przeciwieństwie do stwierdzonego w badaniu ABSORB II trendu w kierunku częstszego występowania zawałów w grupie Absorb BVS w obserwacji 1-rocznej, w badaniu Absorb JAPAN uzyskano wynik podobny (1,1% vs. 1,5%). Podsumowując wyniki badania ABSORB JAPAN, należy zwrócić uwagę na podobne rezultaty uzyskane w gru- pie stentów Absorb BVS w porównaniu ze stentami Xience u pacjentów ze zmianami de novo, z wykluczeniem zmian złożonych i z zastosowaniem odpowiedniej techniki zabiegu obejmującej predylatację i postdylatację.
Wyniki obserwacji dwuletniej. W niedawno opubliko- wanej obserwacji 2-letniej nie stwierdzono różnic statystycz- nych między rusztowaniami a stentami Xience dotyczących parametru TLF (7,3% vs, 3,8%; p = 0,18) [27]. Zaobserwo- wano natomiast 4 (1,6%) nowe przypadki bardzo późnej zakrzepicy w grupie BVS, nie wykazując ich w grupie kontrol- nej. W przypadku trzech rusztowań wkrótce po incydencie zakrzepicy wykonano badanie OCT, w którym stwierdzono przerwanie, malapozycję i/lub niepokryte przęsła.

## ABSORB China
To badanie rejestracyjne obejmujące 480 pacjentów po- równujące skuteczność rusztowań Absorb w stosunku do stentów Xience na podstawie angiograficznej oceny późnej utraty światła w segmencie (LLL, in-segment late luminal loss) [28]. Wyniki badania wykazały, że rusztowania BVS nie były gorsze pod względem pierwotnego punktu końcowego po 12 miesiącach obserwacji w porównaniu ze stentami Xience (LLL: 0,19 ± 0,38 vs. 0,13 ± 0,37; p non-inferiority = 0,01). Niemniej jednak w obrębie implantowanego rusztowania BVS (analiza bez segmentów referencyjnych) minimalna średnica światła naczynia (MLD) była mniejsza (2,27 ± 0,03 mm vs. 2,50 ± 0,03 mm; p < 0,001), a procent zwężenia (%DS) większy (18,5 ± 0,92% vs. 11,3 ± 0,76%; p < 0,001),
podczas gdy wyniki nie różniły się w całym segmencie (wraz z segmentami referencyjnymi). Efekty kliniczne, w tym niepo- wodzenie leczenia zmiany docelowej i zakrzepica w stencie były podobnie niskie w obu grupach, chociaż badanie nie zostało zaprojektowane w celu oceny klinicznych punk- tów końcowych.

## EVERBIO II
To randomizowane jednoośrodkowe badanie oceniające angiograficzną skuteczność Absorb BVS w stosunku do metalowych stentów DES-Promus Element i Biomatrix Flex [29]. Jedynym kryterium wyłączenia były naczynia o wymia- rze > 4,0 mm, a w populacji pacjentów zmiany bardziej złożone (B2, C) stanowiły ok. 30%. Pierwotnym punktem końcowym była angiograficzna późna utrata światła w obrę- bie urządzenia w obserwacji 9-miesięcznej, która nie różniła się między badanymi stentami (0,28 ± 0,39 mm dla BVS i 0,25 ± 0,36 mm dla Promus/Biomatrix; 95% przedział ufności (CI) 0,06–0,13; p = 0,30). Odwrotnie niż we wspo-

mnianym badaniu ABSORB China, późna utrata światła w obrębie całego segmentu była istotnie wyższa dla BVS w stosunku do stentów Promus/Biomatrix (0,30 ± 0,44 mm vs. 0,19 ± 0,42 mm; p = 0,03).

Wyniki metaanaliz porównujących stenty Absorb BVS ze stentami metalowymi uwalniającymi ewerolimus
W metaanalizie przedstawionej w czasopiśmie „Lancet” prze- analizowano badania opublikowane w okresie od 30 listopada 2006 roku do 12 października 2015 roku, w których porów- nywano stenty Absorb BVS ze stentami metalowymi uwalnia- jącymi ewerolimus (Xience; Abbott Vascular; n = 1321 i Pro- mus Element; Boston Scientific, Natick, MA, USA; n = 80) [30]. Do analizy włączono 6 badań obejmujących łącznie 3738 pacjentów, którym implantowano rusztowania Absorb BVS (n = 2337) lub stenty metalowe uwalniające ewerolimus (n = 1401). Co istotne, trzy z analizowanych badań zapro- jektowano jako badania służące rejestracji stentów bioresor- bowalnych w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii, co przyczyniło się do wyłączenia z badań zmian złożonych i wpłynęło na ograniczenie liczby pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową. W okresie obserwacji obejmującym 12 miesięcy w stentach bioresorbowalnych stwierdzono podobny odsetek TLR jako główny punkt końcowy ocenia- jący skuteczność (p = 0,87), podobne ryzyko zawału serca (p = 0,06) oraz zgonu (p = 0,89), jak w stentach metalowych. Jednak w tym samym okresie obserwacji pacjenci, którym implantowano rusztowania Absorb BVS, charakteryzowali się wyższym ryzykiem pewnej lub prawdopodobnej zakrzepicy (p = 0,05) przyjętej jako punkt końcowy oceniający bez- pieczeństwo, szczególnie w okresie obejmującym pierwsze 30 dni od zabiegu (p = 0,02). Ponadto wykazano, że zmiany leczone przy użyciu stentów bioresorbowalnych cechowały się większą późną utratą światła w stencie w porównaniu ze stentami metalowymi (średnia różnica 0,08 mm; p < 0,0001). W komentarzu do metaanalizy, Finn i Virmani [31] interpretują przedstawione wyniki w kontekście ograniczeń konstrukcji stentu Absorb BVS oraz techniki jego implantacji (złamania przęseł, malapozycje, tętniaki), a także rezultatów badań eksperymentalnych. Opublikowane wyniki badań ekspery- mentalnych wykazały m.in. mniejszą agregację płytek krwi, mniejszą adhezję komórek zapalnych oraz większe pokrycie przęseł śródbłonkiem w cienkich stentach metalowych uwal- niających ewerolimus w porównaniu z rusztowaniami Absorb BVS w okresie obserwacji 14- oraz 28-dniowej na modelu zwierzęcym [32]. Wyniki te mogą teoretycznie tłumaczyć większą częstość zakrzepic występującą w prezentowanej metaanalizie, szczególnie w początkowym okresie po im- plantacji stentu.
W innej metaanalizie opublikowanej w „Lancet” w marcu 2016 roku przeanalizowano dane łącznie 3389 pacjentów, w tym 2164, u których implantowano rusztowanie BVS

(u pozostałych zastosowano stenty kobaltowo-chromowe uwalniające ewerolimus). Za punkty końcowe przyjęto POCE uwzględniające śmiertelność całkowitą, śmiertelność z przy- czyn sercowych oraz wszystkie rewaskularyzacje, a także DOCE, uwzględniające śmiertelność sercową, zawał serca związany z leczoną tętnicą lub ID-TLR.
W okresie 12 miesięcy od implantacji sumaryczny efekt ryzyka względnego punktu końcowego, jaki stanowił POCE, nie różnił się między BVS a stentami kontrolnymi (relative risk [RR] 1,09; 95% CI 0,89–1,34; p = 0,38). Podobnie,
nie stwierdzono różnic dotyczących DOCE (RR 1,22; 95% CI 0,91–1,64; p = 0,17). Wykazano natomiast zwiększone ryzyko zawału serca związanego z leczoną tętnicą (RR 1,45; 95% CI 1,02–2,07; p = 0,04), co częściowo wiązało się z nieistotnym wzrostem okołozabiegowych zawałów serca oraz zakrzepicą w rusztowaniach BVS (RR 2,09; 95% CI 0,92–4,75; p = 0,08). Nie stwierdzono różnic w zakresie ryzyka względnego między BVS a stentami kontrolnymi w odniesieniu do śmiertelności ogólnej i sercowej, zawałów serca, ID-TLR oraz jakichkolwiek rewaskularyzacji. Wyniki te były również podobne po dopasowaniu zmiennych wyj- ściowych [33].
W kolejnej metaanalizie opublikowanej w październiku 2016 roku w „International Journal of Cardiology” przeanali- zowano cztery badania randomizowane oraz badania wyko- rzystujące metodę propensity score, w których raportowano wyniki 1-roczne. Łącznie przeanalizowano dane 5588 pacjen- tów pochodzące z 6 badań. Wykazano, że chorzy, u których implantowano BVS, charakteryzowali się zwiększonym ryzykiem zawału serca (4,3% vs. 2,3%; odds ratio [OR] 1,63; 95% CI 1,18–2,25; p < 0,01) oraz zakrzepicy rusztowania
(1,3% vs. 0,6%; OR 2,10, 95% CI 1,13–3,87; p = 0,02). Nie
stwierdzono natomiast różnic między grupami dotyczących ryzyka wystąpienia DOCE (6,0% vs. 4,9%; OR 1,19, 95% CI
0,94–1,52; p = 0,16), zgonu sercowego (0,8% vs. 0,7%; OR
1,14, 95% CI 0,54–2,39; p = 0,73) lub TLR (2,5% vs. 2,5%;
OR 0,98; 95% CI 0,69–1,40; p = 0,92) [34].

# ABSORB BVS — DOŚWIADCZENIA POLSKIE
Technologia bioresorbowalna jest dostępna komercyjnie w Polsce od 2012 roku, podczas gdy pierwsze implantacje w ramach badania klinicznego ABSORB First-In-Man od- były się już w roku 2006 w Krakowie. W kolejnych latach implantacje odbywały się również w ramach badań klinicz- nych ABSORB Extend, ABSORB II i Compare-ABSORB. Obecnie w Polsce jest prowadzonych i publikowanych coraz więcej rejestrów oraz badań randomizowanych oceniających stenty bioresorbowalne. W tabeli 2 przedsta- wiono wybrane publikacje, które powstały na podstawie doświadczeń zdobytych w ośrodkach polskich [35–40]. Prezentowane dane dowodzą, że wyniki prowadzonych badań są obiecujące, wskazując jednocześnie na dobre krótkoterminowe efekty leczenia odpowiednio dobranych

Tabela 2. Wybrane publikacje opisujące doświadczenia z implantacji rusztowań Absorb BVS w ośrodkach polskich

Publikacja	Akronim badania	N	Sytuacje kliniczne
Dudek D, Rzeszutko L, Zasada W i wsp. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124(12): 669–677 [35]	POLAR ACS	100	Niestabilna dławica piersiowa
Rzeszutko L, Siudak Z, Wlodarczak A i wsp. Kardiol Pol. 2014; 72(12): 1394–1399 [36]	Brak danych	591	Niestabilna i stabilna / dławica piersiowa
Gil R, Bil J, Pawlowski T i wsp. / Kardiol Pol. 2016; 74(7): 627–633 [37]	Brak danych	117	Stabilna dławica piersiowa / w codziennej praktyce klinicznej
Kochman J, Tomaniak M, Kołtowski Ł i wsp. Catheter Cardiovasc Interv. 2015; 86(4): / E180–E189 [38]	Brak danych	19	Zawały serca z uniesieniem / odcinka ST, analiza OCT
Lesiak M, Łanocha M, Araszkiewicz A i wsp. EuroIntervention. 2016; 12(2): e144–e151 [39]	Poznan CTO-Absorb Pilot Registry	63	Przewlekłe okluzje (CTO)
Rzeszutko L, Tokarek T, Siudak Z i wsp. Postepy Kardiol Interwen. 2016; 12(4): 321–328 [40]	Brak danych	2258	Analiza all commers / na podstawie rejestru ORPKI

N — liczba pacjentów, u których implantowano Absorb BVS; OCT — optyczna koherentna tomografia; ORPKI — Ogólnopolski Rejestr Procedur Kardiologii Inwazyjnej

grup chorych z zastosowaniem BVS (w tym również pacjen- tów z ostrymi zespołami wieńcowym).

Rutynowa implantacja BVS w codziennej praktyce Do badania ABSORB A i B oraz ABSORB II rekrutowano cho- rych niskiego ryzyka i pacjentów z prostymi angiograficznie zwężeniami. Naturalną ich konsekwencją są kolejne rejestry zabiegów implantacji BVS obejmujące osoby ze złożony- mi zwężeniami. Ich wyniki są zróżnicowane. Na przykład w badaniu GHOST-EU, do którego włączono 1189 chorych z umiarkowanymi i złożonymi zwężeniami, ryzyko zgonu, zawału, TVF wyniosło w trakcie 6-miesięcznej obserwacji, odpowiednio, 1%; 2% i 4,4%, a ryzyko zakrzepicy w tym okresie było równe 2,1% [25].
Porównywalną do klasycznych stentów DES skuteczność zabiegów implantacji BVS stwierdzono w rejestrze San Raffaele Scientific Insititute, do którego włączono 182 chorych, w tym 84% ze zmianami złożonymi, oraz w rejestrze ABSORB FIRST, w którym odnotowano 99-procentową skuteczność implan- tacji i niskie (0,3%) ryzyko zakrzepicy w stencie w okresie 30 dni od PCI [26].
Podobne wyniki uzyskano również w rejestrze ABSORB Expand, w którym skuteczność implantacji wyniosła 98% [22]. Do badania włączono 200 pacjentów, w tym 41% ze złożonymi zwężeniami, 29% ze zmianami w bifurkacjach i ok. 6% z przewlekłymi niedrożnościami oraz chorych z długimi zmianami (> 32 mm).
Z kolei w rejestrze AMC Single Centre Real World PCI Registry, którym objęto 159 chorych, w tym 62% pacjentów ze zmianami B2 i C wg ACC/AHA, TVF po 6 miesiącach wyniosło 8,5%. Zarówno ryzyko zawału, jak i ryzyko za- krzepicy wynosiło 3%, a ryzyko ponownej rewaskularyzacji
— 6,3%. Autorzy badania, komentując swoje wyniki, zwracali szczególną uwagę na krzywą uczenia, potrzebę właściwego

przygotowania zmiany oraz adekwatnego doprężenia stentu
po implantacji [27].

# „SŁABE STRONY” ABSORB BVS
Należy pamiętać, że przedstawione powyżej wyniki dotyczą chorych niższego ryzyka klinicznego i angiograficznego, le- czonych w ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności, a ich ekstrapolacja na inne populacje pacjentów wydaje się nieuprawniona. Dotychczas zgromadzone doświadczenia z implantacji Absorb BVS nakazują zachowanie niezbęd- nych środków ostrożności w trakcie zabiegów implantacji, zwłaszcza w przypadku złożonych zmian miażdżycowych oraz zapewnienie możliwości obiektywizacji efektu zabiegu obrazowaniem endowaskularnym — optymalnie za pomocą OCT [41].
Dostarczalność stentu. Utrudniona dostarczalność jest niewątpliwie jednym z ograniczeń rusztowania Absorb BVS. Wynika ono z wyższego profilu przejścia w porównaniu ze stentem metalowym (1,4 mm vs. 1,1 mm; odpowiednio dla BVS i Xience) oraz charakterystyki samego polimeru. Szczegól- ne zagrożenie dyslokacją występuje przy próbie ponownego wprowadzenia tego samego stentu po uprzedniej nieudanej próbie jego dostarczenia. O realnym zagrożeniu tym powi- kłaniem świadczą dyslokacje stentów w trakcie zabiegów wykonywanych zarówno w badaniu ABSORB A, jak i ABSORB Extend, czyli w trakcie zabiegów przeprowadzanych w zmianach prostych angiograficznie przez najlepszych operatorów [13]. Zgubienie rusztowania jest szczególnie trudnym powikłaniem, gdyż odnalezienie go w łożysku naczyniowym utrudnia brak cieniowania przęseł. Umieszczone na brzegach rusztowania dwa platynowe markery umożliwiają ich poszukiwanie, ale subtelność ich cieniowania w promieniowaniu rentgenowskim (RTG) nie ułatwia zadania. Zagrożenie dyslokacją stentu jest szczególnie duże w przypadku krętych i zwapniałych tętnic.

Kluczowe znaczenie ma wówczas stosowanie cewników prowadzących o silnym podparciu, technik „mother and child” oraz dobrego przygotowania zmiany. Warto zwrócić również uwagę, że stosowanie techniki „mother and child” jest utrudnione, ponieważ kombinacja 5-w-6 F umożliwia wprowadzenie stentów Absorb o średnicy 2,5 mm i 3,0 mm jedynie po ich wcześniejszym „załadowaniu” do cewnika przedłużającego typu Guideliner. W przypadku rozmiaru 3,5 mm wymagana jest kombinacja 6-w-7 F [42, 43].
Przygotowanie zmiany. Właściwe przygotowanie zwężenia jest kluczem do sukcesu implantacji Absorb BVS. Urządzenie nie powinno być implantowane do zmiany, która nie została właściwie przygotowana, zwłaszcza w sytuacji, gdy balon używany do predylatacji nie uzyskuje swojego pełnego rozprężenia [42]. Jednak stosowanie predylatacji balonami o rozmiarach 1:1 wobec implantowanego stentu wiąże się z kolei z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia niestabilnych dyssekcji i ryzyka okluzji naczynia. Ilustracją tego realnego niebezpieczeństwa są przypadki chorych le- czonych w ramach badania ABSORB B. W 2 przypadkach po implantacji BVS wszczepiono dodatkowo stenty metalowe w celu zaopatrzenia brzeżnych dyssekcji, do których doszło zarówno po predylatacji, jak i po implantacji rusztowania. Warto zwrócić jeszcze raz uwagę na fakt, że do tych powikłań doszło w populacji niskiego ryzyka klinicznego i angiogra- ficznego w trakcie zabiegów wykonywanych przez bardzo doświadczonych operatorów [17]. Z tych powodów coraz większy nacisk kładzie się obecnie na stosowanie rotablacji i balonów tnących w procesie przygotowania złożonych, zwłaszcza zwapniałych zwężeń przed implantacją BVS [44]. Czas trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej.
Wyniki badań przedstawionych powyżej przekonują o tym, że dostępne obecnie stenty Absorb w wersji 1,1 ulegają powolnemu procesowi bioresorpcji. Ten zwolniony proces zapobiega niekorzystnemu, obserwowanemu w poprzedniej wersji urządzenia, zjawisku konstrykcyjnego remodelingu. Postępującej w czasie bioresorbcji rusztowania, przejawia- jącej się w powiększaniu powierzchni samego rusztowania, towarzyszy postępujący proces zwiększania się powierzchni neointimy. Utrzymujący się proces namnażania komórek intimy świadczy o trwającym do 2 lat od PCI procesie gojenia ściany naczynia i budzi naturalnie obawę o bezpieczeństwo skracania czasu DAPT [16]. Idei skracania czasu DAPT nie wspierają również wyniki analizy motoryki naczynia, które dokumentują brak reakcji wazomotorycznych stentowanych segmentów w okresie do 6 miesięcy od PCI oraz powolny powrót zdolności wazokonstrykcyjnych i wazodylatacyjnych po 12 miesiącach [18]. Wątpliwości w tym zakresie budzą również przedstawione powyżej 3-letnie wyniki badania ABSORB II. W aktualnych zaleceniach Europejskiego To- warzystwa Kardiologicznego (ESC) dopuszcza się możliwość skrócenia DAPT po implantacji tradycyjnych metalowych DES. Nie dysponujemy jednak dowodami uprawniającymi
do skrócenia czasu stosowania DAPT poniżej 12 miesięcy po implantacji Absorb BVS. Odnosząc się do wyników ABSORB B, 81% chorych biorących udział w badaniu stosowało DAPT co najmniej 12 miesięcy.
Zakrzepica w Absorb BVS. Ryzyko wystąpienia zakrze- picy w BVS nie jest jasno określone i waha się w zależności od badania od 0% do 3% w okresie 6-miesięcznej obser- wacji. W opublikowanej w lutym 2017 roku metaanalizie obejmującej 16 830 pacjentów, u których implantowano rusztowania Absorb, odsetek zakrzepic pewnych i prawdo- podobnych zidentyfikowano na poziomie 1,8%, natomiast odsetek zakrzepic bardzo późnych — na poziomie 1% [45]. Przypadków zakrzepicy nie odnotowano we wczesnych ba- daniach (ABSORB A i ABSORB B). Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że zabiegi u chorych włączonych do tych badań były wykonywane w najbardziej doświadczonych ośrodkach przez najbardziej doświadczonych operatorów. Ta obserwacja nakazuje, co podkreślają wszyscy operatorzy implantujący BVS, dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia subopty- malnych implantacji. Niedoświadczeni operatorzy liberalnie powinni korzystać z badania OCT, zarówno przed, jak i po implantacji. Zasadniczymi przyczynami prowadzącymi do zwiększenia ryzyka zakrzepicy po implantacji stentów Absorb są mechaniczne uszkodzenia struktury rusztowania w trakcie implantacji, brzeżne dyssekcje, malapozycja przęseł oraz niedostateczna terapia przeciwpłytkowa [46]. Wyższe ryzyko wystąpienia brzeżnych dyssekcji w przypadku implantacji BVS ma związek z koniecznością stosowania bardziej intensywnej predylatacji, choć nie można wykluczyć wpływu samej cha- rakterystyki balonu i rusztowania (efekt „dog-bone”). Z kolei do uszkodzenia struktury rusztowania dochodzi najczęściej w wyniku zbyt intensywnego doprężenia lub w przypadku poszerzania ujścia bocznicy przez oczka między przęsłami stentu balonami większymi niż 2,0 mm w trakcie angiopla- styki bifurkacji. W każdym przypadku wystąpienia zakrzepicy konieczna wydaje się ocena endowaskularna, ze wskazaniem na OCT. Otwarte pozostaje pytanie, czy operatorzy powinni wszczepiać stenty metalowe, jeśli stwierdza się zakrzepicę w BVS. Implantacja stentu metalowego wydaje się zasadna tylko w przypadku udokumentowanego rozerwania przęseł rusztowania lub gdy konieczne jest uzyskanie wyższego stop- nia rozprężenia stentu, który wykracza poza zakres określony dla implantowanego już rusztowania [42].

# TECHNIKA IMPLANTACJI
Chociaż każdy rodzaj stentu należy wszczepiać optymalnie, to jednak implantacja rusztowania Absorb BVS jest trudniejsza niż stentów metalowych. Obecna generacja tych urządzeń charakteryzuje się dużą grubością przęseł wynoszącą ok. 150 µm (dla porównania grubość obecnie stosowanych sten- tów kobaltowo-chromowych mieści się w zakresie od 65 do 91 µm) [47] oraz dużym profilem sytemu wprowadzającego (1,4 mm). Wpływa to niewątpliwie na parametry procedu-

ralne, w tym głównie na dostarczalność stentu do zmiany docelowej. Struktura stentów polimerowych sprawia, że są one teoretycznie bardziej podatne na uszkodzenia mecha- niczne, co ma szczególne znaczenie w zmianach twardych i skalcyfikowanych. Ponadto grubość przęseł oraz ich geome- tria ograniczają optymalne przyleganie rusztowania do ściany tętnicy, zwłaszcza w przypadku zmian złożonych. W praktyce ma to szczególne znaczenie, ponieważ wpływa na zaburzenia lokalnego przepływu krwi, co z kolei może sprzyjać tworzeniu zakrzepów, aktywacji czynników krzepnięcia i trombocytów, jak również wpływać na upośledzenie gojenia się tętnicy [48].
Niewątpliwie sama charakterystyka materiału użytego do budowy stentu również determinuje sposób implantacji, który powinien się cechować dużą dokładnością, odpowied- nim doborem ciśnień implantacji i postdylatacji, jak również dopasowaniem rodzaju i rozmiaru balonu w celu uniknię- cia pęknięć przęseł. Z tych względów kluczowe elementy powodzenia zabiegu, zarówno w obserwacji krótko-, jak i długotrwałej obejmują:
- ocenę możliwości dostarczenia stentu, uwzględnia- jącą kręty przebieg tętnicy i obecność ewentualnych zwapnień nie tylko w obrębie zmiany docelowej, ale również w proksymalnych odcinkach tętnicy. Mogą one wpływać na ryzyko zatrzymania się stentu przed osiągnięciem miejsca docelowego. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić wszelkie możliwe urządzenia i techniki ułatwiające dostarczalność, takie jak optymalny dobór cewnika prowadzącego, prowadnika, stosowanie techniki buddy wire itp. Można rozważyć również użycie cewników typu Guideliner czy Guidezilla;
- dokładny pomiar średnicy leczonego segmentu uwzglę- dniający zdrowe referencje (dystalną i proksymalną), w którym będą znajdować się brzegi stentu (landing zone). Spośród dostępnych obecnie metod obrazowania pozwalających na pomiary średnic i długości segmentów najważniejsze znaczenie ze względu na dokładność pomiaru ma OCT. Alternatywną metodę obrazowania wewnątrznaczyniowego stanowi IVUS, która jednak w niewielkim stopniu może przeszacowywać rzeczywisty wymiar naczynia. Oczywiście, z uwagi na ogranicze- nia logistyczne w większości przypadków implantacja stentów odbywa się na podstawie ilościowej oceny angiograficznej (QCA) wykonywanej on-line po mak- symalnym rozszerzeniu naczynia poprzez dowieńcowe podanie nitrogliceryny. Jednak technika ta ma tendencję do zaniżania średnicy naczynia w stosunku do wymiaru faktycznego. W związku z tym rozmiar rusztowania nale- ży dobrać do największej średnicy światła stentowanego segmentu (tzw. D-max). Możliwa jest również ocena wzrokowa, ale nie jest ona zalecana ze względu na duże rozbieżności wyników. W przypadku braku pewności dotyczącej wymiaru naczynia zaleca się implantację stentu o większej średnicy;

optymalne przygotowanie zmiany polegające na pre- cyzyjnym dostosowaniu rodzaju balonu do predylatacji (zalecane są balony typu semicompliant lub noncom- pliant), jego średnicy (równej lub nieznacznie mniejszej od średnicy docelowego stentu) oraz długości (zalecana krótsza niż długość leczonej zmiany). Istotne jest, aby po predylatacji nie pozostawiać rezydualnych zwężeń większych niż 40%. Jeśli operator podejmie próbę im- plantacji stentu w miejscu zmiany z obecnością masyw- nych zwapnień, należy rozważyć metody alternatywne, takie jak użycie balonu wysokociśnieniowego, rotablacja czy balon tnący. Jeżeli pomimo zastosowania tych metod wciąż pozostaje istotne zwężenie rezydualne, zaleca się rezygnację z implantacji Absorb BVS. W żadnym przy- padku nie zaleca się bezpośredniej implantacji stentu.
Implantacja stentu powinna odbywać się stopniowo, przy zwiększaniu ciśnienia o 2 atmosfery co 5 sekund. Po uzyska- niu docelowego ciśnienia rozprężony balon należy utrzymać w miarę możliwości przez 30 sekund. W razie konieczności po deflacji balonu można ponownie wykonać jego inflację aż do uzyskania właściwej apozycji stentu. W trakcie implantacji trzeba zwracać uwagę, aby nie przekraczać limitu średnicy stentu, ponieważ może to spowodować jego pęknięcie, z poważnymi konsekwencjami klinicznymi [49].
W celu uniknięcia nieodprężenia stentu, malapozycji i tym samym zwiększonego ryzyka zakrzepicy zaleca się wykonanie postdylatacji przy wykorzystaniu balonu typu non-compliant. W przypadku trudności z wprowadzeniem do światła stentu balonu do postdylatacji trzeba ograniczyć siłę wywieraną na system wprowadzający balonu, aby nie uszkodzić przęseł stentu. Zamiast tego należy dążyć do zmiany położenia balonu w stosunku do stentu, stosując zmianę poło- żenia cewnika prowadzącego lub wprowadzając dodatkowy prowadnik (technika buddy wire). Istotne jest, aby stosować postdylatację w przemyślany sposób, szczególnie że przęsła stentu nie są widoczne we fluoroskopii i jedynym pewnym dowodem na jego niedoprężenie jest badanie wewnątrz- naczyniowe z wykorzystaniem IVUS lub OCT. Postdylatacja może być wykonana balonem, którego docelowa średnica w trakcie inflacji nie przekroczy nominalnej średnicy stentu o więcej niż 0,5 mm. Za optymalny wynik implantacji należy uznać rezydualne zwężenie w stencie poniżej 10%.

# STOSOWANIE ABSORB BVS
W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZWĘŻEŃ
Chociaż w pierwszych próbach klinicznych oceniających Absorb BVS zmiany docelowe obejmowały jedynie zwę- żenia proste, z czasem pojawiło się coraz więcej doniesień o stosowaniu ich w rozmaitych, bardziej złożonych zmianach naczyniowych. Jednak leczenie większości z nich jest obecnie poza wskazaniami (off label) i do chwili uzyskania danych z dużych, randomizowanych i wieloośrodkowych badań powinno się tego postępowania unikać.

Tabela 3. Zalecenia do stosowania Absorb BVS

Wskazanie	Rodzaj zmiany
Zmiany i sytuacje kliniczne dogodne do stosowania technologii bioresorbowalnej (użycie on-label)	Zmiana de novo / Średnica tętnicy w zakresie od 2,5 mm do 4,0 mm Długość zmiany do 24 mm / Maksymalnie dwa nakładające się stenty
Zmiany i sytuacje kliniczne, w których można rozważyć / stosowanie technologii bioresorbowalnej	Bifurkacje, w których przewiduje się użycie stentu tylko w głównym naczyniu, a interwencje w obrębie bocznicy rozważa się wyłącznie w przypadku braku optymalnego efektu (provisional stenting)
	Zmiany długie i skalcyfikowane, które można optymalnie przygotować (zwężenie rezydualne w zakresie leczonego segmentu przed użyciem BVS nie większe niż 40%)
Zmiany, których leczenie nie jest obecnie zalecane, głównie ze względu na brak wystarczających danych z dużych badań randomizowanych (użycie off-label)	Bifurkacje z planowym użyciem dwóch stentów Zmiany zlokalizowane w ujściach tętnic wieńcowych / Zmiany aortalno-ostialne (w tym pień lewej tętnicy wieńcowej) Przewlekłe okluzje / Zmiany, których nie można optymalnie przygotować (zwężenie rezydualne > 40%) / Restenoza w stencie / Pomosty żylne i tętnicze / Zmiany naczyniowe o średnicy > 4 mm

Obecnie najbardziej odpowiednimi zmianami, w których można stosować Absorb BVS, są te zdefiniowane wcześ- niej w badaniach klinicznych ABSORB A, ABSORB B oraz ABSORB Extend. Obejmują one następujące kryteria, z których każde powinno być spełnione: (1) zmiany de novo;
(2) średnica naczynia od 2,3 mm do 3,8 mm; (3) długość zmia- ny do 28 mm; (4) maksymalnie dwa nakładające się stenty;
(5) maksymalnie dwie leczone zmiany; (6) stabilna i niesta-
bilna choroba wieńcowa.
Ponadto sytuacje, w których można obecnie rozważać wykorzystanie Absorb BVS, obejmują bifurkacje z zastosowa- niem stentu w głównym naczyniu (provisional stenting) oraz zmiany długie i zwapniałe, które można odpowiednio przy- gotować ze zwężeniem rezydualnym poniżej 40% [15, 16]. Natomiast zmiany, które zdecydowanie wymagają do- datkowych danych z badań klinicznych i nie powinny być obecnie rutynowo leczone za pomocą Absorb BVS, obejmują bifurkacje z planowym użyciem dwóch stentów, zmiany ostial- ne, przewlekłe okluzje, zmiany z masywnymi zwapnieniami, których nie można optymalnie przygotować (ze zwężeniem rezydualnym > 40%), restenozę w stencie, pomosty żylne
i tętnicze, tętnice o średnicy ponad 4 mm.
Na podstawie charakterystyki powyższych zmian naczy- niowych oraz dostępnych danych klinicznych przygotowano propozycję wskazań i przeciwskazań do stosowania Absorb BVS (tab. 3), które mogą pomóc w optymalizacji efektów klinicznych. Bifurkacje. Teoretyczną zaletą stosowania BVS w miejscu odejścia bocznicy jest możliwość odzyskania do niej pełnego
dostępu po zakończeniu okresu bioresorpcji stentu. W prze- ciwieństwie do stentów metalowych DES należy rozważyć dobór średnicy rusztowania do proksymalnej referencji naczynia głównego, co umożliwi zastosowanie odpowiednio dużego balonu do użycia techniki proksymalnej optymalizacji (POT). Implantacja tak dobranego stentu powinna być wy- konana umiarkowanym ciśnieniem (10–12 atmosfer). Jeżeli konieczna jest interwencja w zakresie bocznicy, zalecana jest POT z wykorzystaniem balonów typu non-compliant oraz predylatacja ostium bocznicy przez „oczko” BVS balonami 2,0 mm lub 2,5 mm niskim ciśnieniem [50], które — jak wykazano w testach — nie powodują istotnego uszkodzenia rusztowania [18]. Większe średnice balonów lub w razie konieczności wprowadzenie stentu powinny być stosowane jedynie w przypadkach koniecznych (bail-out). W razie konieczności stentowania bocznicy po implantacji BVS w naczyniu głównym można zastosować technikę „T” lub
„TAP” z wykorzystaniem drugiego BVS lub (bezpieczniej) stentu metalowego. Po zakończeniu procedury w zakresie bocznicy zaleca się wykonanie postdylatacji za pomocą POT. Ze względu na charakterystykę stentu i materiału ist- nieje ryzyko deformacji, pęknięć i złamań przęseł stentu, w związku z czym należy unikać stosowania techniki „kissing-
-balloons”, a w zamian za to rozważyć jej modyfikację zwaną
„mini-kissing” (minimalna protruzja balonu znajdującego się w bocznicy) z minimalnym nakładaniem się balonów [51, 52]. Rozsądną alternatywą może być również sekwencyjna inflacja balonów. W przypadku zauważenia pęknięć lub istot-

nej deformacji BVS możliwa jest przedłużona inflacja balonu, która może częściowo przywrócić geometrię rusztowania [51]. Zdecydowanie odradza się stosowania technik, takich jak „culotte” czy „crush” ze względu na potrójne nakładanie się warstw przęseł ograniczających średnicę światła naczynia, wpływających istotnie na upośledzenie prawidłowego goje- nia się ściany tętnicy oraz prowadzących prawie zawsze do pęknięcia przęseł. Podczas implantacji BVS w bifurkacjach należy rozważyć użycie obrazowania wewnątrznaczyniowego w celu uwidocznienia ewentualnych malapozycji, dyssekcji czy uszkodzenia struktury stentu.
Zmiany zlokalizowane w ujściach tętnic wieńcowych (zmiany aortalno-ostialne, patrz poniżej). Ten rodzaj zmian wymaga zwykle wystawienia niewielkiego fragmentu stentu do naczynia głównego, co w zależności od kąta odejścia bocznicy może powodować istotne przesunięcie i zmianę geometrii kariny, jak również może wpływać na miejscowy przepływ krwi. Na podstawie pojedynczych doniesień klinicznych, w których wykorzystano obrazowanie wewnątrznaczyniowe z użyciem OCT oraz pomiary przepływu, wykazano, że wystające w głównym naczyniu przęsła z czasem pokrywają się tkanką, tworząc tym samym nową strukturę (neo-carina). Razem ze zmianą geometrii kariny może ona powodować istotne ograniczenie przepływu krwi przez leczony seg- ment [53, 54]. Trudno wskazać kliniczne konsekwencje tej obserwacji, niemniej jednak należy zachować szczególną ostrożność w tej sytuacji klinicznej (off-label). W subanalizie badania GHOST, w której oceniono zmiany ostialne leczone stentami Absorb, wykazano wyższy odsetek zakrzepic w tej lokalizacji w porównaniu ze zmianami w innych segmentach tętnic wieńcowych (4,9% vs. 2,0%; p = 0,005). Wyniki tego badania wykazały również, że w połączeniu z suboptymalną techniką implantacji leczenie zmian ostialnych z użyciem stentów Absorb jest niezależnym predyktorem wystąpienia niepożądanych zdarzeń klinicznych [54].
Zmiany aortalno-ostialne (w tym pień lewej tętnicy wieńcowej). W przeciwieństwie do stentów metalowych implantowanych w miejscu zmian aortalno-ostialnych, wysta- jących często do aorty i utrudniających tym samym selektywną intubację naczynia, teoretyczną zaletą implantacji stentów bioresorbowalnych w tym rodzaju zmian może być łatwość dostępu do tętnicy po okresie całkowitej ich degradacji. Jednak w codziennej praktyce klinicznej problem może sta- nowić nieco odmienna włóknisto-mięśniowa budowa zmian aortalno-ostialnych wymagająca stosowania stentów o dużej wytrzymałości i sile radialnej, co w przypadku technologii bioresorbowalnej wymaga ostrożności. Ponadto większość zmian w tej lokalizacji wymaga stentów o średnicy ponad 4 mm, co w przypadku obecnie dostępnych Absorb BVS jest niemożliwe, ponieważ średnica największego z nich wynosi 3,5 mm (z możliwością postdylatacji do maksymalnie 4 mm). Obecnie nie ma wystarczających danych, aby rekomendo- wać implantację BVS w zmianach ostialnych. Dotychczas

opublikowane dane ograniczają się zwykle do pojedynczych przypadków, bez wystarczających obserwacji odległych. Teoretycznie można spekulować, że BVS można rozważać u młodych pacjentów ze średnicą odcinka ostialnego poniżej 4 mm, bez zwapnień i niską lub średnią punktacją w skali SYNTAX [55–57].
Zmiany długie (implantacja stentów nakładających się). Ze względu na obecne ograniczenia długości rusztowań Absorb BVS w przypadku stentowania zmian długich ko- nieczne jest stosowanie dwóch lub więcej nakładających się stentów. W tych sytuacjach miejsca nakładających się stentów powodują istotne zwiększenie grubości, upośledzające lokalny przepływ krwi oraz proces endotelializacji. W związku z tym konieczne jest zminimalizowanie długości nakładających się segmentów BVS. Wydaje się, że najbardziej optymalną opcją jest technika „marker-to-marker”, ponieważ minimalizuje ona ryzyko pozostawienia przerwy między stentami, zapewniając jedynie minimalne nakładanie się stentów. W tym jednak przypadku należy zwracać uwagę, aby w trakcie implantacji kolejnego stentu proksymalny marker znajdujący się na im- plantowanym wcześniej rusztowaniu pokrywał się z dystalnym markerem znajdującym się na cewniku balonowym, na któ- rym wprowadzany jest drugi stent. Należy unikać pokrywania się markerów znajdujących się na obu nakładających się stentach, ponieważ markery te w stosunku do markerów na balonie znajdują się dalej od brzegów rusztowania, powodu- jąc tym samym większą „zakładkę”. W przypadku stosowania dwóch lub więcej stentów zaleca się, aby rozpocząć implan- tację od stentu dystalnego, ponieważ w odwrotnej sytuacji istnieje teoretyczna możliwość uszkodzenia przęseł [16, 44]. Restenoza w stencie. Potencjalną zaletą stosowania Absorb BVS w leczeniu restenozy w stencie w porównaniu z DES jest możliwość uniknięcia trwałej obecności dodatkowej warstwy metalu w leczonym segmencie. Ponadto niewątpliwą zaletą BVS w stosunku do rekomendowanych w restenozie balonów pokrywanych lekiem (DCB, drug coated balloon) jest stosowanie ewerolimusa — leku skuteczniejszego i bez- pieczniejszego niż paklitaksel (stosowany w technologii DCB). Dotychczas dane dotyczące stosowania BVS w restenozie w stencie ograniczają się do pojedynczych przypadków kli- nicznych oraz relatywnie niedużych rejestrów, które wskazują jednak na możliwość stosowania BVS w zwężeniach resteno- tycznych. Wymaga to potwierdzenia w większych próbach klinicznych. Obecnie stosowanie BVS w tej sytuacji klinicznej
należy traktować jako off-label [58–61].
Zmiany zwapniałe. Stanowią one szczególny problem dla technologii BVS ze względu na trudności z optymalnym przygotowaniem zmiany i związanym z tym ryzykiem subopty- malnej implantacji stentu, a zwłaszcza z ryzykiem malapozycji zwiększającej ryzyko zakrzepicy. Oczywiście po zakończeniu degradacji stentu atrakcyjna jest możliwość pozytywnej prze- budowy tętnicy, powrotu jej funkcji naczynioruchowej oraz eliminacji ryzyka zakrzepicy. Chociaż zwężenia tego typu sta-

nowiły kryterium wykluczające w dotychczasowych badaniach klinicznych ABSORB, publikuje się coraz więcej doniesień potwierdzających możliwość stosowania BVS w zmianach zwapniałych, z wysokim odsetkiem powodzenia angiograficz- nego po odpowiednim przygotowaniu zmiany. Obecnie wydaje się, że warunkiem niezbędnym do podjęcia próby implantacji BVS w takim przypadku jest optymalne przygotowanie zmiany z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i z pozosta- wieniem rezydualnego zwężenia poniżej 40% [62].
Przewlekłe okluzje. Jest to rodzaj zmian naczyniowych, w których odsetek powodzenia zabiegów jest najniższy. Proble- mem, zwłaszcza w odniesieniu do technologii bioresorbowalnej, są obecne zwykle zwapniania oraz trudności z oceną długości i średnicy referencyjnej. W związku z tym szczególnego znacze- nia nabiera odpowiednie przygotowanie zmiany oraz w miarę możliwości obrazowanie wewnątrznaczyniowe [63–65]. Dotych- czas opublikowane dane opierają się na opisach przypadków i niewielkich rejestrach klinicznych z relatywnie krótkim czasem obserwacji, w związku z czym trudno rekomendować implan- tację BVS w tym rodzaju zmian. Niemniej jednak dotychczas opisywane badania są obiecujące dla opisywanej technologii. W przypadkach, w których istnieje potrzeba implantacji kilku rusztowań BVS, należy dążyć do minimalizacji dystansu nakła- dających się stentów [66]. Aktualnie brakuje danych, aby zalecać rutynowe stosowanie BVS w tego typu zmianach.
Pomosty żylne i tętnicze. W ostatnim czasie opubliko- wano kilka doniesień opisujących implantacje rusztowań BVS w pomostach żylnych i tętniczych [67–69]. Pomimo dobrych efektów angiograficznych istotnym ograniczeniem w codzien- nej praktyce klinicznej może się okazać zbyt duża średnica pomostów w stosunku do dostępnych stentów. Obecnie nie ma wystarczających danych, aby rekomendować stosowanie BVS w tego typu zmianach.

# REKOMENDACJE DLA ABSORB BVS
W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERYSTYKI KLINICZNEJ PACJENTA
Celem implantacji czasowego rusztowania wewnątrzwień- cowego jest poprawa rokowania w odległej perspektywie czasowej. Wynika to z faktu, że potencjalne korzyści implan- tacji BVS wiążą się z jego postępującą w czasie bioresorpcją. Właściwy dobór kryteriów klinicznych powinien zatem odnosić się w znaczącej mierze do czynników wpływają- cych na długofalowe przeżycie, a w mniejszym stopniu do czynników wpływających na ryzyko nawrotu zwężenia. Na przykład, pacjentów powyżej 80. rż., we wstrząsie, z za- awansowaną chorobą nerek, dializowanych charakteryzuje niskie prawdopodobieństwo długoletniego przeżycia, tym samym korzyść z implantacji BVS jest znacznie ograniczona. Z kolei inne istotne dla rokowania czynniki kliniczne, takie jak cukrzyca, wskaźnik masy ciała > 40 kg/m2, frakcja wyrzu- towa < 40%, stan po przebytym udarze mózgu, objawowa miażdżyca naczyń obwodowych, przewlekła obturacyjna

Tabela 4. Klasyfikacja kliniczna do implantacji BVS [42]

Kryteria optymalne (duże prawdopodobieństwo uzyskania korzyści w obserwacji odległej)
Chorzy z szacowanym długim rokowaniem co do przeżycia (> 5 lat) / Pacjenci w wieku < 70 lat lub / Pacjenci w wieku 70–80 lat z maksymalnie jedną z poniższych, chorobą towarzyszącą ograniczającą rokowanie: / objawowa miażdżyca tętnic kończyn dolnych / przewlekła obturacyjna choroba oskrzelowo-płucna / stan po udarze mózgu / przewlekła choroba nerek / cukrzyca / wskaźnik masy ciała > 40 kg/m2 / frakcja wyrzutowa lewej komory < 30%
Nieudowodnione korzyści z implantacji BVS (bardzo małe prawdopodobieństwo uzyskania korzyści / w obserwacji odległej)
Chorzy z szacowanym krótkim rokowaniem co do przyżycia (< 5 lat) / Wstrząs kardiogenny / Ciężka niewydolność serca (frakcja wyrzutowa < 30%) / Dializy

choroba płuc, mające udowodniony, negatywny wpływ na długofalowe rokowanie, powinny obniżać górną barierę wieku dla implantacji BVS. Zebrane w „American National Cardiovascular Data Registry” dane pozwoliły na opracowanie schematu przybliżającego możliwość dokonania właściwego wyboru na podstawie zmiennych klinicznych. Według tego opracowania optymalnymi kandydatami do implantacji BVS są pacjenci poniżej 70. rż., bez towarzyszących chorób, ale i osoby w wieku 70–80 lat, ze współistniejącą tylko jedną po- ważną chorobą ograniczającą przeżycie (tab. 4) [70]. Kwestią dyskusyjną pozostaje pytanie, czy można te dane przenosić na warunki polskie.
Nierozwiązanym problemem pozostaje również kwalifi- kacja do implantacji Absorb BVS chorych leczonych przewle- kle przeciwkrzepliwie. Z formalnego punktu widzenia ta grupa osób nie była kwalifikowana do udziału w przeprowadzonych dotychczas badaniach. Nie ma zatem danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania terapii złożonej. Wiąże się to niewątpliwie z wyraźnie wyższym ryzykiem krwawienia w przypadku jednoczesnego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej i terapii przeciwkrzepliwej, a jednocześ- nie nieugruntowanej jeszcze w pełni pozycji terapii jednym lekiem przeciwpłytkowym i przeciwzakrzepowym. Dlatego też, być może, na tym etapie prowadzonych badań włączanie tej grupy chorych uznano za przedwczesne, tym bardziej, że czas DAPT nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy.

BVS w STEMI. Protokoły badań omówionych w trzeciej części niniejszego opracowania wykluczały chorych z zawa- łem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Z teoretycznego punktu widzenia implantacja BVS w miejscu obecności nie- stabilnej zmiany i skrzepliny mogłaby mieć znaczenie w ogra- niczeniu ryzyka wystąpienia zjawiska no-reflow. Dwukrotnie większe niż w większości stentów kobaltowo-chromowych przęsła zachowujące swoją plastyczność mogą teoretycznie skuteczniej zatrzymać materiał trombotyczny pomiędzy rusz- towaniem a ścianą naczynia. Ponadto wszystkie potencjalne zagrożenia wynikające z malapozycji stentów metalowych implantowanych w STEMI miałyby jedynie czasowy charakter i ustępowałyby wraz z procesem bioresorpcji. Z kolei z tech- nicznego punktu widzenia konieczność stosowania predyla- tacji adekwatnie dobranymi do wielkości naczynia balonami wiąże się z wyższym ryzykiem upośledzenia napływu po zabiegu angioplastyki. Choć w aktualnych wytycznych ESC nie zaleca się rutynowego stosowania trombektomii w trak- cie angioplastyki u chorych z STEMI, w przypadku decyzji o implantacji BVS mogłaby ona mieć szczególne znaczenie, oddalając konieczność stosowania intensywnej predylatacji i potwierdzając możliwość dostarczenia stentu do zmiany.
Literatura dotycząca stosowania BVS w STEMI jest bardzo skromna. W badaniu Prague 19 u 40 chorych implantowano BVS, natomiast grupę kontrolną stanowiło 57 osób (u których implantowano DES lub BMS), wykluczonych z implanatcji BVS ze względów angiograficznych lub klinicznych. Do implantacji BVS nie kwalifikowano pacjentów z krętymi i zwapniałymi tętnicami odpowiedzialnymi za zawał, w przypadku zmian dłuższych niż 24 mm w tętnicach < 2,3 mm i > 3,7 mm oraz w przypadku zmian restenotycznych odpowiedzialnych za STEMI. Kliniczne kryteria wykluczenia obejmowały pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca, współistniejącymi chorobami ograniczającymi przeżycie < 3 lat, chorych ze wskazaniami do przewlekłej antykoagulacji i przeciwska- zaniami do DAPT. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa implantacji BVS w STEMI oraz porównanie ryzyka występowania zgonu, zawału i ponownej rewaskulary- zacji (MACE) w okresie obserwacji. Skuteczną implantację BVS przeprowadzono u 98% chorych. Przepływ TIMI 3 uzyskano u 95% osób. Recoil rusztowania wystąpił u ok. 10% chorych. Malapozycję rusztowania stwierdzono w 1% przypadków, natomiast brzeżne dyssekcje wystąpiły u 38% pacjentów. W badaniu zwraca uwagę wyraźna różnica w pomiarze proksymalnej referencji naczynia między pomiarami opartymi na obrazie angiograficznym i OCT, co w praktyce wpływa na dobór odpowiedniej średnicy stentu (różnica = 0,29 mm; p = 0,028). Przebieg kliniczny u chorych po implantacji BVS był porównywalny z grupą kontrolną leczoną stentem metalowym (bez MACE: 95% BVS i 93% DES/BMS) [71].
Zbliżone wyniki potwierdzające możliwość przeprowa- dzenia skutecznego zabiegu PCI z zastosowaniem BVS zostały udokumentowane również w badaniu BVS STEMI First Study,
do którego włączono 49 chorych. Odsetek skutecznych im- plantacji wyniósł 97,9%, a przepływ TIMI 3 uzyskano u 92% osób. Nawiązując do teoretycznych rozważań dotyczących techniki wykonania zabiegu w STEMI, zwraca uwagę fakt, że wyniki te uzyskano w grupie pacjentów, u których w większo- ści (u 38 osób) implantację BVS poprzedzono trombektomią, a bezpośrednie stentowanie niepoprzedzone predylatacją wykonano w 16 przypadkach [72].
W randomizowanym badaniu ABSORB-STEMI TROFI II, do którego włączono łącznie 287 pacjentów, wykazano, że stosowa- nie stentów Absorb u chorych z STEMI wiązało się z prawie kom- pletnym wygojeniem się ściany naczynia (ocenianym na podstawie obrazowania OFDI) po 6 miesiącach, podobnym do metalowych stentów DES. Odsetek przęseł z malapozycją oraz przęseł niepo- krytych był niższy w przypadku stentów Absorb. Chociaż utrata światła po 6 miesiącach w ocenie angiograficznej była mniejsza w stentach metalowych (0,17 ± 0,24 vs. 0,08 ± 0,28 mm; p = 0,024), to odsetek restenoz był porównywalnie niski w obu badanych grupach (0% w przypadku stentów Absorb vs. 1,1% w stentach metalowych; p = 1,00) [73].
Technika implantacji w ostrych zespołach wieńcowych. Zasadniczo nie ma opracowań na ten temat. Konieczność intensywnych predylatacji w zakresie blaszki miażdżycowej pokrytej skrzepem może się wiązać z ryzykiem dystalnej embolizacji. Zgodnie z dokumentem europejskich eksper- tów zaleca się stosowanie trombektomii aspiracyjnej w celu zmniejszenia ryzyka no-reflow. Wykonanie skutecznego pasażu trombektomem daje też pewność doprowadzenia rusztowania Absorb do zmiany [36].
Z kolei wydaje się, że w przypadku niestabilnej blaszki miażdżycowej jej struktura może być bardziej podatna i za- lecana predylatacja może zostać pominięta. Jak dotychczas opublikowano 1 pracę dotyczącą bezpośredniej predylatacji oraz doniesienie o możliwości ominięcia predylatacji u 11 pa- cjentów z STEMI. Pomimo braku badań oceniających takie podejście w ostrych zespołach wieńcowych, odsetek bezpo- średnich implantacji wahał się od 9% w rejestrze POLAR ACS [29], poprzez 32% we wspomnianym BVS STEMI First Study [63], do 44% w randomizowanym badaniu STEMI TROFFI II [64]. Należy przeprowadzić badania ukierunkowane na oce- nę skuteczności i bezpieczeństwa bezpośredniej implantacji u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

# PERSPEKTYWY TECHNOLOGII BVS
Większość z dotychczas opublikowanych danych klinicz- nych wykazała, że stosowanie technologii bioresorbowalnej zgodnie z wskazaniami może zapewnić rezultaty kliniczne na poziomie najlepszych stentów DES nowej generacji.
Jednak należy również pamiętać, że BVS znajdują się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a Absorb BVS jest urządze- niem pierwszej generacji, które przez analogię można będzie pewnie za jakiś czas porównać do stentu Palmatz-Shatz (pierw- sza generacja BMS) i CYPHER (pierwsza generacja DES). Oba

Tabela 5. Obecnie dostępne technologie bioresorbowalne

Producent	Nazwa stentu	Platforma	Lek antyproliferacyjny
Abbott	Absorb™	Kwas poli-L-mlekowy	ewerolimus
REVA Medical	Fantom®	Poliwęglan w połączeniu z pochodną tyrozyny zawierającą jod	sirolimus
Elixir	DESolve™	Kwas poli-L-mlekowy	nowolimus
Biotronik	Magmaris	Stop magnezu	sirolimus
Kyoto Medical	Igaki–Tamai	Kwas poli-L-mlekowy	–
Amaranth Medical	Amaranth Fortitude PLLA	Kwas poli-L-mlekowy	–
Meril Life Sciences	MeRes 100	Kwas poli-L-mlekowy	sirolimus
OrbusNeich	Acute	Mieszanina kwasu poli-L-mlekowego, poli-D-mlekowego oraz kaprolakton	sirolimus/CD34
Arterial Remolding Technologies	ARTDIVA	Kwas poli-L-mlekowy	–
Xenogenics Corporation	Ideal Biostent	Polimer bezwodnikowy zmieszany z kwasem salicylowym	sirolimus
Lifetech Scientific	Nitriding iron stent	Stop żelaza	–

szybko zostały zastąpione przez udoskonalone wersje kolejnych urządzeń i pewnie podobnie będzie w przypadku Absorb BVS. Niewątpliwie największym wyzwaniem będzie istotne zredukowanie grubości przęseł stentu przy zachowaniu właściwości mechanicznych, zapewniających odpowiednią siłę radialną, elastyczność oraz odporność na pęknięcia,
deformacje i złamania.
Inne parametry wymagające poprawy obejmują m.in.: redukcję profilu systemu wprowadzającego, poprawę widzial- ności stentu w promieniowaniu RTG, optymalizację parame- trów inflacji, możliwość ekspansji stentu przy zmniejszonym ryzyku deformacji i złamań, redukcję czasu degradacji przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnego, minimalnego czasu wsparcia ściany naczynia.
Obecnie dostępnych jest coraz więcej technologii biore- sorbowalnych, na różnym etapie rozwoju, które niewątpliwie przyczynią się do dalszej poprawy uzyskiwanych wyników klinicznych. Najważniejsze różnice między tymi stentami obejmują: rodzaj materiału, czas degradacji, grubości przęseł, siłę radialną, lek antyproliferacyjny (tab. 5).
Przykładami rusztowań bioresorbowalnych nowszej ge- neracji są DESolve firmy Elixir Medical oraz MeRes 100 firmy Meril LifeSciences, których grubość przęseł wynosi obecnie 100 µm, czyli o 50 µm mniej niż w Absorb BVS. Również czas ich degradacji został istotnie ograniczony. Stent DESolve otrzymał certyfikat CE. Inny przykład stanowi stent Magmaris firmy Biotronik wykonany z magnezu, który również otrzymał certyfikat CE i jest dostępny komercyjnie.
Również stenty Absorb BVS przechodzą stopniową ewo- lucję, która pozwoliła na zmianę warunków ich przechowy- wania i wpłynęła na poprawę parametrów proceduralnych (system GT1).
Te dane oraz doświadczenia uzyskiwane z badań kli- nicznych pozwalają optymistycznie myśleć o technologiach bioresorbowalnych, szczególnie nowej generacji, które mogą w przyszłości wyprzeć stenty metalowe w wielu sytuacjach klinicznych.
Należy również dodać, że obecnie w Polsce realizowa- ne są programy badawcze mające na celu zaprojektowanie i wyprodukowanie pierwszych polskich rusztowań bioresor- bowalnych uwalniających leki, zarówno rozprężanych na balonie (program „Apollo” finansowany w ramach projektu STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), jak i samorozprężalnych (projekt „BSM Stent” realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR).

# AKTUALNA DOSTĘPNOŚĆ I REKOMENDACJE DO STOSOWANIA ABSORB BVS W EUROPIE I W STANACH ZJEDNOCZONYCH
— OSTRZEŻENIA FIRMY ABBOTT VASCULAR
Z MARCA 2017 ROKU
W marcu 2017 roku firma Abbott Vascular wystosowała list skierowany do lekarzy w Europie, w którym poinformowała, że począwszy od dnia 31 maja 2017 roku rusztowania Absorb będą dostępne do stosowania wyłącznie w ramach kilku reje- strów klinicznych prowadzonych obecnie w wybranych ośrod- kach europejskich, w tym także w Polsce. W praktyce oznacza to wstrzymanie stosowania Absorb BVS w ramach codziennej praktyki klinicznej. Wyniki rejestrów, w których rusztowania Absorb są wszczepiane zgodnie z rekomendacjami opisanymi w niniejszym dokumencie, będą miały kluczowe znaczenie dla ponownej oceny tej technologii i wydania adekwatnych rekomendacji dotyczących ich stosowania. Ocena ta ma zostać dokonana w miesiącach letnich 2018 roku.

Również w marcu 2017 roku dokonano aktualizacji certyfikatu CE Mark dla rusztowań Absorb, zgodnie z którą wy- cofano rekomendację do stosowania urządzenia w tętnicach o małej średnicy (< 2,5 mm) oraz zaaprobowano plan im- plantacji rusztowań jedynie w ramach rejestrów klinicznych. Sytuacja ta ma związek z opisanymi powyżej 3-letnimi wynikami badania ABSORB II zaprezentowanymi w trakcie Kongresu TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) w 2016 roku w Waszyngtonie. Dodatkowo, istotny wpływ na decyzję miały zapewne wyniki 2-letnie badania ABSORB III, zaprezentowane przez Stephena G. Ellisa w trakcie ostat- niej Konferencji American College of Cardiology w marcu 2017 roku. Wykazały one, że odsetek TLF był istotnie wyższy w rusztowaniach Absorb w porównaniu ze stentami Xience, natomiast w subanalizie, w której wyeliminowano zmiany zlokalizowane w tętnicach o średnicy mniejszej niż 2,25 mm, różnice stały się nieistotne statystycznie. Ponadto subanaliza ta potwierdziła również pozytywny wpływ właściwej techniki implantacji (PSP, Predilation, appropriate vessel Sizing, and high-pressure Postdilation) na uzyskiwane wyniki w grupie
rusztowań Absorb BVS.
W ślad za wynikami badań ABSORB II i III również Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w dniu 18 marca 2017 roku wystosowała ostrzeżenie do środowiska kardiologów z informacją, że u pacjentów, u których im- plantowano rusztowania Absorb, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowych w porównaniu ze stentami Xience. Tym samym FDA (podobnie jak grupa ekspertów AISN PTK w niniejszym dokumencie) rekomen- duje odpowiedni dobór leczonych zmian oraz stosowanie adekwatnej techniki implantacji, które istotnie ograniczają prawdopodobieństwo zdarzeń niepożądanych. FDA zwraca również uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania przez pacjentów zaleceń dotyczących stosowania DAPT. Nawią- zując do tej ostatniej uwagi, istotne znaczenie ma również rekomendacja wydana przez autorów trwającego obecnie ba- dania Absorb Compare, w której u pacjentów po implantacji rusztowań Absorb zaleca się stosowanie przedłużonej DAPT przez okres minimum 1 roku lub optymalnie dłużej, biorąc pod uwagę ryzyko powikłań zakrzepowych i krwotocznych.

# PODSUMOWANIE
1. Najnowsze stenty metalowe DES umożliwiają uzyskanie lepszych wyników leczenia niż wcześniejsze generacje tych urządzeń, jednak posiadają ograniczenia związane z permanentnym pozostawaniem ciała obcego w tętnicy. Rusztowania ulegające w całości bioresorbcji (BVS) mają pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
2. Badania randomizowane dotyczące wyselekcjonowanej grupy pacjentów z wyłączeniem zmian kompleksowych (ABSORB II, ABSORB III, ABSORB JAPAN, ABSORB China, EVERBIO II, TROFII II) wykazują w stosunku do stentów DES nowej generacji porównywalne krótkoter-
minowe (do roku) wyniki w zakresie obranych punktów końcowych. Dotychczas dostępne są jedynie ograniczone obserwacje długoterminowe.
W badaniu ABSORB II w 3-letniej obserwacji nie wyka- zano, aby reaktywność wazomotoryczna tętnicy leczonej implantacją rusztowania BVS była lepsza niż w przypadku stentu DES. Nie potwierdzono także spodziewanych ko- rzyści dotyczących mniejszego nasilenia dławicy. Ponadto późna utrata światła była większa w grupie Absorb BVS. Potwierdzono również obawy dotyczące bezpieczeństwa
— częstość zawałów w grupie Absorb była kilkakrotnie i statystycznie istotnie większa niż w grupie leczonej DES.
1. Implantacja Absorb BVS nie jest zalecana w przypadku zmian złożonych, takich jak bifurkacje wymagające dwóch stentów, zwężenia z masywnymi zwapnieniami, przewlekłe okluzje, a tym bardziej w przypadku tętnic o średnicy > 4 mm, krętych segmentów doprowadza- jących, restenozy w stencie i zwężeń zlokalizowanych w przęsłach tętniczych i żylnych. Podobnie, pacjen- ci > 80. rż., dializowani lub z ciężką niewydolnością nerek, we wstrząsie czy z ograniczonym przewidywanym czasem przeżycia z innych przyczyn nie odniosą korzyści z implantacji BVS. Nie zaleca się implantacji BVS u cho- rych stosujących przewlekle antykoagulanty.
2. Absorb BVS jest urządzeniem znajdującym się w stosun- kowo wczesnej fazie rozwoju, o dużej średnicy przęseł (niemal 2-krotnie grubszej niż w stentach metalowych), w związku z czym technika implantacji znacznie różni się od implantacji stentów metalowych, jest dużo bardziej wymagająca i w przypadku nieoptymalnej implantacji częściej niż po implantacji DES może dojść do zakrze- picy. Zmiana musi być dużo staranniej przygotowana. Stosowanie dodatkowych metod obrazowania, takich jak OCT lub IVUS jest zdecydowanie wskazane i pozwala zoptymalizować wyniki leczenia. Postdylatacja balonem NC wydaje się obligatoryjna.
3. W niektórych rejestrach częstość występowania zakrzepi- cy była większa niż w badaniach ABSORB — w rejestrze GHOST-EU wynosiła 2,1%, a w rejestrze AMC — 3% po 6 miesiącach.
4. Optymalny czas DAPT po implantacji Absorb BVS nie jest znany. Wydaje się, że nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy, także u osób ze stabilną chorobą wieńcową. U pacjentów z niskim ryzykiem powikłań krwotocznych można rozważyć przedłużone stosowanie DAPT powyżej 12 miesięcy, zwłaszcza w przypadku nieoptymalnego wyniku zabiegu, implantacji kilku rusztowań u jednego pacjenta i/lub leczenia zmian złożonych (długie zwęże- nia, zwężenia bifurkacji, zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej, zwężenia zwapniałe). Brakuje również danych dotyczących optymalnego leku, jaki powinien być podawany wraz z kwasem acetylosalicylowym. Większość ekspertów uważa, że powinno się preferować

leki nowej generacji (tikagrelor, prasugrel) w zastęp- stwie klopidogrelu.
1. Efektywność kosztowa Absorb BVS jest nieustalona, a w jej ocenie należy uwzględnić koszty dodatkowego obrazowania, starannego przygotowania tętnicy przed implantacją urządzenia oraz postdylatacji.
2. Stosowanie BVS niezgodne z rekomendacjami powinno się odbywać wyłącznie w ramach rejestrów lub ba- dań klinicznych.
3. Technologia BVS jest obiecująca, lecz należy pamiętać, że znajduje się w fazie badań klinicznych, jest daleka od doskonałości i wymaga od operatorów dużo więcej staranności, wyobraźni oraz wiedzy o optymalnych technikach implantacji i roli obrazowania.
4. Aktualne zmiany w zaleceniach i rekomendacjach dotyczących stosowania rusztowań Absorb, włączając w to aktualizację certyfikatu CE Mark, stanowisko FDA, jak również wycofanie rusztowań Absorb przez firmę Abbott z komercyjnego użycia odzwierciedlają w dużej mierze opinie autorów niniejszego dokumentu, którzy uważają, że stosowanie technologii bioresorbowalnej powinno być kontynuowane, choć wyłącznie na za- sadzie przedstawionych w dokumencie zasad doboru pacjentów, zwężeń, leczenia przeciwpłytkowego oraz adekwatnej techniki implantacji. Zalecenie to dotyczy nie tylko Absorb BVS, ale wszystkich obecnie dostępnych rusztowań bioresorbowalnych.

Konflikt interesów: Wojciech Wąsek: wykłady sponsoro- wane przez firmę Abbott; Łukasz Rzeszutko: grant naukowy w trakcie realizacji badań ABSORB FIM i ABSORB II z firmy Abbott; honoraria za wykłady od firmy Abbott; Sławomir Dobrzycki: honoraria za wykłady od firmy Abbott Vascular; Maciej Lesiak: honoraria za wykłady i udział w komitetach doradczych od firm Abbott Vascular, Boston Scientific, Astra- Zeneca; Dariusz Dudek: granty i komitet doradczy: Abbott, Biotronik, Procardia; Jacek Legutko: honoraria za wykłady od firmy Abbott.
Piśmiennictwo
1. Serruys PW, Chevalier B, Dudek D, et al. A bioresorbable evero- limus-eluting scaffold versus a metallic everolimus-eluting stent for ischaemic heart disease caused by de-novo native coronary artery lesions (ABSORB II): an interim 1-year analysis of clinical and procedural secondary outcomes from a randomised con- trolled trial. Lancet. 2015; 385(9962): 43–54, doi: 10.1016/S0140- 6736(14)61455-0, indexed in Pubmed: 25230593.
2. Raungaard B, Jensen LO, Tilsted HH, et al. Scandinavian Orga- nization for Randomized Trials with Clinical Outcome (SORT OUT). Zotarolimus-eluting durable-polymer-coated stent versus a biolimus-eluting biodegradable-polymer-coated stent in un- selected patients undergoing percutaneous coronary intervention (SORT OUT VI): a randomised non-inferiority trial. Lancet. 2015; 385(9977): 1527–1535, doi: 10.1016/S0140-6736(14)61794-3, indexed in Pubmed: 25601789.
3. Park SJ, Kang SJ, Virmani R, et al. In-stent neoatherosclerosis: a final common pathway of late stent failure. J Am Coll Cardiol. 2012; 59(23): 2051–2057, doi: 10.1016/j.jacc.2011.10.909, in- dexed in Pubmed: 22651862.
4. Nakazawa G, Finn AV, Vorpahl M, et al. Incidence and predic- tors of drug-eluting stent fracture in human coronary artery a pathologic analysis. J Am Coll Cardiol. 2009; 54(21): 1924–1931, doi: 10.1016/j.jacc.2009.05.075, indexed in Pubmed: 19909872.
5. Otsuka F, Pacheco E, Perkins LEL, et al. Long-term safety of an everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold and the cobalt-chromium XIENCE V stent in a porcine coronary artery model. Circ Cardiovasc Interv. 2014; 7(3): 330–342, doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000990, indexed in Pubmed: 24895447.
6. Onuma Y, Serruys PW. Bioresorbable scaffold: the advent of a new era in percutaneous coronary and peripheral revascular- ization? Circulation. 2011; 123(7): 779–797, doi: 10.1161/CIR- CULATIONAHA.110.971606, indexed in Pubmed: 21343594.
7. Serruys PW, Garcia-Garcia HM, Onuma Y. From metallic cages to transient bioresorbable scaffolds: change in paradigm of coronary revascularization in the upcoming decade? Eur Heart J. 2012; 33(1): 16–25b, doi: 10.1093/eurheartj/ehr384, indexed in Pubmed: 22041548.
8. Gupta V, Grande-Allen KJ. Effects of static and cyclic loading in regulating extracellular matrix synthesis by cardiovascular cells. Cardiovasc Res. 2006; 72(3): 375–383, doi: 10.1016/j.car- diores.2006.08.017, indexed in Pubmed: 17010955.
9. Hahn C, Schwartz MA. Mechanotransduction in vascular physiology and atherogenesis. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009; 10(1): 53–62, doi: 10.1038/nrm2596, indexed in Pubmed: 19197332.
10. Iqbal J, Onuma Y, Ormiston J, et al. Bioresorbable scaffolds: rationale, current status, challenges, and future. Eur Heart J. 2014; 35(12): 765–776, doi: 10.1093/eurheartj/eht542, indexed in Pubmed: 24366915.
11. Hlatky MA, Boothroyd DB, Melsop KA, et al. Cost-effectiveness of bypass surgery versus stenting in patients with multivessel coronary artery disease. Am J Med. 2003; 115(5): 382–389, doi: 10.1161/01.cir.0000143379.26342.5c, indexed in Pub- med: 14553874.
12. Kohn CG, Parker MW, Limone BL, et al. Impact of angina frequen- cy on health utility values of patients with chronic stable angina. Health Qual Life Outcomes. 2014; 12: 39, doi: 10.1186/1477- 7525-12-39, indexed in Pubmed: 24628859.
13. Ormiston JA, Serruys PW, Regar E, et al. A bioabsorbable everolimus-eluting coronary stent system for patients with single de-novo coronary artery lesions (ABSORB): a prospective open-la- bel trial. Lancet. 2008; 371(9616): 899–907, doi: 10.1016/S0140- 6736(08)60415-8, indexed in Pubmed: 18342684.
14. Dudek D, Onuma Y, Ormiston JA, et al. Four-year clinical follow-up of the ABSORB everolimus-eluting bioresorbable vas- cular scaffold in patients with de novo coronary artery disease: the ABSORB trial. EuroIntervention. 2012; 7(9): 1060–1061, doi: 10.4244/EIJV7I9A168, indexed in Pubmed: 21959320.
15. Garg S, Serruys PW. Coronary stents: looking forward. J Am Coll Cardiol. 2010; 56: S43–78.
16. Serruys PW, Onuma Y, Garcia-Garcia HM, et al. Dynamics of vessel wall changes following the implantation of the absorb everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold: a multi-imag- ing modality study at 6, 12, 24 and 36 months. EuroIntervention. 2014; 9(11): 1271–1284, doi: 10.4244/EIJV9I11A217, indexed in Pubmed: 24291783.
17. Serruys PW, Onuma Y, Ormiston JA, et al. Evaluation of the second generation of a bioresorbable everolimus drug-eluting vascular scaffold for treatment of de novo coronary artery stenosis: six-month clinical and imaging outcomes. Circula- tion. 2010; 122(22): 2301–2312, doi: 10.1161/CIRCULATIO- NAHA.110.970772, indexed in Pubmed: 21098436.
18. Ormiston JA, Serruys PW, Onuma Y, et al. First serial assessment at 6 months and 2 years of the second generation of absorb evero- limus-eluting bioresorbable vascular scaffold: a multi-imaging modality study. Circ Cardiovasc Interv. 2012; 5(5): 620–632, doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.971549, indexed in Pubmed: 23048057.

1. Abizaid A, Ribamar Costa J, Bartorelli AL, et al. ABSORB EXTEND investigators. The ABSORB EXTEND study: prelimi- nary report of the twelve-month clinical outcomes in the first 512 patients enrolled. EuroIntervention. 2015; 10(12): 1396–1401, doi: 10.4244/EIJV10I12A243, indexed in Pubmed: 24769555.
2. Ishibashi Y, Onuma Y, Muramatsu T, et al. ABSORB EXTEND Investigators. Lessons learned from acute and late scaffold failures in the ABSORB EXTEND trial. EuroIntervention. 2014; 10(4): 449–457, doi: 10.4244/EIJV10I4A78, indexed in Pub- med: 24469426.
3. Costa J, Abizaid A. Outcomes Registries I: Extended Results From
ABSORB EXTEND. www.tctmd.com.
1. Muramatsu T, Onuma Y, García-García HM, et al. ABSORB-EX- TEND Investigators. Incidence and short-term clinical outcomes of small side branch occlusion after implantation of an everoli- mus-eluting bioresorbable vascular scaffold: an interim report of 435 patients in the ABSORB-EXTEND single-arm trial in com- parison with an everolimus-eluting metallic stent in the SPIRIT first and II trials. JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6(3): 247–257, doi: 10.1016/j.jcin.2012.10.013, indexed in Pubmed: 23517836.
2. Chevalier B, Onuma Y, van Boven AdJ, et al. Randomised comparison of a bioresorbable everolimus-eluting scaffold with a metallic everolimus-eluting stent for ischaemic heart disease caused by de novo native coronary artery lesions: the 2-year clinical outcomes of the ABSORB II trial. EuroIntervention. 2016; 12(9): 1102–1107, doi: 10.4244/EIJY16M08_01, indexed in Pubmed: 27564310.
3. Serruys PW, Chevalier B, Sotomi Y, et al. Comparison of an everolimus-eluting bioresorbable scaffold with an everolim- us-eluting metallic stent for the treatment of coronary artery stenosis (ABSORB II): a 3 year, randomised, controlled, sin- gle-blind, multicentre clinical trial. Lancet. 2016; 388(10059): 2479–2491, doi: 10.1016/S0140-6736(16)32050-5, indexed in Pubmed: 27806897.
4. Ellis SG, Kereiakes DJ, Metzger DC, et al. ABSORB III Investiga- tors. Everolimus-Eluting Bioresorbable Scaffolds for Coronary Artery Disease. N Engl J Med. 2015; 373(20): 1905–1915, doi: 10.1056/NEJMoa1509038, indexed in Pubmed: 26457558.
5. Kimura T, Kozuma K, Tanabe K, et al. ABSORB Japan Investiga- tors. A randomized trial evaluating everolimus-eluting Absorb bioresorbable scaffolds vs. everolimus-eluting metallic stents in patients with coronary artery disease: ABSORB Japan. Eur Heart J. 2015; 36(47): 3332–3342, doi: 10.1093/eurheartj/ehv435, indexed in Pubmed: 26330419.
6. Onuma Y, Sotomi Y, Shiomi H, et al. Two-year clinical, an- giographic, and serial optical coherence tomographic follow-up after implantation of an everolimus-eluting bioresorbable scaf- fold and an everolimus-eluting metallic stent: insights from the randomised ABSORB Japan trial. EuroIntervention. 2016; 12(9): 1090–1101, doi: 10.4244/EIJY16M09_01, indexed in Pubmed: 27597270.
7. Gao R, Yang Y, Han Y, et al. ABSORB China Investigators. Bio- resorbable Vascular Scaffolds Versus Metallic Stents in Pa- tients With Coronary Artery Disease: ABSORB China Trial. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(21): 2298–2309, doi: 10.1016/j. jacc.2015.09.054, indexed in Pubmed: 26471805.
8. Puricel S, Arroyo D, Corpataux N, et al. Comparison of Everolim- us- and Biolimus-Eluting Coronary Stents With Everolimus-Elut- ing Bioresorbable Vascular Scaffolds. Journal of the American College of Cardiology. 2015; 65(8): 791–801, doi: 10.1016/j. jacc.2014.12.017, indexed in Pubmed: 25720622.
9. Cassese S, Byrne RA, Ndrepepa G, et al. Everolimus-eluting bio- resorbable vascular scaffolds versus everolimus-eluting metallic stents: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2016; 387(10018): 537–544, doi: 10.1016/S0140-6736(15)00979-4, indexed in Pubmed: 26597771.

1. Finn AV, Virmani R. The clinical challenge of disappear- ing stents. Lancet. 2016; 387: 510–512, doi: 10.1016/S0140- 6736(15)00978-2, indexed in Pubmed: 26597772.
2. Koppara T, Cheng Qi, Yahagi K, et al. Thrombogenicity and early vascular healing response in metallic biodegradable polymer-based and fully bioabsorbable drug-eluting stents. Circ Cardiovasc Interv. 2015; 8(6): e002427, doi: 10.1161/CIRCINTER- VENTIONS.115.002427, indexed in Pubmed: 26022535.
3. Stone GW, Gao R, Kimura T, et al. 1-year outcomes with the Absorb bioresorbable scaffold in patients with coronary artery disease: a patient-level, pooled meta-analysis. Lancet. 2016; 387(10025): 1277–1289, doi: 10.1016/S0140-6736(15)01039-9, indexed in Pubmed: 26825231.
4. Mukete BN, van der Heijden LC, Tandjung K, et al. Safety and efficacy of everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffolds versus durable polymer everolimus-eluting metallic stents as- sessed at 1-year follow-up: A systematic review and meta-analysis of studies. Int J Cardiol. 2016; 221: 1087–1094, doi: 10.1016/j. ijcard.2016.07.101, indexed in Pubmed: 27448538.
5. Dudek D, Rzeszutko Ł, Zasada W, et al. Bioresorbable vascular scaffolds in patients with acute coronary syndromes: the PO- LAR ACS study. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124(12): 669–677, doi: 10.20452/pamw.2550, indexed in Pubmed: 25563622.
6. Rzeszutko Ł, Siudak Z, Włodarczak A, et al. Use of bioresorb- able vascular scaffolds in patients with stable angina and acute coronary syndromes. Polish National Registry. Kardiol Pol. 2014; 72(12): 1394–1399, doi: 10.5603/KP.a2014.0147, indexed in Pubmed: 25001567.
7. Gil R, Bil J, Pawłowski T, et al. Wykorzystanie stentów biore- sorbowalnych Absorb BVS® u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową: ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia hybry- dowego stentów bioresorbowalnych i stentów uwalniających lek. Kardiol Pol. 2016; 74(7): 627–633, doi: 10.5603/kp.a2015.0250.
8. Kochman J, Tomaniak M, Kołtowski Ł, et al. A 12-month an- giographic and optical coherence tomography follow-up after bioresorbable vascular scaffold implantation in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Catheter Cardiovasc Interv. 2015; 86(4): E180–E189, doi: 10.1002/ccd.26006, indexed in Pubmed: 26015294.
9. Lesiak M, Łanocha M, Araszkiewicz A, et al. Percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion of the coronary artery with the implantation of bioresorbable everolimus-eluting scaffolds. Poznan CTO-Absorb Pilot Registry. EuroIntervention. 2016; 12(2): e144–e151, doi: 10.4244/EIJV12I2A27, indexed in Pubmed: 27290673.
10. Rzeszutko Ł, Tokarek T, Siudak Z, et al. Patient profile and periprocedural outcomes of bioresorbable vascular scaffold im- plantation in comparison with drug-eluting and bare-metal stent implantation. Experience from ORPKI Polish National Registry 2014-2015. Postepy Kardiol Interwen. 2016; 12(4): 321–328, doi: 10.5114/aic.2016.63632, indexed in Pubmed: 27980545.
11. Gomez-Lara J, Diletti R, Brugaletta S, et al. Angiographic maximal luminal diameter and appropriate deployment of the everolim- us-eluting bioresorbable vascular scaffold as assessed by optical coherence tomography: an ABSORB cohort B trial sub-study. EuroIntervention. 2012; 8(2): 214–224, doi: 10.4244/EIJV8I2A35, indexed in Pubmed: 22030265.
12. Everaert B, Felix C, Koolen J, et al. Appropriate use of bioresorb- able vascular scaffolds in percutaneous coronary interventions: a recommendation from experienced users : A position statement on the use of bioresorbable vascular scaffolds in the Nether- lands. Neth Heart J. 2015; 23(3): 161–165, doi: 10.1007/s12471- 015-0651-3, indexed in Pubmed: 25626696.
13. Seth A, Ravisekar V, Kaul U. Use of ‘Guideliner’ catheter to overcome failure of delivery of Absorb™ Bioresorbable Vas- cular Scaffold in calcified tortuous coronary lesions: technical

considerations in ‘Real World Patients’. Indian Heart J. 2014;
66(4): 453–458, doi: 10.1016/j.ihj.2014.05.019, indexed in
Pubmed: 25173205.
1. Tamburino C, Latib A, van Geuns RJ, et al. Contemporary practice and technical aspects in coronary intervention with bioresorbable scaffolds: a European perspective. EuroInterven- tion. 2015; 11(1): 45–52, doi: 10.4244/EIJY15M01_05, indexed in Pubmed: 25599676.
2. Collet C, Asano T, Sotomi Y, et al. Early, late and very late incidence of bioresorbable scaffold thrombosis: a system- atic review and meta-analysis of randomized clinical trials and observational studies. Minerva Cardioangiol. 2017; 65(1): 32–51, doi: 10.23736/S0026-4725.16.04238-9, indexed in Pub- med: 27626924.
3. Onuma Y, Serruys PW, Ormiston JA, et al. Three-year results of clinical follow-up after a bioresorbable everolimus-eluting scaffold in patients with de novo coronary artery disease: the ABSORB trial. EuroIntervention. 2010; 6(4): 447–453, doi: 10.4244/EIJ30V6I4A76, indexed in Pubmed: 20884431.
4. Suttorp MJ, Stella PR, Dens J, et al. SOLSTICE investiga- tors. Ultra-thin strut cobalt chromium bare metal stent usage in a complex real-world setting. (SOLSTICE registry). Neth Heart J. 2015; 23(2): 124–129, doi: 10.1007/s12471-014-0629-6, indexed in Pubmed: 25563495.
5. Jiménez JM, Davies PF. Hemodynamically driven stent strut design. Ann Biomed Eng. 2009; 37(8): 1483–1494, doi: 10.1007/s10439-009-9719-9, indexed in Pubmed: 19472055.
6. Kuramitsu S, Iwabuchi M, Haraguchi T, et al. Incidence and Clinical Impact of Stent Fracture After Everolimus-Eluting Stent Implantation. Circulation: Cardiovascular Interventions. 2012; 5(5): 663–671, doi: 10.1161/circinterventions.112.969238, in- dexed in Pubmed: 23011266.
7. Pan M, Romero M, Ojeda S, et al. Fracture of Bioresorbable Vascular Scaffold After Side-Branch Balloon Dilation in Bi- furcation Coronary Narrowings. Am J Cardiol. 2015; 116(7): 1045–1049, doi: 10.1016/j.amjcard.2015.07.015, indexed in Pubmed: 26243578.
8. Ormiston JA, Webber B, Ubod B, et al. Absorb everolimus-eluting bioresorbable scaffolds in coronary bifurcations: a bench study of deployment, side branch dilatation and post-dilatation strate- gies. EuroIntervention. 2015; 10(10): 1169–1177, doi: 10.4244/EI- JY14M05_08, indexed in Pubmed: 24835848.
9. Grundeken MJ, Kraak RP, de Bruin DM, et al. Three-dimen- sional optical coherence tomography evaluation of a left main bifurcation lesion treated with ABSORB® bioresorbable vas- cular scaffold including fenestration and dilatation of the side branch. Int J Cardiol. 2013; 168(3): e107–e108, doi: 10.1016/j. ijcard.2013.07.255, indexed in Pubmed: 23972365.
10. Karanasos A, Li Y, Tu S, et al. Is it safe to implant bioresorbable scaffolds in ostial side-branch lesions? Impact of ‘neo-carina’ formation on main-branch flow pattern. Longitudinal clinical observations. Atherosclerosis. 2015; 238(1): 22–25, doi: 10.1016/j. atherosclerosis.2014.11.013, indexed in Pubmed: 25437885.
11. Gori T, Wiebe J, Capodanno D, et al. Early and midterm outcomes of bioresorbable vascular scaffolds for ostial coronary lesions: insights from the GHOST-EU registry. EuroIntervention. 2016; 12(5): e550–e556, doi: 10.4244/EIJY15M09_10, indexed in Pub- med: 26348681.
12. Fernández D, Brugaletta S, Martín-Yuste V, et al. First experience of a bioresorbable vascular scaffold implantation in left main stenosis. Int J Cardiol. 2013; 168(2): 1566–1568, doi: 10.1016/j. ijcard.2012.12.061, indexed in Pubmed: 23351792.
13. Miyazaki T, Panoulas VF, Sato K, et al. Bioresorbable vascular scaffolds for left main lesions; a novel strategy to overcome limitations. Int J Cardiol. 2014; 175(1): e11–e13, doi: 10.1016/j. ijcard.2014.04.185, indexed in Pubmed: 24845788.
14. Cortese B, Orrego PS, Sebik R, et al. RAI registry investiga- tors. Biovascular scaffolding of distal left main trunk: experience and follow up from the multicenter prospective RAI registry

(Registro Italiano Absorb). Int J Cardiol. 2014; 177(2): 497–499,
doi: 10.1016/j.ijcard.2014.08.081, indexed in Pubmed: 25205485.
1. Dörr O, Liebetrau C, Wiebe J, et al. Bioresorbable scaffolds for the treatment of in-stent restenosis. Heart Vessels. 2015; 30(2): 265–269, doi: 10.1007/s00380-013-0464-5, indexed in Pubmed: 24390727.
2. Cadrin-Tourigny J, Dong L, Maehara A, et al. Bioresorbable Vascular Scaffold Use in a Case of In-stent Restenosis. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2014, doi: 10.5935/abc.20140098, indexed in Pubmed: 25120088.
3. Moscarella E, Ielasi A, Granata F, et al. Bioresorbable vascular scaffold implantation for the treatment of coronary in-stent restenosis: results from a multicenter Italian experience. Int JCardiol. 2015; 199(4): 366–372, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.07.002, indexed in Pubmed: 26241643.
4. Alfonso F, Nuccio J, Cuevas C, et al. Treatment of coro- nary in-stent restenosis with bioabsorbable vascular scaf- folds. J Am Coll Cardiol. 2014; 63(25 Pt A): 2875, doi: 10.1016/j. jacc.2013.05.107, indexed in Pubmed: 24969756.
5. Panoulas VF, Miyazaki T, Sato K, et al. Procedural outcomes of patients with calcified lesions treated with bioresorbable vascular scaffolds. EuroIntervention. 2016; 11(12): 1355–1362, doi: 10.4244/EIJY15M03_11, indexed in Pubmed: 25868742.
6. Rama-Merchan JC, Mattesini A, Dall’Ara G, et al. Chronic total occlusion successfully treated with a bioresorbable everolim- us-eluting vascular scaffold. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2014; 10(2): 128–129, doi: 10.5114/pwki.2014.43521, indexed in Pubmed: 25061461.
7. Vaquerizo B, Barros A, Pujadas S, et al. Bioresorbable everolimus-elut- ing vascular scaffold for the treatment of chronic total occlusions: CTO-ABSORB pilot study. EuroIntervention. 2015; 11(5): 555–563, doi: 10.4244/EIJY14M12_07, indexed in Pubmed: 25499833.
8. Ojeda S. Bioresorbable vascular scaffold for the percutaneous treatment of chronic total occlusion lesions: clinical outcomes and computed tomography scan follow-up. EuroPCR, 2015.
9. Wiebe J, Nef HM, Hamm CW. Current status of bioresorbable scaf- folds in the treatment of coronary artery disease. J Am Coll Car- diol. 2014; 64(23): 2541–2551, doi: 10.1016/j.jacc.2014.09.041, indexed in Pubmed: 25500240.
10. Ong P, Jafary F, Ho H. “First-in-man” use of bioresorbable vas- cular scaffold in saphenous vein graft. EuroIntervention. 2013; 9(1): 165–165, doi: 10.4244/eijv9i1a24.
11. Roleder T, Parma Z, Smolka G, et al. Optical coherence tomog- raphy imaging of everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold implanted into coronary vein graft at 3-month follow-up. Eur Heart J. 2014; 35(33): 2207, doi: 10.1093/eurheartj/ehu140, indexed in Pubmed: 24722807.
12. Deora S, Shah S, Patel T. First-in-man implantation of bioresorb- able vascular scaffold in left internal mammary artery graft. J Inva- sive Cardiol. 2014; 26(2): 92–93, indexed in Pubmed: 24486669.
13. Wu C, Camacho FT, King SB, et al. Risk stratification for long-term mortality after percutaneous coronary intervention. Circ Cardiovasc Interv. 2014; 7(1): 80–87, doi: 10.1161/CIRCIN- TERVENTIONS.113.000475, indexed in Pubmed: 24425588.
14. Kočka V, Malý M, Toušek P, et al. Bioresorbable vascular scaffolds in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a prospective multicentre study ‘Prague 19’. Eur Heart J. 2014; 35(12): 787–794, doi: 10.1093/eurheartj/eht545, indexed in Pubmed: 24419808.
15. Fam JM, Felix C, van Geuns RJ, et al. Everolimus-eluting biore- sorbable vascular scaffolds for treatment of patients presenting with ST-segment elevation myocardial infarction: BVS STEMI first study. Eur Heart J. 2014; 35(12): 777–786, doi: 10.1093/eu- rheartj/eht546, indexed in Pubmed: 24394380.
16. Sabaté M, Windecker S, Iñiguez A, et al. Everolimus-eluting bioresorbable stent vs. durable polymer everolimus-eluting metallic stent in patients with ST-segment elevation myocar- dial infarction: results of the randomized ABSORB ST-segment elevation myocardial infarction-TROFI II trial. Eur Heart J. 2016; 37(3): 229–240, doi: 10.1093/eurheartj/ehv500, indexed in Pubmed: 26405232.

Cite this article as: Reczuch K, Milewski K, Wąsek W, et al. Zastosowanie rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu choroby wieńcowej. Stanowisko grupy ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK). Kardiol Pol. 2017; 75(8): 817–835, doi: 10.5603/KP.2017.0160.