POWŁOKI WĘGLOWE FORMOWANE METODAMI JONOWYMI DLA CELÓW ENDOPROTETYKI STAWU BIODROWEGO.
BADANIA WSTĘPNE
Bogusław Rajchel*, Janusz Otfinowski**, Barbara Czajkowska***, Lucyna Jaworska****, Edward Wań­tuch*****, Barbara Petelenz*, Tadeusz Burakowski*****, Leonard M. Proniewicz******, Stanisława Gąsiorek*, Marzena Mitura*, Adam Adamski*, Bogusław Frańczuk**
*Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie **Klinika Traumatologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
***Katedra Immunologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
****Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie *****P0liteCHNIKA Krakowska w Krakowie ******PolitecHnika Radomska w Radomiu ******Katedra Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
# Streszczenie
Zastosowanie supertwardych powłok węglowych dla poprawy własności trybologicznych układu głów- ka-panewka endoprotezy stawu biodrowego może znacznie wydłużyć okres pracy endoprotezy. Metody jonowe (IBSD, IBAD) [1, 2] umożliwiają formowanie złożonych powłok ochronnych o doskonałej adhezji do podłoża, a poprzez odpowiednią strukturę warstwo­wą powłok formowanych metodami jonowymi można w istotny sposób zmniejszyć naprężenia mechanicz­ne układu powłoka-podłoże. Własności biochemicz­ne i mechaniczne powłok formowanych metodami jo­nowymi silnie zależą od przebiegu słabo poznanych procesów fizycznych zachodzących w trakcie formo­wania powłok. Celem niniejszej pracy było określenie struktury dwuwarstwowych powłok DLC-SiC oraz DLC-TiC oraz wstępna ocena ich biozgodności w ho­dowlach makrofagów i fibroblastów. Wielowarstwowe powłoki formowano dwuwiązkową metodą IBAD na powierzchniach płaskich próbek wykonanych ze stali lub ze stopu Ti-AI-V. Strukturę warstwową uformowa­nych powłok badano metodą RBS. Odporność koro­zyjną uformowanych powłok oceniono jako dobrą, a stopień przeżywalności komórek hodowanych na po­wierzchni próbek był wysoki.
Słowa kluczowe: Twarde powłoki węglowe, po­włoki diamentopodobne, węglik krzemu, węglik tyta­nu, endoprotezy stawu biodrowego, metoda IBAD, me­toda RBS.
# Wstęp
DIAMOND-LIKE CARBON COATINGS FORMED BY IONIC METHODS FOR POTENTIAL USE IN HIP JOINT
ENDOPROSTHESES. PRELIMINARY STUDIES
Bogusław Rajchel*, Janusz Otfinowski**, Barbara Czajkowska***, Lucyna Jaworska****, Edward Wań­tuch*****, Barbara Petelenz*, Tadeusz Burakowski*****, Leonard M. Proniewicz******, Stanisława Gąsiorek*, Marzena Mitura*, Adam Adamski*, Bogusław Frańczuk**
‘Institute of Nuclear Physics, Cracow
“Department of Traumatology
Collegium Medicum, Jagiellonian University, Cracow
“‘Department of Immunology
Collegium Medicum, Jagiellonian University, Cracow
““Machining Institute, Cracow
“‘“Technical University, Cracow
“““Technical University, Radom
“““Department of Chemical Physics
Jagiellonian University, Cracow
# Abstract
Super-hard carbon coatings improve tribological properties of the head/cup system in the hip joint pros- theses, and essentially extend their working time. The ionic methods (IBSD, IBAD) [1, 2] allow obtaining com­plex protective coatings with perfect adhesion to the substrate. Mechanical stresses on the substrate-coat­ing interface can be minimized by applying appropri­ate layer structures. Biochemical and mechanical prop­erties of coatings formed by the ionic methods strongly depend on, not fully understood, physical processes taking place upon deposition. The objective of this work was to determine the structure of the double-layer DLC-SiC and DLC-TiC coatings and to assess their biocompatibility in the macrophag and fibroblast cul­tures. The multilayer coatings were formed by a dual­beam IBAD method on flat surfaces of samples of stainless steel or Ti-AI-V alloy, and their layer struc­ture was investigated by the RBS method. The resist­ance to chemical corrosion turned out good and the survival rate of cells cultured on the coated surfaces was high.
Key words: Hard carbon coatings, DLC, SiC, TiC, hip joint endoprostheses, IBAD, RBS.
# Introduction
Stosowane obecnie endoprotezy stawu biodrowego ule­gają uszkodzeniu, między innymi w wyniku zużycia po-
The routinely used hip joint endoprostheses are prone to damage, mainly due to wear of surfaces subject to fric-

wierzchni trących w układzie główka-panewka protezy. Za­stosowanie supertwardych powłok węglowych dla poprawy trybologicznych własności tego układu może w istotny spo­sób wydłużyć okres pracy endoprotezy. Szeroko stosowa­ne metody typu CVD (Chemical Vapour Deposition) [3] czy też PVD (Physical Vapor Deposition) [4] już obecnie umoż­liwiają formowanie supertwardych powłok typu DLC (Dia­mond-Like Coating), lecz niestety o niezbyt zadawalającej adhezji do zabezpieczanego podłoża. Dodatkową trudno­ścią w stosowaniu powłok formowanych metodami CVD/ PVD jest system naprężeń mechanicznych pomiędzy po­włoką a podłożem, mogący doprowadzić do uszkodzenia zabezpieczanego podłoża. Konkurencyjne w stosunku do powyższych metod są metody jonowe: IBSD (Ion Beam Sputter Deposition) i IBAD (Ion Beam Assisted Deposition), które umożliwiają formowanie złożonych powłok ochronnych o doskonałej adhezji do podłoża. Co więcej, poprzez odpo­wiednią strukturę warstwową powłok formowanych meto­dami jonowymi można w istotny sposób zmniejszyć naprę­żenia mechaniczne układu powłoka-podłoże. Niestety wła­sności biochemiczne i mechaniczne powłok formowanych metodami jonowymi silnie zależą od przebiegu wciąż słabo poznanych procesów formowania.Celem niniejszej pracy było określenie struktury jednowarstwowych powłok SiC i TiC oraz dwuwarstwowych DLC-SiC i DLC-TiC, a także wstępna ocena ich odporności korozyjnej i biozgodności. Zarówno jedno- jak i wielowarstwowe powłoki formowano dwuwiązkową metodą IBAD na powierzchniach płaskich próbek wykonanych ze stopu Ti-AI-V lub stali. Przebadano kilkadziesiąt próbek, w tym wstępnie 10 próbek typu DLC- SiC oraz 10 typu DLC-TiC. Strukturę warstwową uformo­wanych powłok badano metodą detekcji wstecznie rozpro­szonych naładowanych cząstek (RBS). Biozgodność oce­niano obserwując przeżywalność komórek w hodowlach ma- krofagów i fibroblastów umieszczanych na powierzchni ba­danych materiałów.
tion in. the head/cup system. Application of super-hard car­bon coatings to improve tribological properties of this sys­tem can significantly extend the working time of endoprostheses. The widely applied CVD (Chemical Va­pour Deposition) [3] or PVD (Physical Vapor Deposition) [4] methods allow the formation of super-hard DLC (Diamond­Like Coating) coatings but do not ensure satisfactory adhe­sion of the coating to the substrate. Another disadvantage of coatings formed by vapour deposition methods is that mechanical stressess appearing at the substrate/coating interface may lead to damages of the protected surface.The ionic methods, such as IBSD (Ion Beam Sputter Deposi­tion) or IBAD (Ion Beam Assisted Deposition) are competi­tive to the CVD/PVD ones. They allow obtaining complex protective coatings with excellent adhesion to the substrate. The mechanical stress on the substrate-coating interface can be minimized by controlled formation of appropriate layer structures. Unfortunately, biochemical and mechanical prop­erties of layers formed by the ionic methods strongly de­pend on the history of the coating formation process, which up to now have not been sufficiently investigated. The ob­jective of this work was to determine the structure of single­layer SiC and TiC coatings and of double-layer DLC-SiC and DLC-TiC coatings to assess their corrosion resistance and biocompatibility. All types of coatings were prepared by means of the dual-beam IBAD method, on flat surfaces of samples of the Ti-AI-V alloy or stainless steel. Several dozens of samples were investigated, among them 10 DLC- SiC and 10 DLC-TiC ones. The layer structure of coatings was studied via detection of the back-scattered charged particles (Rutherford Back-Scattering Spectroscopy). Biocompatibility was evaluated by observation of the sur­vival rate of macrophags and fibroblasts cultured on the surface modified samples.
# Sample preparation
All samples were circular plates, 20-mm in diameter, cut from the stainless steel or Ti-AI-V alloy rods. Their surface was prepared in the following way:
Pre-treatment of the surface
- mechanical polishing (SiC papers with grit nos. 400, 600, 800, and 2000, felt);
- ultrasonic degreasing in chloro­form, acetone, and ethanol, 15 min in each; washing in each of the or­ganic solvents was followed by rins­ing with deionized water and dry­ing in ambient air.
1. Formation of the single-layer SiC or TiC coatings by the dual-beam. IBAD method.
2. Formation of the external DLC layer on selected samples pre­pared in the above-described way.
Formation method: dual beam IBAD.The principle of the dual beam IBAD is illustrated in FIG.1. The details were described else­where [5].
# Preparatyka próbek
Próbki w postaci krążków o śred­nicy 20 mm, wyciętych ze stali nie­rdzewnej lub stopu Ti-AI-V, były poddawane następującym etapom obróbki:
Wstępna preparatyka powierzch­ni
- polerowanie mechaniczne (kolej­no: papier ścierny o gradacji 400, 600, 800 i 2000, filc);
- odtłuszczanie w myjce ultradźwię­kowej (kolejno, po 15 min, w chlo­roformie, acetonie, etanolu). Po każdym myciu płukanie wodą de­stylowaną i osuszanie na powie­trzu.
1. Formowanie powłok jednowar­stwowych (SiC, TiC) metodą IBAD
2. Formowanie zewnętrznej war­stwy DLC na części próbek. Meto­da formowania: dwuwiązkową me­toda IBAD.
Zasadę dwuwiązkowej metody IBAD ilustruje RYS. 1. Szczegóły budowy aparatury i metodyka zo­stały opisane wcześniej [5],
RYS. 1. Schemat dwuwiązkowej metody IBAD stosowanej do formowania powłok: SiC, TiC, SiC-DLC, TiC-DLC.
1. Podłoże (stal, tytan, stop Ti-AI-V, itp.,
2. Powłoka, (3) Wiązka bombardująca (np. jony Ar+ lub C+), (4) Złożona próbka rozpylanych substancji (np. C-Si).
FIG. 1. Principle of the dual-beam IBAD method, applied in the manufacturing of the SiC, TiC, SiC-DLC, and TiC-DLC coatings.
Substrate (stainless steel, Ti, Ti-AI-V alloy, etc.), (2) Coating, (3) Bombarding beam (e.g. Ar+ or C+ ions), (4) Complex sample of the sputtered material (e.g. C-Si).

Wiązka / Beam
Rodzaj bombardujących jonów / Bombarding ions Energia bombardujących jonów / Energy of the bombarding ions Gęstość prądu wiązki bombardującej / Current density of the bombarding beam
TABELA 1. Parametry procesu IBAO. TABLE 1. Parameters of the IBAD process.
Implantacyjna	Rozpylająca
Implanting	Sputtering
C+ or Ar+	Ar+
20 keV	20 keV
0.5 pA/cm:	100 pA/cm2

# Badanie składu i struktury powłok
Do badania składu pierwiastkowego oraz struktury war-
stwowej uformowanych powłok zastosowano metodę RBS
(Rutherford BackScattering Spectroscopy). Próbkę z ufor-
mowaną powłoką bombardowano wiązką protonów o ener-
gii 1750 keV, prostopadle lub pod kątem 45° do powierzch-
ni. Wstecznie rozproszone
protony rejestrowano detekto-
rem cząstek o energetycznej
zdolności rozdzielczej 15 keV,
umieszczonym pod kątem
170°względem wiązki. Dodat-
kowo rejestrowano charakte-
rystyczne promieniowanie X
wzbudzone wiązką protonów.
Detektor Si(Li) o energetycz-
nej zdolności rozdzielczej 180
eV, rejestrujący promieniowa-
nie X, umieszczano prostopa-
dle do wiązki bombardujących
protonów.Przykładowe widmo
promieniowania X, wzbudzo-
nego wiązką protonów w prób-
ce stalowej pokrytej powłoką
TiC przedstawiono na RYS. 2.
# Wstępne badania odporności korozyjnej
RYS. 2. Przykładowe widmo energetyczne promienio­wania charakterystycznego wzbudzonego wiązką protonów o energii 1750 keV w próbce stalowej pokrytej metodą IBAD powłoką TiC. Obserwowane linie KaFe i KbFe pochodzą od podłoża (stal).
# Determination of composition and structure of coatings
The chemical composition and layer structure of the ob-
tained coatings were studied by means of the Rutherford
Back-Scattering Spectroscopy (RBS). The samples were
bombarded, normally or at
the angle of 45° to the coated
surface, by a proton beam
with the energy of 1750 keV.
The back-scattered protons
were registered by a particle
detector with energy resolu-
tion of 15 keV, at the angle of
170° relative to the beam axis.
Additionally, proton-induced
characteristic X-rays were
registered by a Si(Li) detec-
tor, with energy resolution'of
180 eV, placed perpendicu-
larly to the proton beam axis.
A representative spectrum of
characteristic X-rays induced
by the proton beam in a TiC-
coated stainless steel sam-
ple, is shown in FIG. 2.
Do wstępnej oceny odpor-
ności korozyjnej powłok ufor-
mowanych na podłożu ze stali
przygotowano dwa roztwory
trawiące:
1. Wodny roztwór NaCI, wagowo 3%;
2. Wodny roztwór: 0.2M CuS04 (10 cm3) + 10% NaCI (5 cm3) + 0.1 M HCI (0,4 cm3).
Roztwory nanoszono kroplami na powierzchnię próbek na czas do 300 sekund, w temperaturze pokojowej. Identycz­ne płytki, nie poddawane obróbce jonowej, służyły jako od­nośnik. Po spłukaniu wodą dejonizowaną, powierzchnie próbek obserwowano pod mikroskopem optycznym (po­większenie 100x do 250x).
FIG. 2. A representative energetic spectrum of the characteristic X-rays induced by the 1750 keV protons in a stainless steel sample coated with TiC by the IBAD method. The observed KaFe and KbFe lines are emitted by the substrate material (steel).
# Preliminary study of corrosion resistance
The corrosion resistance
of the coated stainless steel
samples was checked at ambient temperature by placing
on their surface a few drops of each of the following solu-
tions:
1. 3 wt% NaCI in water;
2. mixture of 0.2M CuS04 (10 cm3) + 10 wt% NaCI (5 cm3) + 0.1M HCI (0.4 cm3) in water.
After 300 s the surfaces were rinsed with deionized wa­ter and observed under the optical microscope (magnifica­tion 100x to 250x). Uncoated plates of the same material served as witnesses.
O
-vJ
<

Badanie biozgodności
# Biocompatibility study
Do badań biozgodności uformowanych powłok stosowa­no komórki ludzkich linii komórkowych: makrofagowej U- 937, w stężeniu 5x105 komórek/cm3 w RPMI z 5% FCS (pło­dowa surowica cielęca) oraz osteoblastycznej Saos2 o stę­żeniu 3x10'' komórek/cm3 w RPMI z 15% FCS. Każdą prób­kę zalewano 2 ml zawiesiny komórek w osobnym dołku płytki hodowlanej i pozostawiano w inkubatorze hodowla­nym w temperaturze 37°C w atmosferze 5% C02 + 95% powietrza. Równolegle prowadzono hodowle kontrolne. Po czterech dniach wymieniono podłoże hodowlane, a po 7 dniach oznaczano żywotność komórek. Do oznaczania ży­wotności stosowano metodę z MTT, która pozwala na po­miar ekstynkcji barwnika zmetabolizowanego w mitochon- driach żywych komórek. Przeżywalność określano jako pro­cent żywych komórek na badanych materiałach w odnie­sieniu do liczby komórek kontrolnych.
# Wyniki
Dla powłok SiC i TiC uformowanych na powierzchni stali nie stwierdzono zmian pod wpływem roztworu NaCI, ani pod wpływem kwaśnego roztworu Cu++ (na nieobrobionym stalowym podłożu jony miedzi ulegały redukcji). Dla próbek pokrytych powłoką SiC komórki Saos2 wykazały przeży­walność 93% a komórki U-937 przeżywalność 75%. Dla próbek pokrytych powłoką TiC zaobserwowano przeżywal­ność 93% Saos2 i 77% U-937.Powyższe wyniki wskazują, że krótkotrwała odporność na korozję była dobra, a zasto­sowane komórki wykazywały wysoki stopień przeżywalno- ści.
# Podsumowanie
Dwuwiązkowa metoda IBAD pozwala formować jedno- i wielowarstwowe powłoki na stali, tytanie i jego stopach. Ludzkie komórki hodowane na takich powłokach wykazują wysoki stopień przeżywalności. Bazowym pierwiastkiem formowanych układów może być węgiel. Badania własno­ści fizycznych, chemicznych i mechanicznych formowanych układów typu SiC-DLC oraz TiC-DLC będą kontynuowane.
# Podziękowania
Autorzy pracy pragną podziękować magistrantkom: Mo­nice Lis oraz Bernardecie Rzęczycy za pomoc i udział w formowaniu niektórych próbek oraz za wstępną analizę skła­du pierwiastkowego formowanych powłok. Prezentowana praca częściowo była finansowana z grantu KBN: 7T08C 01915
The biocompatibility of coatings was tested using human cells from the following lines: macrophag U-937,5x105 cells/ cm3 in RPMI with 5% FCS (foetal calf serum), and osteob­last Saos2, 3x10“ cells/cm3 in RPMI with 15% FCS.Each coated sample was placed in a well of a culture plate, cov­ered with 2 cc of the cell suspension and incubated at 37°C in the atmosphere of 5%C02 + 95% air, in the presence of 3 samples of control cells. After 4 days the culture medium was renewed, and after 7 days the cell viability was checked by measuring the extinction of the MTT (thiazolyl blue) dye metabolized in mitochondria of the living cells. The survival rate was determined by relating the number of cells sur­vived on the tested coatings to the number of cells survived in the control samples
# Results
The stainless steel samples coated with SiC or TiC re­mained intact in saline and no change of color was observed after treating them with an acidic solution containing Cu++ ions (the uncoated samples developed pink color of metal­lic Cu). For the samples coated with SiC, the percent of the surviving cells was 93% for Saos2 and 75% for U-937, com­pared to the control cells. The corresponding values for the TiC-coated samples were 93% and 77%. In view of the above results, the corrosion resistance of the obtained coat­ings can be considered as good, and the survival rate of the studied cells as high.
# Summary
The double-beam IBAD method is a powerful mean of forming single- or multilayer coatings on steel, titanium or Ti-AI-V alloy. The survival rate of human cells cultured on such coatings is high. The base element of the formed coat­ings can be carbon. Studies on physical, chemical, and mechanical properties of the SiC-DLC and TiC-DLC sys­tems will be continued.
# Acknowledgments
The authors express their gratitude to the graduate stu­dents: Miss Monika Lis and Miss Bernadeta Rzęczyca, for their assistance in preparation of certain samples and in analysis of the chemical composition of the coatings. A part of this work was financed by the State Committee for Sci­entific Research (KBN), grant no. 7T08C 01915.
# Piśmiennictwo References
[1] C. Wissmantel et al.: Thin Solid Films 63 (1979) 315-325.
[2] H.Huck, et al.: Nuclear Instruments & Methods in Physics Re­search B 84 (1994) 62-66.
[3] J. Hirose: Japan Journal of Applied Physics 25 (1986) 519-521.
[4] T. Zehneder and J. Patscheider: Surface and Coatings Techno­logy 133-134 (2000) 138.
[5] B. Rajchel et al.: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B 89 (1994) 342-345.